## 医用耗材遴选目录
编号 | 耗材名称 | 参考规格 | 参考型号 | 需求产品医保分类代码 | 报价单位 | 产地 | 主要使用科室 | 产品用途及参考参数
1 | 海藻酸钠修护敷料 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C17010121602 (17-功能性敷料/01-创口敷料/01-凝胶敷料/216-敷料类/02-海藻酸钠凝胶) | 支 | 无要求 | 皮肤科 | 适用于非慢性创面的覆盖与护理，可用于果酸焕肤及周围皮肤的护理；主要成分为海藻酸钠凝胶，可为创面提供湿性愈合环境，促进创面修复（参考装量300g/支）。无菌提供，一次性使用。
2 | 含利多卡因注射用透明质酸钠溶液 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C07010508106 (07-口腔材料/01-颌面整复材料/05-面部重建植入物/081-修复材料类/06-透明质酸钠及其他) | 支 | 无要求 | 皮肤科 | 用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉；产品为含利多卡因的透明质酸钠溶液（参考浓度15mg/ml、参考装量2.0ml:30mg），可减轻注射时疼痛；配套水光注射仪或手动注射使用。无菌提供，一次性使用。
3 | 化学换肤术护理包 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C140202 (14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品) | 包 | 无要求 | 皮肤科 | 用于化学换肤术（果酸、水杨酸等剥脱术）术中及术后护理；由皮肤修复无菌敷料、医用棉片、医用棉垫和医用棉签等组成，供换肤术中清洁、擦拭、防护及术后受损皮肤的保湿、修复与护理使用。无菌提供，一次性使用。
4 | 一次性无菌注射针（九针） | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C160301 (16-注射穿刺类材料/03-动静脉、管腔室穿刺器/01-一次性使用注射针) | 支 | 无要求 | 皮肤科 | 用于面部真皮层药物及自体富血小板血浆（PRP）等的水光注射导入；由针座、针管和护套等组成，采用多针（九针）阵列设计，可使药液均匀、微创导入，配套水光注射仪使用（常用规格32G）。无菌提供，一次性使用。
5 | 一次性腹壁穿刺缝合器 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C11011318710023 (11-吻（缝）合器及附件/01-开放及微创手术通用吻（缝）合器及附件/13-腔镜缝合器/187-缝合器类/10-不区分/023-筋膜) | 套 | 无要求 | 外科 | 适用于腹腔镜检查及腹腔镜手术中对人体腹壁组织进行穿刺与缝合，用于建立腹腔镜手术工作通道并完成筋膜层缝合；由穿刺锥、固定环盖帽、密封帽、固定环、注汽阀、拉线限位圈、保险、拉线、缝合针及穿刺套管组成，采用穿刺与缝合一体化设计，可简化操作、减少器械更换。灭菌提供，一次性使用。
6 | 一次性使用皮肤点刺针 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C140202 (14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品) | 枚 | 国产 | 皮肤科 | 用于变应原（过敏原）皮肤点刺试验；由针体与手柄组成，针尖为点刺设计，可控制穿刺深度仅达表皮层，使变应原液渗入皮下，用于速发型超敏反应的检测。无菌提供，一次性使用。
7 | 一次性使用组织牵开扩张导管 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C141504004 (14-基础卫生材料/15-扩张导管/04-其他扩张类导管/004-导管类) | 套 | 国产 | 外科 | 用于临床手术中牵开术野周围软组织、扩张术野，用于建立并维持手术操作通道；由外管与内管组成。灭菌提供，一次性使用。
8 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C020217002 (02-血管介入治疗类材料/02-冠状动脉介入治疗材料/17-主动脉球囊反搏导管/002-球囊类) | 套 | 无要求 | 心血管病科 | 用于主动脉内球囊反搏（IABP）治疗，在心脏舒张期充盈、收缩期排空，以增加冠状动脉灌注、降低心脏后负荷；由球囊导管及附件组成，需配套主动脉内球囊反搏仪（Arrow IAP-0400）使用（参考型号IAB-S730C、IAB-S840C）。灭菌提供，一次性使用。属急救和生命支持类耗材。
9 | 一次性使用视频喉镜片 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C142509219 (14-基础卫生材料/25-气管插管及附件/09-其他气管插管及附件/219-喉镜类) | 片 | 国产 | 重症医学科 | 用于麻醉及急救气管插管时挑起会厌、显露声门，辅助完成气管插管；由镜片、摄像及照明组件、连接结构组成，需配套电子喉镜（如VL3D电子喉镜）使用（参考型号MAC3）。灭菌提供，一次性使用。属急救和生命支持类耗材。
10 | 皮肤组织钻孔器 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C140202 (14-基础卫生材料/02-常规医疗用品/02-其他常规医疗用品) | 支 | 国产 | 急诊科 | 用于钻取皮肤组织及环甲膜穿刺建立气道通路；由环钻头、锁紧接头和手柄组成，采用不锈钢制成（参考规格4.0×41mm，12F，环甲膜用）；不接触中枢神经系统或血液循环系统。为第一类医疗器械，可灭菌重复使用。
11 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | C100802 (10-血液净化材料/08-血液透析材料/02-血液透析用血路管) | 套 | 国产 | 重症医学科 | 用于血液透析/血液净化治疗时建立体外血液循环通路；由动脉端管路、静脉端管路、接头及滴壶等组成，配套透析机及透析器使用。无菌提供，一次性使用。
12 | 柠檬酸消毒液 | 各规格 | 按所投产品注册证填写 | 消毒用品或医疗器械 | 桶/5升 | 无要求 | 肾病科 | 用于血液透析机水路系统的日常热化学消毒，适配贝朗、山外山、费森尤斯品牌透析机；20% 柠檬酸消毒液用于透析机常规维护消毒，50% 柠檬酸消毒液用于清除透析机水路钙镁水垢、碳酸盐沉积，可配合透析机自带热消毒程序使用，杀灭水路内微生物、生物膜，降低透析相关感染风险，满足透析中心设备定期消毒与除垢需求。 参数 1. 产品类别：柠檬酸消毒液，适用于血液透析机热化学消毒，兼容贝朗、山外山、费森尤斯血液透析机消毒程序； 2. 主要有效成分：柠檬酸（C₆H₈O₇）； 3. 性状：无色透明液体，无悬浮物、沉淀； 4. 微生物杀灭性能：可杀灭细菌繁殖体，对水路生物膜具有去除作用，符合血液透析设备消毒使用要求； 5. 相容性：对透析机不锈钢、硅胶、塑料管路无明显腐蚀，适配透析机自动吸入投加系统； 6. 包装： 医用包装，密封稳定，不易挥发；包装标识清晰，含浓度、批号、有效期、使用说明、警示标识； 7. 提供产品检验报告、符合国家相关消毒产品、医疗器械管理要求（属于消字号的产品：提交消毒产品卫生安全评价报告，属于医疗器械的产品，提交医疗器械许可证）