**深圳市宝安人民医院（集团）**

**2022年第34期采购公告**

**采购编号：BYZBCG2022-34**

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安人民医院（集团）拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **是否进口** | **已购设备** | **采购数量** | **单位** | **使用科室** | **备注** |
| 1 | 冲击波治疗仪 | 否 | / | 2 | 套 | 集团一院康复科 | 具体要求详见附件 |
| 2 | 超激光疼痛治疗仪 | 是 | / | 1 | 套 | 集团一院风湿免疫科 |
| 3 | 颈动脉内膜剥脱手术器械 | 是 | / | 1 | 套 | 集团一院神经外科 |
| 4 | 角膜内皮细胞显微镜 | 是 | / | 1 | 套 | 集团一院眼科 |

**二、报名时间和地点：**即日起至2022年5月30日16:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件

（1、纸质正本扫描件为PDF格式，2、封面、报价单（价格一栏为空白）为word格式）交至宝安区人民医院立体停车场出口对面A栋201室招标采购管理中心办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

**三、投标书要求：**具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

**四、谈判时间和地点：**待定并请关注深圳市宝安人民医院(集团)<http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/>公告通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

**五、联系电话:** 0755-23051511（梁老师，魏老师、万老师）。

**深圳市宝安人民医院（集团）**

 2022年5月19日

**谈判须知**

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有独立法人资格的制造商或由制造商授权的具有独立法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》，经销商（除医疗器械注册人或备案人以外）必须提供《医疗器械经营企业许可证》（经营范围包含该产品）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安人民医院（集团)拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。

7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安人民医院（集团)将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加深圳市宝安人民医院（集团)招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安人民医院（集团）历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安人民医院（集团）将追究投标方相应责任。

12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

13、服务要求：凡设备须提供5年整机原厂免费全保，维修响应时间为24小时 \*365天，接到报修电话后工程师必须在4小时内赶到现场处理故障。凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安人民医院（集团）评审委员会确认预中标单位并经公示3天,由招标采购管理中心通知领取中标/成交结果通知书，凭结果通知书10天内到深圳市宝安区人民医院采购科室签订供货合同。

18、本项目不得转包、拆包，不接受联合体投标人。

**谈判方法和程序**

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 评分因素 | 分值范围 | 评分准则 | 得分情况 |
| **技术商务（65分）** | 产品认可度 | 40分 | 根据所投设备的技术特点、质量性能等指标横向比较，进行评分。评分依据：投标人需提供《技术条款偏离表》，完全符合招标要求的，得满分；注有▲的重要技术要求每1项负偏离，扣 5分；其他一般技术要求每1项负偏离，扣 2分；扣完为止。 |  |
| 产品性能 | 10分 | 结合本项目的特点，对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量横向比较，进行评分。评分依据：（1）投标文件响应内容全面；（2）投标文件响应内容具体；（3）投标文件响应内容针对性强；（4）投标文件响应内容科学合理；（5）投标文件响应内容可操作性强。满足以上五项要求的评价为优，得10分；满足以上四项要求的评价为良，得7分；满足以上三项要求的评价为中，得4分；其它情况的评价为差，得1分。 |  |
| 安装调试 | 3分 | 对安装、检测、验收、培训计划等横向比较，进行评分。评分依据：（1）完全响应招标文件要求；（2）安装、检测、验收方案贴合实际，施工图及文件完整；（3）培训计划内容全面、具体，可操作性强。满足以上三项得3分；满足以上两项得2分 ；满足以上一项得1分；三项均不满足不得分。 |  |
| 售后计划 | 3分 | 横向对比售后服务计划。售后服务计划评价包括维保期及维修响应时间、应急预案等。评分依据为：（1）维保期及维修响应时间完全符合招标文件要求，得1分；（2）售后计划内容全面，可操作性强，得1分；（3）有科学合理应急预案的，得1分。满足以上三项得3分；满足以上两项得2分 ；满足以上一项得1分；三项均不满足不得分。 |  |
| 售后服务机构 | 3分 | 评分依据：投标人在深圳市有售后服务机构的，得3分，在广东有售后服务机构的，得1分。其余不得分。（以提供营业执照或房屋租赁合同或房产证复印件加盖投标人公章为准，原件备查，不清淅或未提供不得分**）** |  |
| 公司技术支持 | 3分 | 在投标文件中：1.提供技术团队情况的，得1分；2.提供技术保障方案详情的，得1分；3.提供工期保证，项目履约进度计划的，得1分。未提供不得分。 |  |
| 企业诚信 | 3分 | 投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人需提供证明材料（以提供诚信承诺为准）。 |  |
| **报价（35分）** | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：**投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35** |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结束后，院方将于三个工作日内在深圳市宝安人民医院（集团）http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安人民医院（集团）招标采购管理中心签发《中标/成交结果通知书》。

(二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

(三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院采购部门签订合同。

 深圳市宝安人民医院（集团）

**附件**：

**一、冲击波治疗仪**

**【配置清单**】

1、主机1台。

2、手柄1个。

3、手柄支架1个。

4、电源线1个。

5、开口扳手1个。

6、耦合剂1瓶。

注：以上配置为一套体外冲击波配置。共采购两套。

**【功能要求**】

1、治疗骨肌系统20余种疾病，包括冈上肌腱炎、肱骨外上髁炎、肱骨内上髁炎、足底筋膜炎、肌筋膜炎、跟腱炎、肱二头肌长头肌腱炎、股骨大转子滑囊炎等。

2、支持手柄显示与参数调节。

3、手柄具有减震设计。

4、手柄含接触压力感应功能。

5、带计数器。

**【技术参数**】

▲1、应当采用带空气压缩机的气压弹道技术。

2、供电电压及频率：a.c.220V，50Hz。

3、输入功率：200VA。

4、压力范围：0.5-5bar。

5、压力调节步长：0.1bar。

6、治疗探头频率：1-21Hz。

7、频率调节步长:1Hz。

8、预设冲击次数：可调范围为500-25000次，调节步进值500次。

9、计数器：对单次治疗进行计数显示在计数装置上，具备独立计数器记录子弹体与治疗头总的碰撞次数。

\*10、参数显示与调节：在手柄上提供液晶屏，显示工作压力、频率、预设次数、实时治疗计数，并在手柄上提供设置和调节这些参数的按钮。

\*11、手柄减震设计：手柄应带有减震设计，包括可伸缩的冲击头以及压力定向传导设计，以缓解操作者手部疲劳，避免职业损伤。

▲12、接触压力感应：具有接触压力感应功能，能在手柄显示屏上实时指示治疗头与患者皮肤接触的压力。

▲13、压缩机：产品采用进口小体积大功率干式空气压缩机，压缩机安装在主机箱内，运行平顺有力，无油、免维护。

14、冷凝排水：产品应当采用高效率铜管风冷隐藏式排水系统，玻璃冷凝罐不得外露于机器表面，以避免爆裂风险。

15、治疗头：治疗头应当可以至少耐受50万次以上冲击，且有多个治疗头可选。

16、手柄放置：在主机左右两侧提供不少于6个手柄支架安装位，能够根据不同操作者的使用习惯选择手柄放置位置和方向，提高操作流程效率和舒适度。

17、超压防护：提供多重压力超限保护，提供压力传感器及软件自动停止功能，并设有双重机械泄压结构，确保整机工作安全性。

18、台车：可以选配四轮台车，以便移动使用。

19、拉杆箱：可以选配专用高强度轻质注塑拉杆箱，以便携带搬运，实现多点移动治疗。

20、重量：包括空气压缩机在内所有部件的总质量不大于15KG，以便移动应用。

21、体积：整机尺寸不得大于450×350×150mm。

**二、超激光疼痛治疗仪**

**【配置清单**】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 机体 | 1台 |
| 3 | Y型光导纤锥束 | 1条 |
| 4 | 万向臂 | 2个 |
| 5 | 强磁夹头 | 2个 |
| 6 | B型探头 | 2个 |
| 7 | SG型探头 | 2个 |
| 8 | 可活动LED显示器 | 1个 |
| 9 | 加长电源线 | 1条 |
| 10 | 患者自控线（2米长） | 1条 |
| 11 | 过滤网 | 2片 |
| 12 | 专用螺丝刀 | 2把 |
| 13 | 中文说明书 | 1本 |
| 14 | 中文神经照射方法 | 1本 |

**【功能要求**】

1、各关节炎及慢性肌肉、筋膜炎、神经炎的镇痛、消炎，血管炎、硬化症改善局部血液循环。

2、输出光为线偏振光，具有分点过滤功能和线偏振光特性及偏振光过滤器。

3、主机和机体可分离，便于携带和出诊。

4、有高温保护装置和高温启动保护装置维护设备的正常使用，延长使用寿命。

5、临床照射治疗模式≥90种。

6、具有以时间变换为主的全自动“T”混合模式，能够使患者选择到最佳照射时间比，因而可避免不舒适感，安全性能更髙，治疗效果更好。

7、 具有功率变换为主的全自动"P”型混合模式，使用"P”型混合模式则可有效解决较深部位的照射难题。如腰椎间盘患者和顽固性深部疼痛患者在治疗中，仪器输出功率大小呈阶段性自动变换，穿透力更强，疗效更佳。

8、具有激光的特性即直线偏振光，方向性好（直线），穿透性强，不散射，经Y型光导纤维束及光学过滤系统过滤之后输出的直线偏振光对人体进行治疗，经过3.8万根直径50師的光导纤维束和光学过滤系统的处理，再通过各专用透镜组滤波后作用于人体，且每组透镜组滤波后的波长都不一样，既能有效作用于人体，又能避免对人体产生伤害，其对人体治疗有效深度达10cm。从而达到对外周感觉神经的剌激作用、光电作用、电磁作用、光化学作用、局部热作用，最终可以抑制神经兴奋、松弛肌肉组织、促进血管扩张、改善血流的效果。

**【技术参数**】

1、输出光：线偏振光。

▲2、主机上配有可左右旋转、上下折叠的独立活动显示器，显示器N20X 15cm,并能折叠于主机内，方便仪器的移动和运输。

▲3、主机与机体可分离，显示器可自定角度左右旋转N180度，上下折叠N90度，操作者可清晰的把握治疗进程。

4、主机和机体分别配有储物盒，方便透镜的存储。

▲5、输出光缆：Y型光导纤维束及光学过滤系统制成。一控双路同步输出，使波峰、波长完全同步一致。光缆一分为二，每条长度，310cm。

6、光导纤维上的探头可同时进行照射，且均可进行手持照射及固定照射。

7、具有光缆自检装置：当光缆插入不牢固时，会出现警告鸣响提示，照射也不能正常开始。

▲8、具有机内异常高温时停止照射的安全装置。当机器连续使用，主机内部达到一定的温度时，高温报警功能将自动启动，高温时指示灯亮并发出提示音，当主机内部温度恢复正常时，该安全装置停止工作，同时指示灯熄灭。

9、治疗模式可根据治疗需求进行选择，包括连续照射模式、间歇眼射模式、T混合照射模式、P混合照射模式、安全自动安全模式。

10、具有自动时间变换混合模式：在治疗过程中间歇时间会按设定的比例自动变化，即照射时间以1、1.5、2、3秒变换，间歌时间以1-6秒之间变换。

11、具有自动功率变换混合模式，在治疗过程中照射功率会按设定的比例自动变化。

12、即照射功率80%、10%来回变换。

13、具有3种治疗声音提示，可以调节工作音童大小。

14、连续治疗模式t在不停止治疗的过程中可任意变换输出功率。

15、输出功率调节：从额定值的10%-100%步距可调，歩距》1°,治疗过程中可任意调节输出功率。

16、间歇照射治疗模式：照射时间以1秒，L5秒，2-9秒之间以1秒的间隔跳动，结束时间是在1-9秒之间，以1秒间隔跳动。

▲17、具有照射显示灯提示功能：照射时，显示器上有绿色灯亮。照射结束时，显示器上有桔黄色灯闪烁。

18、B型探头前端与患者接触部分材料（黑色聚缩醛树脂）通过细胞毒性试验、超敏反应试验、皮内反应试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求。（提供检测报告）

19、SG型探头前端与患者接触部分材料（白色聚缩醛树脂）通过细胞毒性试验、超敏反应试验、皮内反应试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求。（提供检测报告）

20、C型探头前端与患者接触部分材料（乳白色硅橡胶）通过细胞毒性试验、超敏反应试验、皮内反应试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求。（提供检测报告）

21、D型探头前端与患者接触部分材料（乳白色硅橡胶）通过细胞毒性试验、超敏反应试验、皮内反应试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求。（提供检测报告）

22、配有患者手持应急线控开关，患者可自行操作，控制线长N2米。

23、具有治疗程序锁定及开启功能，触碰任何按扭都不会改变他的治疗程序。

24、在EMC检测报告中的发射试验与抗扰度试验均符合试验要求，对科室内其他设备及环境无任何影响。（提供检测报告）

 **三、颈动脉内膜剥脱手术器械**

**【配置清单及参数**】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格 |
| 1 | 牵开器 | 1把 | 椎板牵开器，带关节，320MM，4×5个，半锐，棘轮 |
| 2 | 吸引器操作模块 | 1把 | ▲可拆模块吸引器，通用操作模块 |
| 3 | 吸引器 | 1把 | ▲可拆模块吸引器，可塑形，锥形管腔 6FR 100MM |
| 1把 | ▲可拆模块吸引器，可塑形，锥形管腔 8FR 100MM |
| 4 | 剪刀 | 1把 | 解剖分离剪，弯型 145MM |
| 5 | 止血钳 | 1把 | 蚊式止血钳，精细型，弯型126MM |
| 6 | 显微镊 | 2把 | 无损伤镊 1.5MM，直型150MM |
| 1把 | 显微镊钻石镀层180MM,头端0.8MM |
| 1把 | 显微海绵钳 2.5MM，环形180MM |
| 1把 | 显微镊子，直，0.3MM，170MM |
| 7 | 血管夹 | 1把 | 哈巴狗夹，环形手柄45\*125MM |
| 2把 | 无损伤临时血管夹，角度，250克 |
| 8 | 止血钳  | 2把 | 新生儿用夹钳 45度48\*120MM |
| 9 | 显微剪刀 | 1把 | ▲显微剪刀，直，锐/锐，170MM，蓝 |
| 1把 | 显微剪刀，弯，SH/SH ，170MM |
| 10 | 显微持针器  | 1把 | 显微持针器，直型，0.5MM，170MM |
| 1把 | 碳坞镶片持针器，150MM |

**【功能要求**】

主要用于颈动脉内膜剥脱切除手术。

**【技术参数**】

1、在国内须有库存,根据用户需求可随时供货及更换至用户满意为止。

2、器械表面有数字二维码激光标记。

3、不锈钢器械表面均为亚光处理。

**四、角膜内皮细胞显微镜**

**【配置清单】**

1、测量主机1台。

2、电源线1根。

3、触屏笔1根。

4、SD数据卡1张。

5、下颌托纸1叠。

6、打印纸1卷。

7、防尘罩1个。

8、操作手册1本。

9、安装光盘1张。

10、原厂分析软件1张。

11、电动升降台1张。

12、电脑1套。

13、彩色打印机1台。

**【功能要求】**

 用于非接触测量角膜内皮细胞，满足各种角膜内皮层分析和角膜厚度测量的需求。

**【技术参数】**

1、主要参数：

（1）拍摄方式：非接触式。

（2）照相范围：≥ 0.25mm×0.54mm。

（3）拍摄方法：全自动/半自动/手动。

 （4） 测量方式：一次测量，连续自动拍摄16照片，选取最佳照片，主机储存10幅标准图像。

（5）角膜厚度测量：+/-10um。

▲（6）拍摄测量区域：角膜中心中心1点，周边6点，旁中心8点，一共15点。

（7）光源：采用高亮度LED，红外光照明。

（8）放大倍数：光学190倍，软件440倍。

▲（9）对焦方式：全自动3D对焦，轻触式对焦照相功能，左右眼一键切换，手动操纵杆。

(10) 主机一体化设计；内置分析软件直接测量、分析、打印。

2、分析参数：

（1）显示分析参数：①内皮细胞参数（CD）②平均细胞面积（AVG）③标准偏离细胞面积（SD）④变化系数细胞面积（CV）⑤最大细胞面积（Max）⑥最小细胞面积（Min）⑦内皮细胞厚度（T）⑧分析细胞数（N）。

（2）分析方法：自动分析和手动分析。

（3）分析时间：2秒内自动完成拍摄范围内的所有细胞分析。

3、主机参数：

▲（1）显示屏：≥ 10.4"彩色液晶触摸屏。

（2）主机移动范围：88mm（X轴），40mm（Y轴），50mm（Z轴）。

（3）颌托调整范围：70mm。

4、工作站参数

（1）报告数据库软件：提供中文报告数据库软件。

（2）图文报告：提供报告模板，能进行离线分析。

（3）工作站采用知名品牌电脑，彩色液晶显示器≥19"，内存≥2G，硬盘≥500G，中文Windows 操作系统。

5、其他要求：

（1）数据输出方式：照片打印机/LAN/USB/discom。

 （2）彩色照片打印机。

**备注：以上所有项目打“\*”的要求条款必须满足，否则作废标处理。**

 **附：投标书模板**

**正本**

**深圳市宝安人民医院（集团）2022年第34期**

**投标文件**

**项目编号：BYZBCG2022-34**

项目序号：

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话： （手机） （办公）

地址：

日期：2022年 月 日

备注：一、资料预审时，提交正本1份（纸质胶装封面）及相应word格式电子版文件（1、纸质正本扫描件为PDF格式；2、封面、价格一栏为空白的报价单为word格式；3、文件夹请命名为“项目名称-公司名称”） 交至宝安区人民医院立体停车场出口对面A栋201室招标采购管理中心办公室预审，逾期送达或资料缺项者恕不接受。二、谈判现场，提交副本(纸质胶装封面)4份。三、节约纸张，请双面打印使用

目 录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

8、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）（除医疗器械注册人或备案人以外），经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

12、产品质量承诺书

13、投标人诚信承诺函

14、提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等2个官网的信用信息查询记录网络截图件

15、制造商情况简介

16、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

17、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

18、售后服务计划

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

25、报价表（报价栏空白）

以上材料须盖企业红章并签名，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响投标和评标结果，投标人自负全责。

备注：1、纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，必须标注页码，双面打印。

2、投标人联系方式为异地号码的，请在号码前面加“0”。

 3、投标书正本的每一页均应加盖公司印章需其授权代表或被授权人用姓名签字，法人代表授权书须有法人代表签名。

 4、标书需加盖骑缝章并签名。

**1、技术规格/要求偏离表**

**设备：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标规格/要求** | **投标实际参数**(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求 | **是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）** | **偏离简述** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

 投标人授权代表签字：

 （公章）

 日期：

 职务：

**2、谈判响应书**

**深圳市宝安人民医院（集团）**：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

      谈判响应方名称：                    （公章）

      全权代表签字：

 投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

**3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）**

单位名称：

地 址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证扫描件

**4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

联系电话： 手机：

身份证号码： 职务：

投标人：

法定代表人（签名）：

授权委托日期： 年 月 日

**5、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）**

**6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）**

**7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)**

致：**深圳市宝安人民医院（集团）**

 我们 （制造厂商名称） 是按 （国家名称） 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 （制造厂商地址） 。兹指派 （国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 （地址） 的 （投标人名称） 作为我方真正的和合法的 (货物名称品牌型号 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第 号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认 （投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称） 于 年 月 日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称： 出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名： 正式授权签字的代表姓名：

职务和部门： 职务和部门：

公章： 公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

**投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。**

**8、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）**

**9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）**

**10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）**

**11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）**

**12、产品质量承诺书**

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

**13、投标人诚信承诺函**

致：深圳市宝安人民医院(集团):

我公司承诺，在政府采购中无下列行为：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认为的其他情形。

 公司名称（**加盖单位公章）**：

 **年 月 日**

**14、2个指定网站的信用信息查询记录网络截图件**

**14.1、信用中国信用信息查询记录网络截图件**

**“信用中国”网（**[**www.creditchina.gov.cn**](http://www.creditchina.gov.cn)**）**

**提示：必须显示信用记录情况**

|  |
| --- |
| **截 图 件 黏 贴 处** |

查询截图时间： 年 月 日 时 分（北京时间）

**注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。**

**14.2、中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询**

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

|  |
| --- |
| **截 图 件 黏 贴 处** |

**15、制造商情况简介**

一、公司简介

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**16、同类项目成功案例一览表**

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表可延长

投标人代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查

**17、项目管理主要技术和售后服务人员情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **部门和职务** | **职称** | **主要资历、经验及承担过的项目** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 售后服务部门人数 |  |

投标人代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

**18、售后服务计划**

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**19、项目详细实施/设计方案（如有）**

**20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)**

**21、满足招标功能使用的全配置清单**

**22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。**

**23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）**

 **24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）**

**25、深圳市宝安人民医院（集团)2022年第34期**

**报价单**

**项目编号：**BYZBCG2022-34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 投标产品注册名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总报价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：

**附：本项目主要配件（耗材）报价**（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 投标产品注册名称 | 品牌 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价（元） | 对应的投标设备名称 |
| 1. |   |  |  |   |   |  |   |   |   |
| 2. |   |  |  |   |   |  |   |   |   |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

   2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。