
深圳市宝安区人民医院
2020年第10期采购公告

采购编号：BYZBCG2020-10  
根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下： 

一、采购项目的名称及数量：

	序号
	项目名称
	采购数量
	使用科室
	备注

	1
	综合动力系统(进口)
	1
	耳鼻喉科
	参数附后

	
	刨削头（耗材）
	1
	耳鼻喉科
	配套设备综合动力系统

	2
	内镜清洗工作站（含全自动内镜清洗机）
	1
	呼吸内科
	参数附后

	3
	动态心电图、动态血压记录
	10
	医技（心电）
	参数附后

	4
	视频气管插管镜
	1
	急诊医学科
	参数附后


二、报名时间和地点：即日起至2020年6月3日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1715招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。
三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：待定并请关注宝安人民医院http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-27788311-3933（万老师、彭老师）。
深圳市宝安区人民医院招标办                                                             2020年5月26日
谈判须知
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。
2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。
7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。
13、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡医疗设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与深圳市宝安区人民医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书5天内到设备科签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

	技术商务（65分）
	产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分

	
	设备性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分

	
	安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分

	
	售后计划（横向对比安售后服务计划）3分

	
	售后服务机构（投标人售后服务机构离深圳市宝安区人民医院位置远近）3分

	
	公司规模（按公司注册资金、技术人员和员工人数等因素）3分

	
	企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）3分

	报价（35分）
	报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35


（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区人民医院网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安区人民医院招标采购办签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，并处以5000元罚金。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院签订合同。

附设备参数
一、综合动力系统(进口)
(一) 配置清单
1.主机                                                             1台
2.多功能脚踏开关                                                   1个
3.M5鼻咽喉科吸切器手柄                                             1把
4.直径4cm、0度刀头可旋转弯刀头                                    1 根
5.直径4cm、60度刀头可旋转刀头                                     1 根
6.直径4cm、40度刀头小儿腺样体刀头                                 1根
7.直径3.5cm、 27.5cm长的喉微创刀头                                1根
8.直径3.5cm、11cm长的120度弯刀头                                 1根
(二)功能要求

可在各种鼻腔、鼻窦、声带息肉或喉、气管乳头状瘤，耳显微外科手术, 操作精确，直达病灶，切削速度快，将病灶切碎并同时清除掉。采用直排引式设计，从刀头至吸引排出口为一直线，独有的负压吸引系统将切削下来的组织等迅速排出，从而达到有效治疗目的，避免了堵塞操作手件而带来的麻烦，治疗耳鼻喉疾病更精准、更安全。
(三)技术参数

1. 综合动力系统主机。
1.1 可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷式耳钻和显微耳钻、高速电钻、神经监护、内窥镜冲洗系统, 手术导航系统等。
1.2 电源：输入100-240VAC,50-60HZ   
1.3 大小：277mmW×353mmH×267mmD .
1.4 重量：7.3 KG
1.5 可升级操作系统：可通过小型闪存卡升级软件
1.6 显示屏/触摸屏：尺寸对角线21cm，分辨率480×640象素
1.7 高解析度触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作
1.8 手柄自动识别：能自动识别手柄的种类，
1.9 安装帮助：并且屏幕显示操作方法
1.10 故障自检系统,并通过故障代码显示故障原因。
1.11 内设帮助菜单,直观图示操作步骤
1.12 注水泵：内置双泵，同时具备注水和冷却功能,十四档水量精确可调，由主机脚踏开关控制同步冲水。
1.13 可提供瞬间大流量冲洗功能,保证术中刀头通畅
1.14 自由选择注水量：0cc/分-100cc/分
1.15 内窥镜清洗系统功能：实现术中内窥镜清洗,保持手术良好视野
1.17 可以连接NIM神经监护仪：提供神经监护功能
2. 鼻咽喉吸切手柄。
2.1 转速：往复最大转速不低于5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速=12000RPM；最低转速可到60PRM ；扭矩大于90mNm ;可用脚踏开关随意控制转速。
2.2 钛金属材质：质量轻不重于240克,减轻术者的负担,符合人体工程学的设计，便于灵活操作又不妨碍视线。
2.3 直排式专利设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；
2.4 握笔式设计,可自由改变方向和方位
2.5 能与种类繁多的刀头及钻头（100余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术
2.6 手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒
2.7 手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360度旋转(需使用匹配刀头）
2.8 手柄两侧有为固定注水管而设计的凹槽
2.9 手柄颏部有刀头旋转锁定装置
3. 多功能脚踏开关：
3.1 控制马达开停、马达转速、转动方向、多个手柄之间切换、刀头开口角度,并提供局部照明。
4. 切削刀头和钻头必备并自带冲水装置，有工作角度≥90度，工作长度≥27.5cm
4.1 直径4cm、0度刀头,应用鼻息肉、筛房切除术
4.2 直径4cm、40度刀头，应用上颌窦、额窦手术
4.3 直径4cm、60度刀头，应用上颌窦、额窦手术，可达上颌窦腔内
4.4 直径4cm、40度刀头，应用小儿腺样体切除术
4.5 直径3.5cm、 27.5cm长的喉微创刀头，应用声门及声门下乳突状瘤切除术
4.6 直径3.5cm、11cm长的120度弯刀头，应用上颌窦囊肿
二、内镜清洗工作站（含全自动内镜清洗机）

（一）配置清单

1. 内窥镜组合式单方池
1槽


2. 1米内窥镜组合式干燥台
1台


3. 清洗槽（池）柜体
1套


4. 中功能背板
1套


5. 304不锈钢专用水龙头
1个


6. 自动电子水源开关
1个


7. 高压清洗枪
1台


8. 专用给排水管路
1套


9. 水质处理器（过滤）
1台


10. 高压气枪
1台


11. 医用空气压缩机
1台


12. 酶液/消毒液灌注装置控制器
1台


13. 酶液/消毒液灌注装置主机
1台


14. 全管道灌流器
1套


15. 灌流器快接插头（软）
1套


16. 照明灯箱
1套


17. 日光照明系统
1套


18. 手套盒1个
19. 纱布盒1个
20. 挂钩1个
21. 纯水机
1台


22. 全自动内镜清洗消毒机
1台

（二）功能要求

整体设计必须符合最新版内镜消毒技术规范的要求。招标时提供医疗器械生产许可证、二类产品注册证。整体设计必须与内镜中心的清洗间相适应并合理配置招标时提供与房间相适应的平面图
（三）技术参数

1. 台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台等主体配置与材质要求：

1.1 内镜清洗工作站的：清洗槽、台面、干燥台、功能背板；清洗消毒槽及功能背板使用进口高分子复合材料（AKL）一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可进行内镜的全浸泡，质地柔软,能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害。

1.2 内镜清洗消毒槽设计要求：单方槽个，清洗槽及背板总高度为1.60m。
2. 台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台的规格要求：

2.1内镜清洗槽设计规格为：个单槽规格为：5800mm×750mm,1个干燥台规格              为：1000mm×750mm。（以实际图纸尺寸为主）
2.2 功能背板材质要求：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，如出现褪色现象三年内免费更换。
2.3 一体化干燥台材质要求：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，质地柔软能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害，台面有点状凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。
3.  清洗消毒槽柜体的规格要求：

3.1 清洗消毒槽底柜尺寸：与清洗槽实际总长度相配套。

3.2 柜体框架全部采用 USU304 不锈钢材质，底部放置加强型PVC 底板，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。
4. 自动电子水源开关技术要求：自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。
5. 高压清洗枪材质性能要求：材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。5.1技术要求：采用原装进口产品，配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压清洗枪与供水管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏水现象的发生。 
6. 高压气枪材质性能要求：材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。
6.1技术要求：采用原装进口产品，配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压气枪与供气管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏气现象的发生。 
7. 304不锈钢专用水龙头材质要求：主体采用USU304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱，使用年限较长。
8. 医用无油空气压缩机技术要求：采用无油活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水汽分离系统，压力可在0.2Mpa-0.8Mpa之间调节,气罐一次性储气量不低于25L.主机最大产气量115L/min，噪音≤52分贝。可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.2-0.8Mpa。
9. 专用给排水管路技术要求：使用联塑专用PPR给水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，可保证10年无漏水现象。
10. 纯净水质处理器技术要求：严格按照卫生部《规范》的相关规定，拥有三重过滤装置，可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到中华人民共和国的饮用水标准。
11. 酶液灌注装置技术要求：酶液液体管道循环灌注装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注液与注气。注液时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V，循环水量1.7L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa
12. 全管道灌流器技术要求：使用黑色硬质硅胶为原料，可与奥林巴斯、宾得、富士能及国内知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管道，水瓶管道相连的硅胶接口。液体灌注一次完成，无需再次拔插。
13. 灌流器快接插头技术要求：所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。
14. 手套盒材质要求非金属喷漆,原材料为塑料制成,拥有抽拉门,可放置大\中\小各种不同的手套盒。
15. 纱布盒材质要求非金属喷漆,原材料为塑料制成,非金属喷漆,原材料为塑料制成,可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。
16. 四位挂件钩材质要求白色四位联体塑料挂钩,可悬挂各类型罐流器。
17. 洗消机要求：可对软式内镜如胃镜、肠镜、十二指肠镜、超声镜等进行测漏、清洗、消毒、酒精、干燥全过程自动完成。并可对吸引/送水气按钮、活检帽及活检阀进行超声清洗。
17.1 透明钢化玻璃上盖，使用电动脚踏自动完成密封盖开关功能，全程无须手触碰，防止内镜二次污染。
17.2 使用不锈钢旋转喷淋臂，对内镜外表面进行旋转喷淋清洗，槽侧壁高压喷射旋转水流冲洗。
17.3 具备全程电子测漏功能，压力可根据不同类型内镜进行调整，对内镜的泄露进行全过程监控，发现泄露自动报警并排水。
17.4 具备附送水、抬钳器管道专用灌注接口。
17.5 消毒液槽节液设计全浸泡9升，可适合各品牌胃、肠、十二指肠、超声、鼻咽喉、支气管等内镜使用，并可根据大小镜种调节工作水位，最大限度减少消毒液的使用量，增加消毒液使用次数。
17.6 机器可选配消毒液加热功能，可在室温—30℃之间任意设置，可有效增加消毒液的消毒效果。
17.7七色彩色液晶屏操作界面，玻璃平板触摸按键一键选择标准、快速、自选、测漏、注液、排液等功能
17.8 机器自带读卡器，可记录内镜身份编号，操作人员编号并与清洗的内镜进行绑定，实现内镜清洗消毒的可追溯性。机器内置WIFI无线发送功能，清洗结束后可将清洗数据通过无线网络发送至追溯系统主机，做到了清洗工作站、内镜清洗机、数据追溯系统、医院网络的全面物联，无缝链接。（此功能需在预中标公告后签订合同前给客户演示验证）
17.9 机器自带打印机，清洗结束后可自动打印清洗记录。
17.10 全过程有故障报警功能并可依据代码判断故障点， eq \o\ac(○,1)消毒液不足报警、 eq \o\ac(○,2)清洗酶不足报警、 eq \o\ac(○,3)酒精不足报警、 eq \o\ac(○,4)过滤器堵塞或水压太低报警、 eq \o\ac(○,5)内镜漏气报警、 eq \o\ac(○,6)排水受堵报警、 eq \o\ac(○,7)消毒槽水位太低报警。
17.11 可设置消毒液的使用次数，使用天数，到期后报警提醒。
17.12 酶洗功能：能依不同类型的内镜按比例自动添加，具备酶液不足报警功能。
17.13 酒精功能：能自动喷射酒精至各管道实现自动吹干，具备酒精不足报警功能。
17.14 清洗消毒全过程≤17分钟。
17.15 可选配内置超声波清洗机，可对内镜各按钮、活检帽、管道刷进行深度清洗以去除不宜洗刷残留在缝隙中的污渍。（需在彩页中有图片及文字介绍）
17.16 机器内置0.2um孔径PET材质空气过滤系统，可对进行吹干的空气中细菌、病毒进行有效阻隔，防止二次污染。（需在预中标公告后签订合同前提供样品给医院验证）
17.17 机器内置银离子水过滤器，银离子滤芯可对清洗用水中残留细菌进行灭杀，有效保证清洗用水的安全。（预中标公告后签订合同前需提供样品给用户验证并提供银离子证明文件）
17.18 使用过期后的消毒液可在消毒液出口连接专用管进行回收集中处理，也可直接排入下水道。
17.19 具备内管路自动消毒清洗功能，防止管路因长期使用滋生细菌造成的二次污染。
17.20 机器内置消毒液挥发气体解析装置，自动分解消毒液挥发气体，有效保障气体挥发对人造成的伤害。（预中标公告后签订合同前需提供该装置给用户验证）
17.21 电压参数：AC220V±10%，50HZ   300W
17.22 整机尺寸：高度980×宽度580×深度700（mm）
18. 纯水机要求：
18.1 产水量：300L/H，预处理系统包括：自动多介质过滤→自动活性碳过滤→精滤器→反渗透主机→纯化器→纯水箱→供水泵。
18.2 多介质过滤器规格为φ200×1150mm，过滤器内填精制的具有良好的级配石英砂，滤层高度一般≥800mm，在正常工作情况时，正常流速4-8m/h，总产水量为1m3/hr。
18.3 活性炭过滤器，规格为φ200×1150mm，过滤器内填精制椰壳型活性炭，在正常工作情况时，正常流速6--11m/h，滤层高度一般为≥800mm，总产水量为1m3/hr。
18.4 高压泵为反渗透设备的主要动力设备，泵前后分别设置低、高压保护开关。当高压泵进水压力低于设定值后，高压泵停运，以保护高压泵，当高压泵出口压力高于设定值后，高压泵停运，以保护反渗透膜。
18.5 反渗透膜（RO系统）采用超低压复合膜，单根脱盐率达99.7%。当系统设计温度为25℃时，本系统采用4英寸的复合RO膜，安装在不锈钢压力容器内。一级RO膜数量1支，产水量：200L/hr；回收率：65-75%，脱盐率：99.6%。
18.6 水处理的自动化控制系统主要根据液位、流量、压力等信号通过可编程单片机来控制泵及阀的运行状态，并能根据工艺要求及设备运行参数的变化自动或提示操作人员控制设备的运行。
18.7 原水箱、中间水箱、纯水箱均装有液位传感器，通过可编程单片机来控制与水箱连接的泵的启停。反渗透单元需在其进水管、纯水管、浓水管安装控制阀、压力计、流量计，监视和控制该单元的运行、清洗，确保反渗透单元在满足工艺要求的范围内。
18.8 系统能够实现自动控制操作和手动操作，一键起动。各工作步骤都有指示灯在电控面板显示。
三、动态心电图、动态血压记录

（一）配置清单

1.动态心电图记录盒5个
2.动态血压记录盒5个
3.心电导联线5条
4.SD存储卡5个
5.动态心电图数据传输线1条
6.动态心电图盒套5个
7.动态血压数据传输线1条
8.袖带10个
9.说明书1本

（二）功能要求

1. 动态心电图编辑窗口的具有自动播放功能，播放速度可调，具有反混淆分析功能，模扳聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异分辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形
2. 动态心电图具有专门的房扑、房颤分析功能及心率震荡分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险
3. 动态血压采用的是长时间多次测量人体血压，相比与传统的偶测血压，动态血压更能全面地反映人体的整体血压情况，对判断偶测假性高血压、临界高血压以及不稳定性高血压更加全面和准确。
4. 同时动态血压能够提供人体24小时血压的变化趋势及昼夜差降程度，体现人体血压调节能力。
5. 判断抗高血压药物疗效上面有非常直接的作用，能够反映出人体使用药物后的血压变化，提供药物疗效评估以及提供进一步的治疗方案参考意见。
6. 判断人体血压情况对器官损害影响的评估。
（三）技术参数

动态心电图记录盒技术参数：
1. 记录盒：
1.1 外形精巧，体积小，重量≤50克，方便受检者佩戴。
1.2 存储方式及容量卡存储，容量≥1G。
1.3 采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。
1.4 具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间。
1.5 灵活的数据传输方式，同时支持卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式。
2. 信号处理：
2.1 频率响应：0.05～60Hz。 

2.2 输入阻抗：≥20MΩ。
2.3 输入回路电流：≤0.1uA。   

2.4 噪声电平：≤50μVp-p。
2.5 极化电压：±300mV。          

2.6 共模抑制比（CMRR）：≥100dB。
2.7 时间常数：≥3.2s。                

2.8 增益：0.5、1、2。
2.9 记录通道：12通道 。         

2.10 采样率： 128、256、512、1024Hz，默认为128Hz。  

2.11 A/D转换精度：8、12、14、16、18位可调，默认为16位。
2.12 起搏检测：多通道同时检测。 

3. 软件要求：
3.1 软件同时兼容3/12导联记录盒。
3.2 根据用户需要，配置软件界面工作流程功能。
3.3 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配。
3.4 支持散点图、直方图、时间散点图、叠加图等分析工具，快速有效的协助用户进行心拍分析。
3.5 具有反混淆分析功能，模扳聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异分辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形。
3.6 心电图编辑窗口的具有自动播放功能，播放速度可调。
3.7 软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势，ST测量不准确时，可以进行ST段重分析。
3.8 可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件。
3.9 具备起搏器分析功能，起搏脉冲检测功能，起博采样率≥10000点/秒。
3.10 心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位。
3.11 具有专门的房扑、房颤分析功能及心率震荡分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险。
4. 功能特点：
4.1 电池≤2节，就可以实现24小时数据监测。
4.2 电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源，节约电池电量，防止电池漏液。
5. 产品认证：
5.1 产品通过欧盟CE认证,FDA认证以及ISO13485、ISO9001质量体系认证。
动态血压记录盒技术参数：
1. OLED显示屏，彩色显示，可穿戴式佩戴，体积小，重量轻，方便携带。
2. 测量方法：阶梯放气示波法。
3. 收缩压测量范围≥ 40-260 mmHg；舒张压测量范围≥20-210 mmHg；心率范围: 40-200 bpm。
4. 准 确 性≤ ±3 mmHg。
5. 工作电源：1000maH锂电池, 可测量并记录≥200条数据。
6. 数据存储器:闪存储存≥300个读数。
7. 安全系统：最大充气压力≤290mmHg；断电自动安全打开阀门；最BP测量时间≤120秒。
8. 取样周期：多个独立可程序化周期 (5，10，15，20，30，45，60，90、120min可调。
9. 净重量：≤105g，包括电池,袖带。
10. 双压力传感器，双重保护功能。
11. 带前后翻页按键，可显示屏回看数据。
12. 产品认证：CE认证，通过ESH临床验证。
13. 具有体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因，可设定儿科阈值。
14. 有血压比较分析功能，一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据。
15. 穿戴式拉链袖带，方便拆卸气囊清洗或者更换，便于使用清洁。
四、视频气管插管镜
一、配置清单
1. 视频输出图像处理器（含8英寸屏）
1台
2. 图像处理器（含3英寸屏）
        1台
3. 软镜操作部
                        1条
4. 工作台车
                        1台
5. 便携气压测漏器
                    1个
6. 吸引按钮
                        1个
7. 活检阀帽
                        5个
8. 长电池筒
                        1个
9. 配电池
                            2个
10. 电池充电器
                        1个
11. 防水盖
                            1个
12. SD读卡器
                        1个
13. 清洁毛刷
                        1条
14. 保修卡（含验收清单）
            1份
15. 说明书
                            1本
16. 消毒指南
                        1份
17. 专用储运手提箱（含钥匙）         
1个

二、技术参数

1. 采用电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；
2. 软镜操作部全长≥880mm；
3. 视野角度≥120°，能提供大范围、清晰明亮的图像；
4. 操作部插入管外径≤5.2mm同时工作管道内径≥2.6mm，软管具备上下左右四个方向角度调节功能；
5. 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥160°，向下弯曲≥130°,向上向下总弯曲角度≥290°；
6. 插入软管具备左右旋转功能：向左弯曲≥120°，向右弯曲≥120°；
7. 操作手柄部具有功能按键数≥3个；
8. 手持式图像处理器（1台）： 配备 ≤3.0英寸显示屏,图像分辨率≥960*480, 要求：显示屏必须采取非触摸屏式设计，一键开机即能使用以确保手术中尽可能少接触显示器，以保障手术安全能；
9. 手持式图像处理器配备可拆卸充电锂电池供电,具体技术要求：电池必须安装在操作部以便于电池的拆装无需借助工具即可实现，配备有2个备用电池，方便随时更换；
10. 视频输出图像处理器（1台）：配备显示屏≥8寸,内置可充电锂电池供电同时也可通过交流电直接供电，具有外置可热插拔 SD存储卡；
11. 视频输出图像处理器与操作部的连接方式：通过视频输出线直接相连，中间无需通过连接手持式显示主机即能实现操作，有效减轻产品重量，方便临床使用；
12. 视频输出图像处理器具备图像冻结预览拍照，实时录像及录音功能，同时具备无需连接镜子就能把图片、视频实现回放的功能；
13. 视频输出图像处理器具有摄录时间长短设置功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）；
14. 自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热；
15. 消毒配套：配备便携式测漏器可随时进行测试侧漏操作，操作部可进行液体全浸泡消毒，以确保消毒彻底；
16. 配备专用工作台车（含视频输出处理器和操作部悬臂）。
附：投标书模板
深圳市宝安区人民医院2020年第10期
投标文件

项目编号：BYZBCG2020-10
项目序号：                                      

项目名称：                                      

投标单位：                                      
制造厂商：                                      
联系人:                                         
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          

日期：2020年    月    日                                           

备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式4份。3、节约纸张，请双面打印使用
目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)
8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)
21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备： 

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长










   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                                职务：

谈判响应书
 

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

    地址：                  邮编：               
电话：                  传真：                

      谈判响应方名称：                    （公章）

      全权代表签字：                  
                        

 投标日期：        年   月   日

      

不得擅自改变此谈判响应书内容。
法定代表人证明书

单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安区人民医院

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号                 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：





正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：





职务和部门：





公章：







公章：







参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。
投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。
产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。
制造商情况简介
一、公司简介
二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________
同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 

	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备
项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划
主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________
· 项目详细实施/设计方案（如有）

· 通过认证的证书(原件备验交扫描件

· 满足招标功能使用的全配置清单

· 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

· 产品说明书扫描件

· 产品彩页扫描件
深圳市宝安区人民医院2020年第10期
报价单

项目编号：BYZBCG2020-10    
	设备名称
	投标产品注册名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：                                  
附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）
	序号
	名称（耗品、配件品种）
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价（人民币）
	对应的投标设备名称

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


全权代表签字：（盖章）                               
日期：                    
备注：1、报价以人民币为结算单位。

   2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。
正本








