深圳市宝安区人民医院

2020年第28期采购公告

采购编号：BYZBCG2020-28

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 是否进口 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续性血液净化机 | 1台 | 否 | 血液透析室 | 参数附后 |
| 2 | 中央负压系统 | 1台 | 是 | 设备维修组 | 参数附后 |
| 3 | 无油涡旋空气压缩机系统 | 3台 | 是 | 设备维修组 | 参数附后 |
| 4 | 心脏电生理刺激仪 | 1台 | 否 | 心血管内科 | 参数附后 |
| 5 | 磁刺激仪 | 1套 | 否 | 康复医学门诊 | 参数附后 |

二、报名时间和地点：即日起至2020年9月8日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至宝安中学宿舍楼A202招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：待定并请关注宝安人民医院http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-27788311-3932（万老师、彭老师）。

深圳市宝安区人民医院招标办                                                             2020年8月31 日

谈判须知

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。

7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、如有配套耗材的项目，须出示符合要求的2家三级甲等综合医院（至少1家为广东省内三甲医院）在用该产品1年内的相关有效合同或发票等证明文件（发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印），并提供该院使用科室负责人固定电话。

12、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。

13、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

14、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡医疗设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与深圳市宝安区人民医院信息化系统无缝衔接。

15、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

16、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

17、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

18、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书5天内到设备科签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

| 技术商务（65分） | 产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分 |
| --- | --- |
|  | 设备性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分 |
|  | 安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分 |
|  | 售后计划（横向对比安售后服务计划）3分 |
|  | 售后服务机构（投标人售后服务机构离深圳市宝安区人民医院位置远近）3分 |
|  | 公司规模（按公司注册资金、技术人员和员工人数等因素）3分 |
|  | 企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）3分 |
| 报价（35分） | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区人民医院网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安区人民医院招标采购办签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，并处以5000元罚金。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院签订合同。

附设备参数

一、连续性血液净化机

【配置清单】

1. 显示屏             1个

2. 流量泵             4个

3. 肝素泵             1	个

4. 体外循环监测系统：

①动脉压监测          1个

②静脉压监测          1个

③跨膜压监测          1个

④滤器入口压监测      1个

⑤血浆入口压监测      1个

⑥一级膜外压监测      1个

⑦二级膜外压监测      1个

⑧空气检测器          4个

⑨静脉管路夹          1个

⑩漏血检测器          1个

5.液体平衡称重系统   3套

6.加热系统           1套

7.管路截止阀         4个

8.滤器夹持器         2个

9.输液杆             1个

【配套耗材】:

透析型人工肾一次性使用血液回路导管

耗材参数:

新申请血液净化机专机专用耗材，配合血液净化机进行血浆置换、连续性血液滤过等治疗。

【功能要求】

具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换(PE)、双重血浆置换(DFPP)、血浆吸附(PA)等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。

【技术参数】

1、彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

2、具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。

（1）血液泵（BP）：0，15～225mL/min

（2）滤过液泵（FP）：0，5～120mL/min

（3）透析液泵（DP）：0，2～50mL/min

（4）置换液泵（RP）：0，4～120mL/min

3、具备一体化双位注射泵/抗凝剂泵（SP），可同时推进肝素和拮抗剂。

持续流量0～20mL/h，追加剂量0.1ml/s，

4、具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。

5、具备6个压力监测：

（1）动脉压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）

（2）静脉压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）

（3）滤器入口压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

（4）一级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

（5）血浆入口压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

（6）二级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

6、具备四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。

7、加温器：两面热板加温方式，35～40℃

8、电子秤：3个，0～5KG

9、供血不足检测器：超声波检测方式

10、气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：0.02ml

11、补液断流，超声波检测方式

12、滤液断流，超声波检测方式

13、漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一。

14、液面监测：静电容量变化方式

15、开放式耗材，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。

二、中央负压系统（进口）

【配置清单】

1.油式旋片真空泵          2台

2.控制系统                1套

3.真空罐                  2个（1000L）

4.细菌过滤器              1套

5.安装管道、阀门          1套

6.排气管道                1套

7.油污分离器              12个

8、润滑油                 16L

【功能要求】

满足终端负压要求

【技术参数】

- 极限真空：0.5mbar

- 电机类型：50HZ/400V/三相

- 电机功率：7.3KW

- 工作电流：15,0/8.7A

- 电机转速：1450r/min

- 平均噪音：70db

- 进口PLC控制器，7吋显示触摸屏，具备缺相、过载不平衡、过压、欠压保护功能

- 工艺流程及参数设定模式可转换并可显示且具备网络端口

- 进口压力传感器：负压0~100kpa

- 负载电器选用名牌或进口产品

- 负载电压：三相五线制

- 真空罐容量：1.0m³，压力：-0.1mpa

- 工作温度：20~100℃

- 真空罐材料：Q235-B碳钢

- 除菌过滤器吸入量：109m³/h（真空泵抽速284m³/h）

- 除菌过滤器过滤效率＞99.9999%精度：0.01μm

最高工作温度：60℃

三、无油涡旋空气压缩机系统（进口）

【配置清单】

1、3.75KW无油涡旋空压机主机         6台；

2、控制系统                          3套；

3、600L标准压缩空气储气罐           2个，

1000L标准压缩空气储气罐          1个；

4、冷冻式干燥机                     3台；

5、精密过滤器P级                   3个，

精密过滤器S级                   3个；

6、安装管路、阀门、线路             3套。

7、除菌过滤器0.01μ级               3个

【功能要求】

提供无菌洁净干燥空气气源

【技术参数】

一、涡旋无油压缩机

1、压缩电机：采用进口主机

2、排气量：0.8m^3/min

3、排气压力：0.8Bar

4、电机功率：3.7KW（采用进口电机）

5、工作电压：380V/三相

6、电机防护等级/绝缘等级Ip54/F

7、工作噪音：60dB

8、冷却方式：风冷

9、控制方式：PLC智能控制，7吋显示触摸屏，具备缺相、过载、不平衡、过压欠压保护功能（具备网络端口）

10、出口压缩空气温度：环境温度+15℃

二、冷干机：

1、冷干机处理量：1.0m³/min

2、进气温度在环境温度为5~40℃时≤45℃

3、工作压力0.6~1.0mpa

4、进出口管径：1″；DN25

5、出口露点：工作压力下8~18℃

6、冷媒：环保R134

三、过滤器：

1、过滤器符合行业S级及P级要求

2、进气温度＜66℃

3、工作压力：0.7mpa＜0.95mpa

4、工作寿命：C/T/A：8000h（以压降0.07mpa为准）

5、水份负载：C：25000ppm，T：20000ppm，A：100ppm

6、除菌过滤器过滤效率：＞99.9999%精度0.01μm

7、工作压力：＜16barg

四、储气罐

1、储气罐工作压力：0.8mpa

2、储气罐主体材料：不锈钢S30408

3、储气罐安全阀开放压力：0.84mpa

四、心脏电电生理刺激仪

【配置清单】

1. 心脏电生理刺激仪主机            1台

2. 充电器                          1只

3. 联想笔记本或台式一体电脑        1台

4. 佳能激光打印机                  1台

5. 系统操作说明书                  1本

6. 技术和使用说明书                1本

7. 安装程序(U盘)                   1个

8. 食道电极导管                    1支

9. 食管输出连接线                  1根

10. 食管导联连接线                 1根

11. 心内输出连接线                 1根

12. R波感知输入线                  1根

13. 导管定位线                      2根

14. 心电十二导联线                  1根

15. 肢体导联电极夹                  1套

| 功 能 | 参 数 |
| --- | --- |
|  | 刺激仪 |
| 食管刺激 | 脉宽10ms，电压5～30V可调 |
| 心内刺激 | 脉宽1 ms，电压0～8V可调（主机状态下） |
| R波感知灵敏度 | 体表≥1mv |
| 基础刺激S1S1连续 | S1S1配对间期60 ms～1999 ms S1S1刺激频率30～1000次/分 |
| S1S1定时时间 | 1秒～99秒 |
| S1S1定数数量 | 1个～99个 |
| S1S1起搏刺激 | 72次/分 |
| 扫描步长 | 任意选择 |
| 短阵猝发Burst | 食管：180、200、250次/分 心内：180、200、230次/分 |
| 高频刺激限制功能 | 直接设定是否允许 |
| 早搏程控刺激S1S2比例 | 食管：8︰1、6︰1、4︰1 心内：8︰1、4︰1 |
| 早搏程控刺激S1S2 、S2S3、S3S4可配对间期 | 10ms～无上限 |
| 早搏程控刺激RS2比例 | 食管：8︰1、6︰1、4︰1 心内：8︰1、4︰1 |
| S1S1递增、递减刺激 | 逐次 |
| RS2 S2S3 S3S4可配对间期 | 10ms～无上限 |
| 体表十二导同步记录 | 满足 |
| 食管导联同步记录 | 满足 |
| 数据、图形永久保存 | 满足 |
| 记录时波形回溯 | 满足 |
| 标记、测量计算、寻找 | 满足 |
| 波形截取 | 满足 |
| 报告单打印 | 满足 |

【技术参数】

五、磁刺激仪

【配置清单】

1、磁刺激仪主机                   1台

2、电源线                         1根

3、串口线                         1根

4、脚踏开关                       1个

5、运动诱发电位监测模块           1台

6、充电器                         1个

7、肌电采集线                     2根

8、磁刺激仪刺激线圈               1个

9、磁刺激仪软件                   1套

10、磁刺激仪使用说明书（含保修卡）1本

11、合格证                        1个

12、触屏一体机                    1台

13、键鼠套装                      1套

14、鼠标垫                        1个

15、打印机                        1台

16、磁刺激仪移动推车（含电脑支架）1台

17、音棒                          1个

18、稳压电源                      1台

19、脚凳                          1个

20、磁刺激仪座椅                  1张

21、圆形电极片                    16片

22、方形电极片                    8片

23、磁刺激仪触屏一体机数字贴      1套

24、运动诱发电位监测模块数字贴    1套

【功能要求】

1、有盆底肌肉刺激，深度可达8cm，作用范围更集中、精确 。

2、有骶神经调控，使用骶神经调控专用线圈，精准定位，然后进行骶神经刺激。

3、阴部神经运动诱发电位检查，可联合同厂家的阴道电极或直肠电极等，配合骶神经专用调控线圈可进行不同部位的神经电生理检查。

【技术参数】

- 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准（需提供证明材料）；

- 整机通过电磁兼容性EMC测试（需提供证明材料）；

- 采用风冷冷却技术，安全、无漏液风险，无需后期额外维护费用，方便快捷更换线圈；

- 标配盆底刺激专用线圈1个，可选配骶神经刺激专用线圈（磁刺激刺激线圈必须在产品组成中）

- 标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180°，可实现坐位盆底肌刺激和仰卧位骶神经刺激；

- 标配脚凳，可变换不同高度，满足多种治疗体位需求；

- 标配触控式一体机，操作更简单；

- 一体机整机通过电磁兼容性（EMC）认证，更安全；

- 标配稳压电源，满足设备在复杂电压环境下的安全使用需求；

- 配运动诱发电位监测模块（MEP），用于运动诱发电位检查，降低外界干扰，减少束缚，操作更便捷；可配运动诱发电位监测模块技术指标，通道数：2通道。

- 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。

- （一）主机技术指标

①最大磁感应强度：6T，允差 ±20%；

②输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz可调，允差±5%；1 Hz以下步长为0.01Hz, 1Hz以上步长为1Hz；

③脉冲上升时间：50μs ±10μs；

④脉冲持续时间：340μs ±20μs；

⑤磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。

- （二）运动诱发电位监测模块技术指标

①通道数：2通道；

②触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs；

③数据传输方式：WIFI；

④采样率：2kHz；

⑤测量范围：1μV～1000μV；

⑥最小分辨率：≤2μV；

⑦频率范围：20Hz～500Hz。

- （三）软件

①上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程软件产品质量要求与评价；

②可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式；

③内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等；

④方案可自定义编辑，刺激强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调；

⑤刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度达到40℃自动停止输出;

⑥自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑；

⑦患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

⑧含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求；

兼容电子病历系统，实现设备间的数据互联互通。

正本

附：投标书模板

深圳市宝安区人民医院2020年第28期

投标文件

项目编号：BYZBCG2020-28

项目序号：

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：2020年    月    日

备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式4份。3、节约纸张，请双面打印使用

目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备：

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 功能要求 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

# 职务：

谈判响应书

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安区人民医院

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号                 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：						    出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。

产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

制造商情况简介

一、公司简介

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________

同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备

项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________

  - 项目详细实施/设计方案（如有）

  - 通过认证的证书(原件备验交扫描件

  - 满足招标功能使用的全配置清单

  - 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

  - 产品说明书扫描件

  - 产品彩页扫描件

深圳市宝安区人民医院2020年第28期

报价单

项目编号：BYZBCG2020-28

| 设备名称 | 投标产品注册名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：

附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。