
深圳市宝安区人民医院
2020年第26期采购公告

采购编号：BYZBCG2020-26
根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下： 

一、采购项目的名称及数量：

	序号
	项目名称
	是否进口
	采购数量
	使用科室
	备注

	1
	生物安全柜（单人）
	否
	6台
	检验科
	参数附后

	2
	生物安全柜(双人)
	否
	3台
	检验科
	参数附后

	3
	电动产床
	否
	2台
	产房
	参数附后

	4
	医用器械干燥柜
	否
	1台
	消毒供应中心
	参数附后

	5
	智能化取材台、通风柜
	否
	2台
	临床病理科
	参数附后

	6
	骨质疏松治疗仪
	否
	1台
	风湿免疫科
	参数附后

	7
	超激光疼痛治疗仪
	是
	1台
	风湿免疫科
	参数附后


二、报名时间和地点：即日起至2020年8月25日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至宝安中学宿舍楼A栋202室招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。
三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：待定并请关注宝安人民医院http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-27788311-3933（万老师、彭老师）。
深圳市宝安区人民医院招标办                                                             2020年8月17日
谈判须知
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。
2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。
7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。
13、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡医疗设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与深圳市宝安区人民医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书5天内到设备科签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

	技术商务（65分）
	产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分

	
	设备性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分

	
	安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分

	
	售后计划（横向对比安售后服务计划）3分

	
	售后服务机构（投标人售后服务机构离深圳市宝安区人民医院位置远近）3分

	
	公司规模（按公司注册资金、技术人员和员工人数等因素）3分

	
	企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）3分

	报价（35分）
	报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35


（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区人民医院网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安区人民医院招标采购办签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，并处以5000元罚金。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院签订合同。

附设备参数
一、生物安全柜（单人）
[配置清单]
1.主机     1套

2.风机     1套

3.底座     1套

4.遥控器   1套

5.脚踏开关 1套

6.紫外灯   1套

7.照明灯   1套                          
[功能要求]
单人，30%外排，70%循环

[技术参数]
1、安全柜基本参数：

（1）分类：30%外排，70%循环
（2）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。
（3）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）
（4）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（5）系统排风总量：360 m3/h
（6）额定功率：1100W（包含操作区插座负载500W）
（7）噪音等级：≤65dB（A）
（8）照明：≥1000lx
（9）过滤效率: 送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）
（10）使用人数：单人
2、生物安全性：
（1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 
（2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次 
（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
3、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率

4、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全
5、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

6、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

7、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；
二、生物安全柜(双人)
[配置清单]
1.主机     1套

2.风机     1套

3.底座     1套

4.遥控器   1套

5.脚踏开关 1套

6.紫外灯   1套

7.照明灯   1套
[功能要求]
双人，30%外排，70%循环

[技术参数]
1、安全柜基本参数：

（1）分类：30%外排，70%循环
（2）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。
（3）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）
（4）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（5）系统排风总量：500 m3/h
（6）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）
（7）噪音等级：≤65dB（A）
（8）照明：≥1000lx
（9）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）
（10）使用人数：1—2人
2、生物安全性：
（1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 
（2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次 
（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
3.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率

4.电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全
5.柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

6.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

7.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；
三、电动产床
[配置清单]
1.床体            2台
2.床垫            2套
3.产妇脚蹬        4只
4.产妇腿托        4只
5.产妇握力搬手    4只
6.手控开关        2只
7.固体垃圾提取器  2只
8.污物盆          2只
9.专用工作灯      2台。
10.双侧带输液架
11.床底下有2个储物柜供产妇使用
12.带音乐
[功能要求]
电动产床，温馨家化设计，适合待产、分娩、产后恢复、紧急手术和转运使用。
[技术参数]
1. 坐板、背板、接生辅助台三组结构一体化设计。

2. 运动框架式轻体结构设计。
3. 四电机动力驱动，非液压动力。

4. 欧洲进口电机推杆。
5. 四方向电动调节：床板升降高度、床板倾斜角度、背板升降角度、腿板升降高度。

6. 各方向动力推杆内置有安全保护锣帽。

7. 内置不间断供电系统，在市电断电情况可保证连续工作24小时以上。
8. 床总长≥200cm。

9. 腿板即为接生辅助台，无须另外配置台板，可放置新生儿或器械，可用长度≥400mm。
10. 腿板长度伸缩调节范围≥55cm，并能在选定位置可靠停止。

11. 腿板可以电动升降，升降高度≥10cm，并可在任意高度位置可靠停止。

12. 床面宽度（不含护拦）在700-900mm之间。
13. 床面宽度（含护拦）不超过900mm。
14. 护拦收放要求为垂直操作方式，不占用工作空间宽度。

15. 床面最大高度≥900mm。

16. 床面最低高度≤600mm。

17. 头低脚高位倾斜角度≥10°，头高脚低位倾斜角度≥5°。
18. 具有腹部推压助产体位控制。
19. 可靠的产妇用力脚蹬，可以调节双脚的开度，并且不影响产妇上下床。

20. 具有产妇腿托，可任意调节双腿开度和角度。

21. 脚托方向可调360°并可上下调节≥10cm

22. 脚蹬和腿托可任意互换使用，无须使用时均可以拆下。

23. 脚蹬和腿托安装在一个公用固定孔位。
24. 脚蹬和腿托均采用直接插拔方式安装或拆卸。
25. 具有产妇用力握力搬手，可根据产妇臂长任意调节位置并牢固锁定。

26. 手控按键操作，防水等级IP54。

27. 背板升降角度范围≥（00—70°）

28. 整体倾斜角度范围≥（-12°—+5°）

29. 可拆卸污物导流板，方便拆卸清洗。。
30. 要求具备污物垃圾分离系统。

31. 可直接连接污水排放管道。
32. 污物盒可拆卸。

33. 整床为轻便结构设计，安装大脚轮，可方便轻松移动床体，并可以牢固刹车锁定。

脚轮直径≥12cm
四、医用器械干燥柜

[配置清单]
1.主机一台；

2.样品架7件

3.挂钩3对；

4.不锈钢接水盘1件。
[功能要求]
用于医疗器械和物品（如常规器械、麻醉呼吸管道、湿化瓶、各类腔镜等）灭菌前的彻底干燥。
[技术参数]
1. 容积：559L

2. 工作室尺寸: 530×680×1550
3. 外形尺寸: 780×710×1985
4. 外壳样式:不锈钢
5. 开门方式: 对开门
6. 电源: 三相五线制, AC380V±38V, 6Kw

7. 重量：约190KG
8. 温度范围：室温+10℃～90℃
9. 升温时间：由室温升至90℃的时间≤15min
10. 温度波动：≤±1℃
11. 温度均匀度：≤±2.5% （90℃≤±10℃）
12. 温度稳定度：90℃恒温24h，温度稳定度≤2℃
13. 热风循环结构：具有两套独立的加热系统及送风系统。加热系统由顶部加热和侧面加热组成，热风循环方式采用内循环和外循环相结合，由顶部出风及侧面出风保证器械快速干燥
14. 大门：设有250×900（mm）钢化玻璃观察窗；双开门有互锁功能
15. 换新风：采用空气过滤器对工作室内的循环风换气，避免大量粉尘及细菌微生物进入柜内，有效防止器械二次污染
16. 排气：箱体顶部设有Φ110排气口，排风风速应≥3m/s
17. 排水：工作室底部设有排水装置，干燥期间的水滴应直接排至外部接水盘
18. 脚轮：箱体底部装有脚轮，并有可调式稳固支撑脚
19. 样品架：7层样品架，每层承重≤15kg（均布）
20. 控制系统：智能温度控制器，液晶显示屏，温度数字显示，恒温计时功能
21. 控制方式：PID控制
22. 温度输入：Pt100铂电阻
23. 安全要求：有漏电、超温、过流保护及报警装置；整机运行噪音的声功率级应不大于65dB（A）；箱体外部易触及部位的温度不高于50℃
24.使用条件：环境温度5℃～35℃；相对湿度不大于90%；大气压范围86kPa～106 kPa；室内安装，无粉尘、无腐蚀性气体、无强烈振动气流存在。

五、智能化取材台、通风柜
[配置清单]
1、取材台主机            1个
2、304不锈钢冷热水龙头   1个
3、不锈钢伸缩小喷枪       1个
4、紫外线杀菌消毒组件     1个
5、安全控制开关           1个
6、侧面喷淋装置           1个
7、顶部微风补偿循环       1个
8、台面激光雕刻标尺       1个
9、全自动整机台面升降组件 1个
10、福尔马林电动灌装组件  1个
11、智能循环补风系统      1个
12、触屏控制系统          1个
13、带XY轴激光刻度尺的病理取材专用砧板   1个
14、磁性吸附工具架        1个
15、两侧配备自动伸缩式钢化防护玻璃  1个
16、工作站整体电路保护组件    1个
17、粉碎机                 1个
18、热水器                 1个
19、合格证                 1个
20、保修卡                 1个
21、使用说明书             1本
[功能要求]
取材台是病理实验室中非常重要的安全设备之一，采用不锈钢材料制作，可有效防水、防腐，根据不同客户需要备有不同的款式及配件，操作实用安全方便；合理的通风系统，可彻底解决取材过程中福尔马林产生的有害气体，为实验人员提供一个洁净安全的取材环境。

[技术参数]
取材台要求：
1.取材台尺寸:≥1800*750*1900
2.优秀的顶级316不锈钢板，厚度：2mm，国际领先的加工制作工艺，去除光污染，使得长时间取材不易眼部疲劳；
3.工艺精良的一次成型台面，内部全圆弧式设计，方便清洁和消毒；
4.负压排气设计，腰部抽风，先进的气体导流系统，及时排除台面有害气体；
5.配有舒适照明灯光组件及自动消毒组件；
6.配有成像专用光源组件及磁性吸附工具架；
7.国内一线品牌即热式热水器，6L装，即开即热；
8.进口骨组织粉碎机，0.5马力，50HZ，全304不锈钢内胆，性能可靠，保证下水通畅；
9.工作站整体电路保护组件；全304不锈钢取材工作站专用冷热水龙头，永久不生锈，坚固耐用
10.全304不锈钢取材工作站专用小喷枪，伸缩距离达到1米以上，永久不生锈，坚固耐用；
11.台面自动冲洗装置，304不锈钢喷嘴，内部设计有防堵装置，可连续长时间不间断冲刷台面，保证台面上的福尔马林溶液以最快的速度被冲入下水道；
12.置于台面上的激光雕刻标尺，不锈钢碳化技术，永久不掉色，长度：500mm
13.智能全自动台面升降组件（带2组自适应记忆功能组件）(说明：可调节工作站台面高度0-200mm，满足不同工作人员对于台面高度的不同要求，降低职业损伤，更加人性化，附带2组记忆功能，一键即可调节到最佳位置)；
14福尔马林电动灌装组件 (说明：支持脚踏开关控制，电机使用耐腐蚀性材质制作，寿命长，性能可靠)
15.大体标本摄像组件
15-1.摄像头为500万画素镜头，对焦功能: 自动/手动；影像显示速率: 最高可达30fps，放大倍率: 80倍放大功能(10倍AVer® Optical Zoom 变焦 +8倍数位变焦)，画面旋转:电子式旋转 0° / 90° / 180°/ 270°；影像撷取模式: 单拍/连拍(可储存240张XGA格式的图片，或80张分辨率可达500万画素的图片)；画面注记功能文件照射范围: 直式/横式A4 (400 x 300 mm)。
15-2.音频、视频同步录音、录像功能，实用的功能设计: 重点提示，子母画面，画面分割；配备整合型LED灯
内建内存:最高可存80张图片(分辨率可达500万画素)
15-3.内建收音麦克风，输入: VGA，输出: DVI-I, VGA, Composite Video, RS-232，USB 2.0 端口: 提供mini USB 2.0 端口: 提供记忆卡插槽:支持 SDHC卡最高可达32GB
操作尺寸: 380 x 200 x 540 mm，折迭尺寸: 305 x 245 x 77 mm，重量: 2.6 kg
16.智能循环补风系统（说明：做到与排风系统的智能互联互通，补风量为排风量的70%，更有效的保证把有害气体控制在有限的空间内，而不让其外流到室内空气中，造成二次污染）
17.触屏控制系统（说明：12寸高清液晶显示屏，配备人机交互系统，集成管理系统，对于取材时的排风，灯光照明，风速的感应等都具有自动控制性。人机交互系统采用侧挂式设计，不占用有限的宝贵空间，且人机交互系统可以360度自由调节，满足各种身高的用户均可使用舒适）
通风柜要求：
1.尺寸：H2350*W1500*D800
2.柜体：外壳采用1.5cm冷轧板，经磷化、酸洗后，表面静电环氧粉体喷涂，内衬采用优质6mm专用倍耐板，导流板为三段，提高排烟、通风功效。
3.台面：采用WILSONART 12.7mm实芯理化板，台面边缘可加厚以增加美感。25mmEPOXYRESIN环氧树脂复合台面。
4.视窗：视窗为上、下移门，玻璃为5mm安全玻璃，采用无段式平等装置，可停于任意位置。
5.照明：40W日光灯组，不少于300Lax。
6.配置：两个多功能电源插座，两个开关；风机：高效低噪音离心风机
六、骨质疏松治疗仪
[配置清单]
1. 治疗床                   1张
2. 治疗器                   1个
3. 加热垫                   1个
4. 治疗器（环体）           2个
5. 测磁器                   1个
6. 10A电源线                1根
7. F10AL250V熔断器（保险丝）2个
8. M10*35(304)内六角螺钉     8个
9. 垫片                      8个
10. 8mm*114mm/CR-V内六角扳手1个
11.管塞                      4个
其他：配置清单1份，合格证1张，保修卡1张，现场安装验收单1份，综合彩页1份，技术使用说明书1本，注册证及注册登记表1份，生产许可证1份，产品简易操作规范1份，营业执照1份
[功能要求]
骨质疏松治疗仪可增强成骨细胞活性和功能，同时抑制破骨细胞，治疗安全舒适，无毒副作用。治疗器分两部分组成：床体七节履带式磁疗器和可移动治疗器，治疗器为双环立体A、B型，治疗过程中双环治疗器来回移动，治疗范围大，治疗效果好。
[技术参数]
1.磁场强度：由微电脑控制，治疗器（电磁场发生器）最大强度≤4mT；
2.治疗部位全身综合治疗，可一次覆盖全身治疗部位，也可针对指定部位做强化治疗；
3.环状治疗器由精密电机配合丝杆驱使进行移动治疗；采用步进电机加丝杆移动，定位精准，噪音低；
4.环状治疗器采用下支撑形式，床体、导轨、连接机构、紧固件等均为非金属材料，并避免不同位置线圈磁场相互干扰；
5.工作频率1—100Hz连续可调：步进1Hz；
6.时间控制范围：治疗仪具有定时功能，可在1～99分钟分档可调，步距为1分钟；
7.内置常用六种治疗模式（老年性、绝经后、颈椎、股骨头、手臂、腿部），另有10个自编程序可供患者使用；
8.五种治疗波形：半正弦波、正弦波、方波、三角波、脉冲波，便于临床选择；
9.治疗仪连续工作时间大于4h。
10.安全距离：距离治疗器上下安全距离≤8cm,A环调节范围0-90cm,B环调范围30-120cm可调。
11.自动程序，编辑程序和手动程序可选。

七、超激光疼痛治疗仪
[配置清单]
1. 主机                     1台
2. 机体                     1台

3. Y型光导纤维束            1条

4. 万向臂                   2个

5. 强磁夹头                 2个

6. B型探头                  2个

7. SG型探头                 2个

8. 可活动LED显示器         1个

9. 加长电源线               1条

10. 患者自控线（2米长）     1条

11. 过滤网                  2片

12. 专用螺丝刀              2把

13. 中文神经照射方法        1本

14. 中文操作说明书          1本
[功能要求]
具有极好的单色性及方向性，稳定性强,不散射；具有复合波长段及滤波系统，使其输出光为人体最佳透射窗口，只有线偏振光在对人体神经和疼痛部位进行照射时，方可迅速阻断疼痛传导的恶性循环，在光线震荡面平行的方向上产生电场，震荡面垂直的方向上产生磁场，并作用于分布较深层的感觉纤维，并抑制Aβ纤维和C纤维的疼痛传导，从而达到对外周感觉神经的刺激作用、光电作用、电磁作用、光化学作用、局部热作用，最终可以抑制
神经兴奋、松弛肌肉组织、促进血管扩张、改善血流的效果，因此在临床运用中，病人的感觉是在深部的部位有温热感，而且在照射停止2小时后深部都有温热感觉，疗效显著。
1》输出光为线偏振光。
2》具有分点过滤功能和线偏振光特性及偏振光过滤器。
2、主机和机体可分离，便于携带和出诊；显示屏可左右旋转180度，上下折叠90度，便于远距离观察治疗进度；
3、一控二路同时输出，使波峰、波长完全同步一至。
4、有高温保护装置和高温启动保护装置。
5、临床照射治疗模式90种。
6、高温报警功能，当机器连续使用，主机内部达到一定的温度时，高温报警功能将自动启动，可有效保护设备，维护设备的正常使用，延长使用寿命。
7、独特的星状神经节照射可以替代星状神经节阻滞。
8、具有以时间变换为主的全自动“T”混合模式（使用“T”型混合模式在对年老和年幼患者进行星状神经节或疼痛部位照射治疗时，选择不同比例（工作和停止时间比可任意调整），能够使患者选择到最佳照射时间比，因而可避免不舒适感，安全性能更高，治疗效果更好）
9、具有功率变换为主的全自动“P”型混合模式。（使用“P”型混合模式则可有效解决较深部位的照射难题。如腰椎间盘患者和顽固性深部疼痛患者在治疗中，仪器输出功率大小呈阶段性自动变换，穿透力更强，治效更佳）
10、独特的星状神经节照射可以替代星状神经节阻滞。
[技术参数]
1、输出光：线偏振光（详见注册证产品名称）。
2、主机上配有可左右旋转、上下折叠的独立活动显示器，显示器≥20×15cm，并能折叠于主机内，方便仪器的移动和运输。
3、主机与机体可分离，显示器可自定角度左右旋转≥180度，上下折叠≥90度，操作者可清晰的把握治疗进程。
4、主机和机体分别配有储物盒，方便透镜的存储。
5、输出光缆：Y型光导纤维束及光学过滤系统制成。一控双路同步输出，使波峰、波长完全同步一致。光缆一分为二，每条长度≥310cm。                    
6、具有光缆自检装置：当光缆插入不牢固时，会出现警告鸣响提示，照射也不能正常开始。
7、具有机内异常高温时停止照射的安全装置。当机器连续使用，主机内部达到一定的温度时，高温报警功能将自动启动，高温时指示灯亮并发出提示音，当主机内部温度恢复正常时，该安全装置停止工作，同时指示灯熄灭。
8、具有自动时间变换混合模式：在治疗过程中间歇时间会按设定的比例自动变化，即照射时间以1、1.5、2、3秒变换，间歇时间以1-6秒之间变换。
9、具有自动功率变换混合模式：在治疗过程中照射功率会按设定的比例自动变化，即照射功率80%、10%来回变换。
10、具有3种治疗声音提示。
11、连续治疗模式：在不停止治疗的过程中可任意变换输出功率。
12、间歇照射治疗模式≥80种，机器在不停止治疗的过程中可根据需要任意调节间歇照射比例。进行间歇照射的时候，照射时间以1秒，1.5秒，2-9秒之间以1秒的间隔跳动。结束时间是在1-9秒之间，以1秒间隔跳动。
13、具有照射显示灯提示功能：照射时，显示器上有绿色灯亮。照射结束时，显示器上有桔黄色灯闪烁。
14、B型探头与患者接触部分材料（黑色聚缩醛树脂）通过细胞毒性试验、迟发型超敏反应试验、动物皮肤刺激试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求。（提供检测报告）
15、SG型探头与患者接触部分材料（白色聚缩醛树脂）通过体外细胞毒性试验、迟发型超敏反应试验、皮内反应试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求。（提供检测报告）
16、C型探头与患者接触部分材料（乳白色硅橡胶）通过细胞毒性试验、迟发型超敏反应试验、动物皮肤刺激试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求。（提供检测报告）
17、D型探头与患者接触部分材料（乳白色硅橡胶）通过细胞毒性试验、迟发型超敏反应试验、动物皮肤刺激试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求。（提供检测报告） 
18、配有患者手持应急线控开关，患者可自行操作，控制线长≥2米。
19、具有治疗程序锁定及开启功能，触碰任何按扭都不会改变他的治疗程序。
附：投标书模板
深圳市宝安区人民医院2020年第26期
投标文件

项目编号：BYZBCG2020-26
项目序号：                                      

项目名称：                                      

投标单位：                                      
制造厂商：                                      
联系人:                                         
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          

日期：2020年    月    日                                           

备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式4份。3、节约纸张，请双面打印使用
目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)
8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)
21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备： 

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长










   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                                职务：

谈判响应书
 

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

    地址：                  邮编：               
电话：                  传真：                

      谈判响应方名称：                    （公章）

      全权代表签字：                  
                        

 投标日期：        年   月   日

      

不得擅自改变此谈判响应书内容。
法定代表人证明书

单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安区人民医院

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号                 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：





正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：





职务和部门：





公章：







公章：







参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。
投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。
产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。
制造商情况简介
一、公司简介
二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________
同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 

	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备
项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划
主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________
· 项目详细实施/设计方案（如有）

· 通过认证的证书(原件备验交扫描件

· 满足招标功能使用的全配置清单

· 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

· 产品说明书扫描件

· 产品彩页扫描件
深圳市宝安区人民医院2020年第26期
报价单

项目编号：BYZBCG2020-26    
	设备名称
	投标产品注册名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：                                  
附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）
	序号
	名称（耗品、配件品种）
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价（人民币）
	对应的投标设备名称

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


全权代表签字：（盖章）                               
日期：                    
备注：1、报价以人民币为结算单位。

   2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。
正本








