
深圳市宝安人民医院（集团）
2021年第5期采购公告

采购编号：BYZBCG2021-5   
根据国家、省市等有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安人民医院（集团）拟对以下采购项目进行投标采购，特邀请合格供应商前来进行参与投标。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

	序号
	项目名称
	数量
	使用科室

	1
	DR设备维保（一年）
	4台
	集团二院  放射科


二、报名时间和地点：即日起至2021年3月1日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格为word2003格式，价格一栏为空白的报价单）交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标采购管理中心预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。
四、谈判时间和地点：待定并请关注深圳市宝安人民医院（集团）http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/和石岩人民医院http://www.bawjxt.net/sy/tzgg/zbgg/通知公告。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。
五、联系电话: 0755-23051511（万老师）。
深圳市宝安人民医院(集团) 
2021年 2月 20日 
谈判须知
1、投标人必须是在中华人民共和国内注册的独立法人，具有履行合同能力的供应商，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》。必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件，或有相应维保资质的第三方公司。
2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。必须提供在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。
3、投标人必须在其投标文件中根据服务的详细内容，计入投标总价。标价应为含税实际价格，包括验收合格前所发生的一切费用。
4、非单一来源竞价须三家或三家以上投标单位。价格高于深圳市宝安人民医院（集团）拟定的底价为废标。

6、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页均应加盖公司印章其授权代表用姓名签字。

7、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

8、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安人民医院（集团）将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加深圳市宝安人民医院（集团）招标采购活动。
9、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。
10、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

11、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

12、经深圳市宝安人民医院（集团）评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标采购管理中心通知领取采购结果通知书，凭结果通知书10天内到采购部门签订供货合同。

13、本项目不得拆包，不接受联合体投标人。
谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。
三、采购评审原则与方法

1、将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。
四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

 1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

 2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价）现场递交。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

	技术商务（70分）
	产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分

	
	设备性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分

	
	安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）4分

	
	售后计划（横向对比安售后服务计划）4分

	
	售后服务机构（投标人售后服务机构离深圳市宝安区石岩人民医院位置远近）4分

	
	公司规模（按公司注册资金、技术人员和员工人数等因素）4分

	
	企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）4分

	报价（30分）
	报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(30分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30


（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结束后，院方将于三日内在深圳市宝安人民医院（集团）http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/和石岩人民医院http://www.bawjxt.net/sy/tzgg/zbgg/上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安人民医院（集团）招标采购管理中心签发《中标/成交通知书》。

（二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。结果通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来我院签订合同。

深圳市宝安人民医院（集团）
                                                    2021年 ___月_____日
附维保要求

DR设备维保一年
【服务需求】

1、服务对象：放射科四台岛津DR设备，分别是大平板X光机SONIALSAFIRE II、多功能数字胃肠机D-VISION PLUS、移动式X线摄影系统MUX-100DJ、普通DR（X射线摄影系统）RAD SPEED M的保修。
2、保修范围：所有DR整机及配套电源、电脑等设备（含所有维修费及旅差费等费用）的技术服务保修, 不包含零备件和耗材，如需更换，需另外购买。

3、服务形式：中标人上门（到深圳市宝安区石岩人民医院放射科现场）服务。

4、保修的时间：1年（从合同签订之日计算）。
5、免费提供技术咨询、软件升级。
6、定期检查：免费，每台一年不少于4次。（每次维保必须出具维修保养书面报告书并加盖中标单位公章）
7、紧急维修：免费，无限次。

8、通过日常的定期保养和出现故障时的紧急维修，保证岛津四台DR设备正常稳定运作，使机器符合国家规定的各种检测要求，为病人提供合格的有诊断价值的图像。

9、投标人工程师数量≥1人,具有相应原厂的培训证书，专业从事DR维修服务3年及以上。

10、投标人保证设备开机率达到≥95%。若开机率低于95%，则每低于95%一个百分点相应延长保修期同等天数

11、厂家必须在广东省有固定售后服务工作站（提供工程师电话、技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式）。
12、保证供应仪器的维修与配件。


13、维修响应时间为24小时*365天，接到报修电话后工程师必须在4小时到达现场处理故障。

14、须免费实现与深圳市宝安区石岩人民医院信息化系统无缝衔接。

15、卖方应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

【质量标准】

维修和维护服务的质量，保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求，并保证设备正常使用。
【预算总金额】

人民币20万元整，超出项目控制金额将导致废标。

【付款方式】
分两次支付：签订合同后支付总金额的50%，维保期满后再支付总金额的50%。
附：投标书模板

深圳市宝安人民医院（集团）2021年第  期采购

投标文件

采购编号：BYZBCG2021-  
项目名称：                                 
投标单位：                                   

联系人:                                          
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          

日期：2021年    月    日                                           

备注：1、资料预审时，提交正本1份及相应word格式电子版文件（文件夹请命名为如“ 项目名称 -公司名称”）。2、谈判现场提交副本4份。3、节约纸张，请双面打印。
目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、投标单位三证或三证合一
6、生产厂家三证或三证合一
7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)
8、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

9、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）
10、质量承诺书

11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

12、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

13、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

14、售后服务计划

15、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

16、满足招标功能使用的全配置清单

17、投标人诚信承诺函
18、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。
19、报价表（报价栏空白）

20、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

21、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，双面打印
技术规格/要求偏离表
	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长









   


投标人授权代表签字：












（公章）












日期：
                                                职务：
谈判响应书
 
深圳市宝安人民医院（集团）：
(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：
1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。
3、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
4、若中标，我方将按综合性竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。
5、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。
6、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：
    地址：                  邮编：               
电话：                  传真：                
      谈判响应方名称：                    （公章）
      全权代表签字：                  
                        
 投标日期：        年   月   日

      

法定代表人证明书
单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日
附：法定代表人身份证扫描件
法定代表人授权书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人（签名）：                              
授权委托日期：         年     月       日
投标单位三证或三证合一
生产厂家三证或三证合一
原厂授权书
致：深圳宝安人民医院（集团）：

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：
(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。
(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。
(3)我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。
公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：




正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：
职务和部门：





职务和部门：




公章：







公章：






参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。
医疗器械（生产/经营）企业许可证扫描件
质量承诺书
投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院造成损失的责任承诺内容）。
同类项目成功案例一览表
（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 
	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长
投标人代表________________________
投标单位________________________
年  月  日
注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查。
项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________
投标单位________________________
注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。
项目详细设计/实施及保障方案
售后服务计划
主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________
· 项目详细实施/设计方案（如有）

· 通过认证的证书(原件备验交扫描件

· 满足招标功能使用的全配置清单

· 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

· 产品说明书扫描件

· 产品彩页扫描件
投标人诚信承诺函
致：深圳市宝安人民医院（集团）:
我公司承诺，在政府采购中无下列行为：
（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；
（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）在采购活动中应当回避而未回避的；
（七）恶意投诉的；
（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（十）履约检查不及格或评价为差的；
（十一）主管部门认为的其他情形。
    公司名称（加盖单位公章）：
                                                                   年     月     日
其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。
报价单
采购编号：BYZBCG2021-00
	序号
	项目名称
	报价（元）

	
	
	


投标单位：                                  
全权代表签字：（盖章）                       
日期：                    
备注：1、报价以人民币为结算单位。

      2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文  

件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单

为准）。
正本








