深圳市宝安区人民医院

2020年第33期采购公告

采购编号：BYZBCG2020-33

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

| 序号 | 项目名称 | 是否进口 | 采购数量 | 使用科室 | 已购设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踝关节镜镜头 | 是 | 1台 | 创伤外科及矫形骨科 | 关节镜系统史赛克 | 参数附后 |
| 2 | 关节镜器械 | 是 | 1套 | 创伤外科及矫形骨科 | / | 参数附后 |
| 3 | 微创血流动力学监测模块 | 否 | 1台 | 急诊科 | 监护仪迈瑞 | 参数附后 |
| 4 | 脑电双频监测模块 | 否 | 1台 | 急诊科 | 监护仪迈瑞 | 参数附后 |
| 5 | 转运监护仪 | 否 | 2台 | 急诊科 | / | 参数附后 |
| 6 | 输尿管肾镜 | 否 | 2台 | 泌尿外科 | / | 参数附后 |
| 7 | 肺功能检测仪 | 否 | 6套 | 社康管理中心 | / | 参数附后 |
| 8 | 消毒机 | 否 | 1批 | 感染科 | / | 参数附后 |

二、报名时间和地点：2020年10月16日及10月19日上午8:00-12:00，下午2:30-4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至宝安中学宿舍楼A栋201室招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：待定并请关注宝安人民医院http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-27788311-3933（徐老师、万老师）。

深圳市宝安区人民医院招标办                                                             2020年10月10日

谈判须知

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。

7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。

12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

13、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡医疗设备须提供5年免费全保；凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与深圳市宝安区人民医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书10天内到设备科签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

| 技术商务（65分） | 产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分 |
| --- | --- |
|  | 设备性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分 |
|  | 安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分 |
|  | 售后计划（横向对比安售后服务计划）3分 |
|  | 售后服务机构（投标人售后服务机构离深圳市宝安区人民医院位置远近）3分 |
|  | 公司规模（按公司注册资金、技术人员和员工人数等因素）3分 |
|  | 企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）3分 |
| 报价（35分） | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区人民医院网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安区人民医院招标采购办签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，并处以5000元罚金。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院签订合同。

附设备参数

一、踝关节镜镜头

【配置清单】

2.7毫米30度踝关节镜镜头 1根。

【功能要求】

配合目前设备，完成踝关节镜手术。

【技术参数】

1.单位相对畸变≤0.8%

2.角分辨力≥ 4.82

3.有效景深范围3-100mm

4.显色指数RA≥90

5.直径2.7mm，可以配合医院现有的踝关节镜套管及穿刺椎使用。

6.可选视向角度种类≥4种

7.可选视野角度≥3种

8.有效工作长度75mm，适合踝关节使用。

9.可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示

10.内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种。

二、关节镜器械一套

【配置清单】

1.前后交叉韧带重建手术器械1套（26件）

包含：

（1）弧形导向器	1把

（2）ACL定位钩（不分左右）解剖型1把

（3）导针套袖（3.5MM）前端7mm限深阶梯1把

（4）3.5mm定位导针1把

（5）导针套袖（2.4MM）1把

（6）闭口取腱器	1把

（7）移植物直径测量器4.5-12mm	1把

（8）6mm蘑菇头钻	1把

（9）7mm蘑菇头钻	1把

（10）8mm蘑菇头钻	1把

（11）9mm蘑菇头钻	1把

（12）前内入路前叉股骨瞄准器，5mm	1把

（13）前内入路前叉股骨瞄准器，6mm	1把

（14）铲头导针	1把

（15）生物复合材料界面钉改锥1把

（16）导针2.4mm	1把

（17）界面钉导丝1把

（18）锉刀	1把

（19）6mm空心钻	1把

（20）7mm空心钻	1把

（21）8mm空心钻	1把

（22）9mm空心钻	1把

（23）后叉胫骨定位钩1把

（24）后叉保护器1把

（25）后叉剥离子1把

（26）后叉股骨瞄准器1把

2.推结剪线器2-0缝线1把

3.抓线钳3.4mm1把

4.加长交换棒1把

【功能要求】

能完成交叉韧带重建，半月板成型等关节镜手术。

【技术参数】

1.能完成交叉韧带重建，半月板成型等关节镜手术

2.精钢制作，具有叉状手柄的选择，

3.手柄提供不同标记的定位钩，不同直径的导向袖套，快速锁定导针袖套。

4.采用简易单手固定轮设计，耐化学腐蚀的阳极氧化铝制成

5.能够提供完成交叉韧带全内重建的定位钩和倒打钻

6.具备生物复合材料EEK界面钉改锥料及PEEP界面钉改锥

7.具备前叉股骨足印区定位钩（左侧右侧分开）

8.设计精细，一种工具多种用途，简化工具储备

9.半月板器械具有多种角度及咬口器械，满足不同术式需求

10.半月板器械特选医用钢材制造，前段切口锋利，坚强耐磨

11.半月板器械具备特氟龙涂层抗酸，抗碱，抗各种有机溶剂，在使用中也更加顺滑流畅

12.可重复使用的半月板专用推结剪线器，环状手柄设计

13.具备枪式半月板全内缝合枪，方便完成手术；

14.手动器械

15.精钢制作

16.可高温高压

17.前后交叉韧带重建系统

18.具备3.5mm 倒打系统可进行全内重建交叉韧带系统

19.具备半月板缝合过线枪

三、微创血流动力学监测模块

【配置清单】

1.微创血流动力学监测电缆 1根

2.有创压电缆     1根

3.压力检测套装   1套

4.热稀释导管包   1套

【功能要求】

经肺热稀释法和脉搏轮廓分析法结合。

【技术参数】

1.微创连续血流动力学监测，提供重点参数蛛网图显示界面

2.提供微创连续血流动力学监测决策树分析显示界面

3.提供被动抬腿实验等容量负荷实验显示界面

4.提供心功能曲线显示界面

5.提供血流动力学参数关系图显示界面

6.支持血液动力学参数显示和图形化动态显示

7.支持输出量、前负荷、后负荷、收缩性、器官功能血液动力学功能。

四、脑电双频监测模块

【配置清单】

1.主电缆      1根

2.传感器      1套

3.电极片      1对

【功能要求】

减将患者脑电波拟合成0到100分度，以不同的数值准确的显示出患者的意识清醒状态。

【技术参数】

1.麻醉意识深度监测病人脑电双频监测模块，提供麻醉深度和镇静深度的客观监测指标；

2.监测参数包括：脑电双频谱指数BIS、抑制比SR、肌电活动EMG、双导EEG、信号质量指数SQI、频谱边缘频率SEF等；

3.支持意识深度监测模块或者单机，提供不少于1通道或4.通道双导EEG；提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况；

五、转运监护仪

【配置清单】

1.主机                          1台

2.交流电源线                    1根

3.3/5导分体式心电导联线组件    1套

4.成人血氧探头                  1个

5.无创血压导气管                1根

6.成人血压袖套                  1个

7.使用说明书                    1本

8.中文操作卡                    1本

9.设备保修卡                    1个

【功能要求】

通过连续监护病人的生理参数，检出病人病情变化趋势。

【技术参数】

1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.工作大气压力57.0~107.4kPa，满足高原地区的使用。

3.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

4.>=5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

5.IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

6.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

7.整机无风扇设计。

8.内置锂电池供电，支持>=5小时的持续监测。

9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。

11.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

12.具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

13.心率测量范围：成人15–300bpm，小儿/新生儿15-350bpm。

14.波速提供50mm/s，25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s可选。

15.滤波模式提供诊断模式（0.05-150Hz），监护模式（0.5-40Hz），ST模式（0.05-40Hz），手术模式（1-20Hz）。

16.提供25种心律失常事件的分析。

17.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

18.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

19.可显示弱灌注指数（PI）。

20.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

21.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

22.120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

23.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

24.1000条NIBP测量结果回顾。

25.48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

六、输尿管肾镜

【配置清单】

1.输尿管肾镜   1支

2.镜鞘		   1支

3.密封帽	　 10只

【技术参数】

1.内窥镜；2.视向角：0º

3.视场角：≥50º；4.分辩率：≥26.5 lp/mm( L0=4mm时)

5.放大倍率Г：≥5 倍 ( L0=4mm时)

6.照度：≥2000Lx；7.镜管直径：Φ6.2mm

8.工作长度：270mm；9.器械通道：Φ3.6mm

镜鞘：1.鞘管直径：Φ7.1mm；2.工作长度：251mm。

七、肺功能检测仪

【配置清单】

1.肺功能仪主机1套

2.PC端软件1个

3.云端数据平台1个

4.3升定标筒1个

5.装机耗材1包

6.电脑 1台

7.打印机1台

【功能要求】

可测量包含FVC、FEV1、FEV1/FVC等肺功能检测参数，可检测呼气、吸气指标，并可将数据传输到PC端及云平台。便携式设计，方便床旁及基层医疗卫生机构现场工作开展。

【技术参数】

1.设备可扩展性强，能兼容和同时使用第三方打印机、鼠标、键盘等外置设备。

2.同时支持触屏和按键两种操作模式，方便对于FVC、SVC、MVV等指标的测量过程进行高效的质量控制。并且设备操作显示直观，易于观察和判读，屏幕界面不小于6英寸。

3.FEF25，FEF50，FEF75 ，技术要求中精度达到: 5%或±0.2L/s 取大者，配合其他参数，对检查对象肺部通气功能进行小气道和大气道整体范畴的全面评估。

4.采用压差式传感器。

5.有MV测试模块。

6.检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等100多项参数。

7.可进行支气管舒张试验。

8.可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；含有中国人的预计值。

9．便携式设计，方便床旁及基层医疗卫生机构使用，适用于在社区体检或现场流调等工作开展。

10．具备交叉感染防控的恰当措施，传感器可拆卸、清洗、消毒，可使用一次性传感器或呼吸过滤器。

11.仪器自带打印功能同时支持 A4 报告打印，方便基层医疗卫生机构开展筛查与流调等工作场景下可以及时打印报告。

12．配3升定标筒符合质量标准，仪器支持容量定标、三流速线性验证。

13.具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动修正功能。

14.系统软件可根据检测结果进行自动质控评级。

15.为方便全市肺功能质控，肺功能仪检测数据需能够上传至深圳市肺功能仪质量控制中心。

16.支持无线数据互联功能。

17.支持单台仪器离线工作及与PC端联机工作模式。

18. PC端软件需包含：

（1）检测模块：肺通气功能检查（FVC、VC）、支气管舒张试验等；实时显示流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线等；

（2）质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；自动计算质控评级；依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线；

（3）肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症、及定期的慢阻肺高危人群及患者的随访管理等信息；

（4）随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ等问卷配置；

（5）报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺量计检查、支气管舒张试验；

（6）工作台账模块：检测结果统计及报告导出；

（7）数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模式等功能；

（8）账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步等。

19.云端数据平台功能需满足：

（1）项目管理功能：包括基础信息，汇总信息，随访内容设置，项目参与单位等；

（2）质控管理功能：设备质控定标报告，检查报告质量管理；查看某个中心的质控报告，可在线批注、留言；

（3）肺功能检查对象信息管理功能：包括调查对象姓名、性别、出生、年月日、民族、身份证号、婚姻状况、职业、户籍地址、实际居住地址、联系电话、门诊号/住院号、症状、危险因素、呼吸病史、身体测量、禁忌症、慢阻肺髙危人群及患者的随访管理等；

（4）肺功能报告管理模块：肺功能报告汇总；肺功能质控等级；在线查看肺功能报告详情；在线解读批注；FVC 检查质量、FEV1检查质量、肺通气功能障碍类型、肺通气功能障碍程度、舒张试验阴性/阳性、GOLD分级等分析图表展示；实时查看及动态展示本区域肺功能检查情况；

（5）数据导出功能：支持自定义时间范围数据导出；支持全部数据导出，包括检查对象基础信息、肺功能报告数据、随访数据等；

（6）数据共享：检查对象的基本信息和肺功能检查、诊断等相关数据和信息可传输共享至居民电子健康档案和区域人口健康信息平台等；

（7）安全性要求：保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性；

（8）具备可定制扩展功能。

20.团队服务支持能力

（1）在各地建有成熟技术支持团队；

（2）团队具备实施肺功能检查能力培训的经验；

（3）具备完整的产品使用PPT、视频等培训素材；

（4）产品团队具备肺功能仪质控校准设备，可根据要求提供必要的质控校准检测服务。

八、消毒机

【配置清单】

一、空气消毒机配置要求：

1.空气消毒机主机        36台

2.标准电源线            36条

3.中文按键遥控器        36个

4.安装配件              36套

二、床单位臭氧消毒器配置清单：

1.床单位臭氧消毒器主机   2台

2.连接气管               4条

3.PVC消毒密封袋         20个

4.PVC消毒床罩           20个

5.备用保险丝             4个

6.使用说明书             2本

7.产品快速操作说明       2份

8.电源线                 2条

【功能要求】

1.高清晰液晶显示屏，机器运行选择的功能及工作状态指示逐一显示；

2.空气质量可在线实时监测，在显示屏上实时显示PM2.5的数值。

3. 具有静音、强劲、智能三种工作模式。智能模式下，机器可根据空气质量自动选择风量大小，节省电能损耗。

4.具有手动、定时、临时多种工作方式方便用户操作及高、中、低三挡可调风速供用户选择。

5.程控数量（定时消毒）≥8组，定时模式下可以设定不少于八组定时时间段。

6.一键锁定功能，防止无关人员更改程序及误操作。

7.报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。

8.采用远红外线遥控器，遥控器面板具有清晰的中文显示按键及液晶功能显示面板，操作简单明了。

9.具有一健查询机器运行总时间的功能。

【技术参数】

1.壁挂式空气消毒机：

（1）静电等离子体空气消毒机：

壁挂式  配置：中文按键红外遥控器

（2）额定风量：750-850立方米/每小时（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）；

（3）净化效率≥99％

（4）机器消毒净化寿命≥10000小时；

（5）适用体积≥80立方米；

（6）功率≤100W、电源：AC 220V  50Hz

（7）噪音≤45db

（8）机器工作时，房间内臭氧泄漏量小于国家卫生标准要求，浓度≤0.1mg/m3（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）。

（9）应用场所：适用于医院二类及三类等环境要求。

2.吸顶空气消毒机

（1）静电等离子体空气消毒机：

吸顶式  配置：中文按键红外遥控器

（2）额定风量：≥900立方米/每小时（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）；

（3）净化效率≥99％

（4）机器消毒净化寿命≥10000小时；

（5）适用体积≥90立方米；

（6）功率≤100W、电源：AC 220V  50Hz

（7）噪音≤45db

（8）机器工作时，房间内臭氧泄漏量小于国家卫生标准要求，浓度≤0.1mg/m3。

（9）应用场所：适用于医院二类及三类等环境要求。

3.移动式空气消毒机

（1）空气消毒净化器：

移动式配置：中文按键遥控器

（2）额定风量≥1000立方米/每小时（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）；

（3）净化效率≥99％

（4）净化寿命≥10000小时；

（5）适用体积≥100立方米；

（6）额定功率≤150W

（7）噪音＜50db

（8）机器工作60min，房间内臭氧浓度＜0.1mg/m3。

4.床单位消毒机：

（1）床单位臭氧消毒器机身采用高品质阻燃复合材料制作、流线型设计、光洁度好易清洁。（2）机身设计有扶手易于推动、配置高品质脚轮并且脚轮具有刹车功能。机身设计有储存消毒袋的抽屉等功能。

（3）整机运行噪音：≤40dB；无刺耳噪声干扰病人；

（4）杀菌因子：臭氧；采用“微间隙放电技术”钛铬臭氧发生器；

（5）机器开启30分钟后臭氧浓度≥1500mg/m3（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告）

（6）臭氧最低发生量3g/h；臭氧发生管使用寿命≥16000小时；臭氧解析时间≤10 min；

（7）臭氧环境泄漏量<0.05mg/m3

正本

附：投标书模板

深圳市宝安区人民医院2020年第33期

投标文件

项目编号：BYZBCG2020-33

项目序号：

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：2020年    月    日

备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式4份。3、节约纸张，请双面打印使用

目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备：

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

# 职务：

谈判响应书

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安区人民医院

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号                 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：						    出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。

产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

制造商情况简介

一、公司简介

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________

同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备

项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________

  - 项目详细实施/设计方案（如有）

  - 通过认证的证书(原件备验交扫描件

  - 满足招标功能使用的全配置清单

  - 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

  - 产品说明书扫描件

  - 产品彩页扫描件

深圳市宝安区人民医院2020年第33期

报价单

项目编号：BYZBCG2020-33

| 设备名称 | 投标产品注册名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：

附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。