深圳市宝安区人民医院

2019年第24期采购公告

采购编号：BYZBCG2019-24

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端无创呼吸机(进口) | 1 | 呼吸内科 | 参数附后 |
| 2 | 经食道超声探头(进口) | 1 | 心血管内科 | 参数附后 |
| 3 | 高频电灼仪 | 1 | 皮肤科 | 参数附后 |
| 4 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 皮肤科 | 参数附后 |
| 5 | 高频电刀(进口) | 1 | 胸心外科 | 参数附后 |

二、报名时间和地点：即日起至2019年06月05  日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：宝安人民医院网站http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/另行通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-27788311-3933（卢先生、彭小姐）。

深圳市宝安区人民医院                                                             2019年5月28 日

谈判须知

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商，注册资金50万元（含50万元）以上。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币50万，超过50万元（含50万元）报价以上均视为弃标。

7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。

12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

13、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡医疗设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备，须免费实现与深圳市宝安区人民医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书5天内到设备科签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

| 技术商务（65分） | 产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分 |
| --- | --- |
|  | 设备性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分 |
|  | 安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分 |
|  | 售后计划（横向对比安售后服务计划）3分 |
|  | 售后服务机构（投标人售后服务机构离本院位置远近）3分 |
|  | 公司规模（按公司注册资金、技术人员和员工人数等因素）3分 |
|  | 企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）3分 |
| 报价（35分） | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区人民医院网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安区人民医院招标采购办签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，并处以5000元罚金。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院签订合同。

深圳市宝安区人民医院招标办

附设备参数

1、高端无创呼吸机(进口)

配置清单：

1、主机及触屏显示器                   1套

2、管道支撑臂及台车                   1套

3、进口加温湿化器                     1套

4、一人性呼吸管路                     1套

5、呼吸面罩                           1个

6、高压氧气管                         1根

7、空气过滤膜                         1包

8、内置高效电池                       1套

9、内置氧控模块                       1套

10、电源线、说明书及快速操作卡等      1套

功能要求

带有6小时内置电池，可在院内灵活使用, 内置氧控模块，连接高压氧完成机器内部空氧混合,精准控制氧浓度达到100%，辅助呼吸的同时快速纠正氧和。

技术参数：

一、基本功能要求：

1、要求原厂配备的彩色触摸显示屏，≥12英寸，全中文操作界面，可同屏显示流速波形、容量波形及压力波形等三道波形，还可以数字显示病人的实时潮气量、分钟通气量、漏气量、气道峰压、病人自主呼吸比例；

2、具备漏气补偿功能，最大漏气补偿≥60L/min，最大送气流速≥240LPM，及时有效的供气，保证病人最好的舒适度；

3、要求具备数字式自动追踪灵敏度技术，可自动调节漏气补偿，自动调节吸气触发，自动调节呼气切换；

4、要求可根据面罩选择自动进行系统漏气及顺应性补偿校准设置；

5、具备开机自检，固定漏气量测试功能，保证机械在使用过程中的稳定性；

6、压力上升时间5档可调，最大限度提高病人在治疗过程中的舒适度；

7、具备完善的报警功能，在屏幕上显示报警内容便于临床医师及时诊断报警状况；

8、采用优秀的涡轮供气系统，低惯性小型鼓风机，重量轻;

9、具备带压力释放功能的CPAP，提供三档基于流量的呼气压力释放功能，“1、2、3”三档可调；

10、具备使用时间不小于6小时的内置电池及氧控模块，氧浓度21-100%可调，氧浓度调节不受流量流速影响。保障病人安全及方便病人移动治疗；

11、要求具备联网功能，需开放联接协议，可与医院信息系统相连；

二、通气模式：

1、S/T：自主呼吸/时间控制模式；

2、CPAP：持续正压通气，具备压力释放功能，“1、2、3”三档可调；

3、PCV：压力控制模式；

4、AVAPS：平均容量保证压力支持模式；

5、待机模式；

三、主要技术参数：

1、IPAP：4-40cmH2O；

2、EPAP：4-25cmH2O；

3、CPAP：4-25 cmH2O；

4、C-Flex：关闭，1－3可调；

5、I-time：0.3-3S；

6、Rate：4-60次；

7、AVAPS目标潮气量：200－2000ml；

8、Max P（AVAPS模式下最大IPAP）：6-40 cmH2O；

9、Min P（AVAPS模式下最小IPAP）：5-30 cmH2O；

四、监测项目：

1、呼吸相/触发指示：Spont，Timed，Exhale；

2、PIP：0-50 cmH2O；

3、呼吸频率：0－89次；

4、潮气量：0－3500ml；

5、分钟通气量：0－99l/min；

6、吸气时间/总呼气时间；

7、总漏气量: 0-200L/min；

8、病人自主触发比率：0－100％；

五、报警监测项目：

1、窒息时间；

2、低每分通气量；

3、病人管道脱落；

4、机器损坏或停电；

5、低呼出潮气量；

6、高呼吸频率、低呼吸频率；

7、高压、低压报警

2、经食道超声探头(进口)

配置清单：

| 1、X7-2t经食道心脏超声探头 | 1把 | 以旧换新 |
| --- | --- | --- |
| 2、经食道探头消毒盘 | 1个 |  |
| 3、经食道探头使用说明书 | 1份 |  |
| 4、经食道探头消毒说明书 | 1份 |  |

功能要求：

经食道心脏超声检查，患者体重大于等于25kg

技术参数

振元数量：2500个 最大穿透深度：6厘米 最大物理分辨率：横向4.3mm max at 6cm，纵向1.5mm max at 6cm 工作频率：2-7兆赫兹 声头物理尺寸：1.5X3.5厘米 机械旋转角度：180度 支持成像模式：2D，3D，PW，CW，Color，组织多普勒，谐波成像等

3、高频电灼仪

配置清单

主机1台

手持件挂杆组件1套

MFR手持件        1个

MicroRF手持件1个

ScanJet手持件1个

FocusRF 手持件2个

电源线1根

钥匙2把

脚踏开关组件1套

玻璃保险管4只

SD授权卡1个

说明书1套

装箱单1份

设备验收单3份

保修卡1份

合格证1份

功能要求

多功能治疗设备，适用于去除病变组织或者改变局部组织形态，来达到组织凝固、汽化的目的；

技术参数

- RF输出功率：0-45W可调；

2. RF输出频率：1MH；

3. RF输出模式：连续、脉冲输出；

4. 脉宽：100ms-12000ms连续可调；

5. MicroRF、MFR模块

5.1 RF输出功率：0-32W可调；

5.2 RF输出模式：连续、脉冲输出；

5.3 脉宽：100-12000ms连续可调；

5.4 治疗模式：双极

5.5 温控范围：55-110℃

5.6 治疗深度：0.5-6mm

5.7 负压吸力＞-90KPA

- ScanJet 模块

6.1 能量档位：1—5档

6.2 治疗模式：滑动模式

6.3 滑动模式输出时间范围：1—30min

- FocusRF 模块

7.1 安全监控：治疗头自带温度检测功能，实时反应治疗组织实际温度

智能反馈控制系统:在接近设定最高温度时，仪器自动根据温度调节输出能量，达到设定温度，自动切断能量输出

7.2 安全温度设定：根据临床需要可调

4、半导体激光治疗仪

配置清单

1、主机（含12X12探头一个）                   1台

2、眼罩                                       1副

3、眼镜EP-15                                 1副

4、内六角扳手CRV：6mm                      1只

5、三芯电源线                                1根

6、保险管                                     2个

7、脚踏开关                                   1个

8、过滤器组件                                 1个

9、加水软管                                   1根

10、放水软管                                  1根

11、产品使用说明书、保修卡、合格证         1套

功能要求

快速滑动冰点无痛半导体激光脱毛

技术参数

- 激光类型：半导体激光，采用光纤导光技术

- 波    长：810nm±10nm

- 脉    宽：4ms～400ms，能量密度：1～50J/cm2，调节步距最小1.0J/cm2

- 频    率：1～10Hz，调节步距最小1Hz

- 能量复现性：≤5%

- 治疗模式：按脱毛部位分类5种模式（模式A、B、C、D、E）、经典脱毛模式和自动模式可选

- 光斑面积：12mm * 12mm

- 治疗手柄重量低于450g，减轻操作时手腕负担

- 激光器保用寿命：≥2500万发

- 机器冷却系统：内循环水冷却

- 治疗手柄采用蓝宝石接触式制冷，治疗头表面温度≤5℃

- 安全功能：治疗手柄端温度保持在-5℃-5℃

- 热流密度低，激光器发热不集中

- 机关器内置于主机内，激光器内部抽真空，充氮气，密封

- 权威认证：CFDA（中国）和FDA（美国）双认证

- 彩色液晶显示屏

- 仪器尺寸：470mm*550mm*1220mm

- 净    重：52Kg

5、高频电刀(进口)

配置清单：

- 高频电刀主机——1台

- 双极脚控开关——1套

- 单极脚控开关——1套

- 负极板连线——1条

- 通用转换接头（国产）——1个

功能要求

用于手术中对组织的切割和凝血。

技术参数：

一：总体要求：

产品适用于手术中对组织的切割和凝血，可与膀胱镜、腹腔镜、汽化镜、宫腔镜等连接。可配合膀胱电切镜实施前列腺汽化电切术。

设备满足所有外科领域的手术需要，具有单/双极电切电凝等功能；

二、技术参数要求：

电刀具备单/双极脚踏接口，单极和双极均具备手控和脚控方式，方便腔镜连接使用。

配备单极脚踏控制系统，同时可以实现双极电凝需求。脚踏主体以高品质铝制成，防滑基座，防水连接，在电切与电凝之间有隔板，防止误操作。

3.电刀有效输出功率必须不小于98﹪。电刀必须具备三种切割模式；四种凝血模式；三种双极输出模式，附制造商原厂彩页资料证明。

4.具备低电压切割，峰值电压1350伏，适用于整形、小儿、五官外科等精细组织的切割和腔镜外科。具备LCF电灼凝血，峰值电压6900伏，适用于大部分浅表和腔镜手术凝血。具备喷射性凝血，峰值电压9000伏，适用于大面积的组织渗血，而只造成非常表浅的组织焦痂。双极部分具备宏双极输出模式，可以用于现代腔镜外科的双极切割和凝血，附制造商原厂彩页资料证明。

5.电刀主机带有回路负极板接触质量监测系统,可随时监测负极板和病人体表的接触面积质量,接触质量不好时主机立刻停止输出,彻底消除负极板烫伤的危险.

6. 可连接设备同品牌的负极板使用，确保手术效果更安全可靠。设备同品牌的负极板类型包括成人、儿童和新生儿等各种品规，更多的型号确保针对不同类型的病患手术均能安全使用。

病人回路负极板带连接导线，采用具有高湿度、高传导性的亲水性凝胶制成，先进的热性能可减少回路负极板下的热量积聚，将电外科手术中病人受损伤的危险程度降到最低，回路负极板病人皮肤温度不高于4℃，附制造商原厂彩页资料证明。

7、手控摇杆式电刀笔带不锈钢六角形锁定刃状电极及保护套，导线长度≤3m，可以同时接两个单极电刀笔，而且可以同时输出同时工作（并非交替输出工作），更便于开展心脏手术附制造商原厂彩页资料证明。

8、有CEM接口，具备CEM模式，使得主机能够与CUSA手机上的CEM电切电凝接口联合使用，方便肝叶切等临床手术的使用，附制造商原厂彩页资料证明。

9.微双极电凝，功率1-70W，在此功率范围内当双极间组织电阻值达到100欧姆时，输出功率开始缓缓下降，方便用于神经外科、显微外科和其它应用双极的外科手术。

10、设备具有组织密度即时反馈系统，该系统可依组织密度变化而由电脑控制进行输出的自动调节，而不必人为调节，附制造商原厂彩页资料证明。

11.带射频启动口,可以连接吸烟装置。

12.带有RS232串口，通过通讯装置或者多媒体可采集电刀的有关信息，为医疗事故提供依据。

13.可与所有内窥镜相连，将来可联接氩气车而升级为氩气刀，并且有CEM接口，可以连接超声外科吸引器。

14.默认输出模式设置，更人性化，方便临床使用。

附：投标书模板

正本

深圳市宝安区人民医院2019年第24购

投标文件

项目编号：BYZBCG2019-24

项目序号：    1-9

项目名称： 设备名称

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：2019年    月    日

备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式)1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式)4份。3、节约纸张，请双面打印使用

目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书

8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期不小于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备：

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

- 职务：

谈判响应书

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安区人民医院

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：						    出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。

产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

制造商情况简介

一、公司简介：

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________

同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备

项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________

  - 项目详细实施/设计方案（如有）

  - 通过认证的证书(原件备验交扫描件)

  - 满足招标功能使用的全配置清单

  - 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

  - 产品说明书扫描件

  - 产品彩页扫描件

深圳市宝安区人民医院2019年第24期

报价单

项目编号：BYZBCG2019-24

| 采购项目(设备) | 注册名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 单位 | 生产厂家 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：

附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。