
深圳市宝安区人民医院
2019年第43期采购公告

采购编号：BYZBCG2019-43
根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下： 

一、采购项目的名称及数量：

	序号
	项目名称
	采购数量
	使用科室
	备注

	1
	手持式裂隙灯
	1
	眼科
	参数附后

	2
	屈光筛查仪
	1
	眼科
	参数附后

	3
	超声乳化治疗仪超乳手柄
	3
	眼科
	参数附后

	4
	综合验光台
	1
	眼科
	参数附后

	5
	便携式睡眠监测系统
	2
	呼吸内科
	参数附后

	6
	正置显微镜
	1
	呼吸内科
	参数附后


二、报名时间和地点：即日起至2019年11月11日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG或PDF格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。
三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：宝安人民医院网站http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/另行通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-27788311-3933（彭女士、卢先生）。
深圳市宝安区人民医院                                                           

2019年11月1日
谈判须知
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。
2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。
7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。
13、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡医疗设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备，须免费实现与深圳市宝安区人民医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书5天内到设备科签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

	技术商务（65分）
	产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分

	
	设备性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分

	
	安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分

	
	售后计划（横向对比安售后服务计划）3分

	
	售后服务机构（投标人售后服务机构离本院位置远近）3分

	
	公司规模（按公司注册资金、技术人员和员工人数等因素）3分

	
	企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）3分

	报价（35分）
	报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35


（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区人民医院网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安区人民医院招标采购办签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，并处以5000元罚金。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院签订合同。

深圳市宝安区人民医院招标办

附设备参数  

 一、手持式裂隙灯    1台
1. 配置清单:

1.1.手持式裂隙灯主机    一台
1.2.LED灯泡            一个
1.3.卤素灯泡            一个
1.4.铝制专用箱          一个
1.5.充电底座            一个
1.6.电源适配器          一个
2.技术及质量参数要求
2.1功能要求
2.1.1. 滤镜齐全-无赤光（绿色片），蓝光，中性密度，清晰四种过滤方式；
2.1.2. 光照度从0到100%一键无级可调，适合需要光适应的患者；
2.1.3. 裂隙长度：12mm；裂隙宽度含常用的裂隙尺寸：0.15mm；0.5mm；0.8mm和1.6mm裂隙，12mm圆。
3.技术参数
3.1.
先进的光学仪器 - 由高指数玻璃制成的多部件、多镀层光学系统，保证高清晰的视图；
3.2.
▲可选配iPhone适配器，可与iPhone4/4S结合，即刻、低成本升级为数码手持裂隙灯，轻松捕捉、记录静态或动态检查图像；
3.3.
▲拥有10倍及16倍两种放大倍率，可一键切换，无需拆换物镜，方便快捷；
3.4.
主机光学结构与LED光源、卤素光源兼容，只需要插、拔更换灯泡，就能满足操作者对不同光源的喜好和使用习惯；
3.5.
 裂隙长度：12mm；裂隙宽度含常用的裂隙尺寸：0.15mm；0.5mm；0.8mm和1.6mm裂隙，12mm圆
3.6.
▲1mm X 1mm裂隙方框，用于评定前房闪辉；
3.7.
 裂隙扫描角度更广，为 +/ -  60度，足够的摆动范围；
3.8.
 独特的固视目标LED系统，方便病人配合，提高检查效率；
3.9.
 光照度从0到100%一键无级可调，适合需要光适应的患者；
3.10. 轻巧便携，配有专用铝箱，适合不同出诊、会诊医疗场合；
3.11.
 红外线保护：内置红外线滤镜保护，安全可靠。
3.12. 手持设计，轻巧美观，免除检查时腮托固定的需要，适用病人各种体位的测量，适应儿童、老人、行动不便的病人；
3.13. 瞳距可调，+/-10D屈光调节，满足不同使用者的需要；
3.14. ▲滤镜齐全 - 无赤光（绿色片），蓝光，中性密度，清晰四种过滤方式；
3.15. 两种充电方式灵活选择– 通过固定底座或手柄底部充电口，配有LED灯随时显示充电状态；
3.16. ▲进口原产设计及制造，质轻、耐磨，坚固耐用。

二、屈光筛查仪  1台
配置清单：
1. 屈光筛查仪    一台
2. 电池          一块
3. 微型打印机    一个
4. 充电器        一个
5. 说明书        一份
6. 合格证        一张
7. 保修卡        一张
功能要求
1.操作模式：双眼/单眼
2.屈光检测：全自动
技术参数
1.操作模式：双眼/单眼
2.屈光检测：全自动
3.球面度DS：范围-7.5OD~+7.5OD
             分辨率0.25D/0.01D
             精度 ±0.5OD
4.柱面度DC： 范围0.00D~3.00D
             分辨率0.25D/0.01D
             精度±0.50D
5.轴位Axis:范围0°~180°
            分辨率：1°
            精度：±5°
6.瞳孔直径Pupil Size：范围4.0mm~9.0mm
                      分辨率：0.1mm
                      精度：±0.1mm
7.瞳距Pupil Distance:范围:35mm~80mm
                     分辨率：1mm
                     精度：±1mm
8.工作距离 Measuring distance:1m左右
9.测量时间 Time per measurement:~1s
10.数据接口：Wi-Fi,USB
11.电池：可充电锂电池，续航6小时，可更换
12.尺寸：180mm×130mm×110mm
13.显示器：5寸触摸显示屏
14.重量：0.8kg
三、超声乳化治疗仪超乳手柄  3把
配置清单：超乳手柄3把
功能要求：
适用于白内障超声乳化手术，白内障、残渣皮质和晶状体上皮细胞的的乳化和分离。
技术参数：
 1扭动超声乳化模式

*1.1超声振动方向为左右侧向，
1.2振动频率为32kHz
*1.3非balanced针头冲程69±23µm，balanced针头冲程204±128µm
1.4超声能量线性/固定/连续/个性化输出
2纵向超声乳化模式

2.1超声振动方向为纵向
2.2振动频率为44kHz，
2.3非balanced针头冲程84±18µm，balanced针头冲程116±36µm 
2.4超声能量线性/固定/连续/个性化输出
3超声能量脉冲模式

*3.1脉冲频率1-250 pps
3.2工作时间比例 0 -100% 连续可调
4超声能量爆破模式
4.1爆破脉宽2-500ms
4.2爆破间歇 2500-0ms
 四、综合验光台   1台
配置清单：
1.电脑视力检查器：
    近用视力表 一台
    电源盒     一个
    红外光发射 一个
连接线      一个
2.自动视力表投影仪：
投影板    一个

遥控器    一个

内六角    二个

电源线    一个

擦镜布    一个

防尘罩    一个

主机托架  一个

灯泡      一个

保险      二个

电池      二个

3.眼科综合检查台

      桌面
    一个



挂臂

一个


长立柱
一个



座椅

一个


灯、灯罩
一个



功能要求：
视力表投影仪：
投影仪功能：带遥控器，可作远距离切换图表
投影仪参数：
1.投影距离：2.9m—6.1m
2.投影仪灯泡：≥12V 50W（碘钨灯）
3.投影放大率：≥30倍（5M范围内）
4.投影视标尺寸：≥330X270（mm），Φ 300mm
5.视力表图表数量：≥30幅
6.视标转换：≤0.03秒变换一幅
7.马氏杆数量：≥水平5行，垂直≥8行，≥21个单个独立视标
（红绿滤光片）
8.马氏杆转换：≤0.02秒变换一幅
9.程序设计：按照验光师习惯进行视标程序设定
10关机功能：不使用该机10分钟后自动关机
11.电源电压：220-240V  50/60Hz
12.其他：可连接电脑视力检查器
电脑视力检查器：
1.尺寸： 294～328mm(W) × 115mm(D) × 261mm(H)
2.重量：4kg
3.球面屈折力
3.1球镜测量范围（步长）： ＋27.00～－27.00D(0.25D/3.00D)
3.2柱镜测量范围（步长）: ＋8.00～－8.00D (0.25D/1.00)
3.3轴位测量范围（步长） ： 0～180°(1°/5°/15°)
4.棱镜测量
4.1测量范围（步长）： 0～20△（全方向）(0.1△/0.5△/1.0△)
4.2瞳距测量范围： 48～80ｍｍ(0.5ｍｍ/1.0ｍｍ)
4.3交叉圆柱镜选择：±0.25D/±0.50D
4.4标准配置：±0.25D
5.双眼平衡检查：红绿镜片，偏振片，棱镜模式
6.角膜后顶点度调整： 12ｍｍ、13.75ｍｍ、16ｍｍ、18ｍｍ、20ｍｍ
7.额托调节范围： 15ｍｍ
8.电源、输出功率：  220V　AC 50－60Hz・90VA
9.标准的照明  LED光源的近距检查照明灯提供了明亮的环境，不再需要外部的额外照明
10.倾斜角度以更舒适的进行近距离阅读检查（新增功能）倾斜角度活动范围更大，可适合不同的需要。
11.超大10.4英寸LCD彩色触摸屏  超大的可触摸式显示屏清晰的提示了测量数据.更为人性化的设计,提供了最为舒适的操作.
12.简洁易懂的显示界面   最新设计的屏幕显示，最大程度的提供了简易直观的操作界面。所有的数据一目了然，且操作届满可根据检查者的需要自行设计。
13.自定义视力表  五种常规视标的选定可通过触摸屏进行操作。特殊指定的视标可通过自定义操作添加至常规视力表旁边，可自定义五种常规视标的标签。
14.全方位的“HELP”功能  简便的“HELP”键提供了更为详尽的功能。
15.数字化导航功能    数字化导航功能提供了根据被检查反馈的信息直观简便操作旋转按钮的帮助。
综合检查台
1.桌面尺寸：1045(L)×500(W)mm
2.座椅升降范围：480～640(mm)
3.桌面升降范围：750～910(mm)
4.输入额定电压：AC220V 50HZ
5.电源插座：AC220V 50HZ
6.照明灯：AC220V 27W
五：便携式睡眠监测系统  2套
配置清单（单套）
	1 
	主机SOMNOtouch RESP
	1 

	2 
	呼吸运动探头 
	1 

	3 
	绑带组(呼吸运动探头绑带+胸部呼吸运动绑带) 
	1 

	4 
	一次性使用鼻氧管  
	10

	5 
	SpO2 探头（成人）  
	1 

	6 
	底座（包括电源和 USB 线）  
	1 

	7 
	便携包  
	1 

	8 
	使用说明书  
	1 


软件（版本号：1.4）  
	序号  
	名称  

	1
	气流分析


功能要求
用于睡眠呼吸暂停低通气综合症的监测及诊断和进行夜间无创血压的监测。
技术参数
1 总体要求：整机全新原装进口，适用于儿童及成人。

2导联数 18 导： SpO2 、脉搏率 、脉搏波 、胸式呼吸 、腹式呼吸 、压力 、压力式气流 、压力式鼾声 、躯体活动 、体位 、三维运动感应 XYZ*3、电容式触屏输入、患者标记 、信号检测灯、外接信号 AUX 、电池电量；

★3设备可实现实时在线监测，同时患者可在监测室自由活动而电脑控制端可实时在线查看并记录监测数据

4 软件可根据患者活度量自动进行夜间睡眠/觉醒分析

5 信号处理：快速滤波，16 位模数转换，采样频率可调，4 倍过采样技术。

6软件具有胸腹相位角分析功能，通过计算胸腹相位角的度数，并出具相位角分析报告，当患者气流探头脱落时，也可以根据胸腹相位角的度数计算呼吸暂停指数。

★7主机彩色触摸屏操作，可不需要电脑直接在显示屏上操作进行初始化，同时在屏幕上显示实时心率数值和波形，实时血氧数值和波形，实时脉搏波形和脉率数值，并可进行探头连接信号检测，防止设备未连接或连接有误

8设备小巧便携，体积≤84X55X28 mm，重量≤64 克（带电池），整套系统都安装在患者身上（包括主机和探头），监测过程中患者可在睡眠室自由活动；

★9设备采用内置可充电锂电池直流供电，降低传统干电池的日常损耗及环境污染，并可在数据记录过程中减少交流电的干扰；电源一次最长连续记录时间不少于 36 小时，同时在记录过程也可以给设备充电续航，并延长记录时间

10主机内置存储功能，无需读卡器或外置存储卡来读取和下载数据，可通过下载套装一键下载导出数据，内存≥512MB

11 患者报告可导出到 WORD、EXCEL、PDF、SPSS

12患者原始数据可导出 EDF、RIFF、EXE 文件，同时可将所需要的原始和分析数据的波形及趋势直接导出为图片格式，作为 PPT 课件或其它教学模式应用；软件亦可进行同一数据的不同人员分析结果比较，可作为相应的教学练习。

★13设备可连接任意品牌呼吸机进行 Auto 自动压力滴定，同时可开通连接品牌呼吸机远程压力滴定功能端口，实现电脑终端调节呼吸机压力，并将压力导入至 PSG 的标准报告内

14 软件可选择全中文操作界面，同时亦配有其他多国语言操作界面供选择

15软件可直接将患者原始数据和分析数据导出为 exe 可执行文件，无需安装专门或设备自带睡眠分析软件，即可在任意电脑上打开患者数据进行数据查看和报告打印

16设备拓展性强，在现有设备主机的基础上，不改变任何硬件和外部结构，也无需另外再采购一台多导睡眠监测设备，即可根据院方或临床需求升级至多导睡眠监测设备；升级后可选配平板电脑作为查房工具，无需进入监测室干

扰患者睡眠，即可实时查看患者原始数据异常情况。

17设备可扩展：

1)耳温监测（可用于生物节律监测）

2)呼末二氧化碳

3)同步家庭式红外音频网络摄像头

4)咀嚼肌监测（磨牙症监测）

5)呼吸气体速度描计

5)6 导心电模块（标准瑞典席勒 Schiller 心电分析软件）

六、正置显微镜  1台
功能要求

（1）诱导痰细胞学检查（2）快速床旁病理检测技术（ROSE）（3）明视野下观察组织切片（4）具备成像系统及图像处理软件
配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	正置显微镜
	1
	台

	1
	正置显微镜主机
	1
	台

	2
	镜油
	1
	瓶

	3
	载物台
	1
	个

	4
	三目镜筒
	1
	个

	5
	10倍目镜
	2
	支

	6
	6孔物镜转盘
	1
	个

	7
	聚光镜
	1
	个

	8
	10倍半复荧光物镜
	1
	支

	9
	20倍半复荧光物镜
	1
	支

	10
	40倍半复荧光物镜
	1
	支

	11
	100倍半复荧光物镜
	1
	支

	12
	防尘罩
	1
	个

	13
	CMOS相机(590万像素)
	1
	台

	14
	电源适配器
	1
	个

	15
	数据线
	1
	根

	16
	D版软件
	1
	套

	17
	0.55倍接口/TV筒
	1
	套

	18
	台式电脑
	1
	套

	19
	电源线
	2
	根


技术参数
1.光学系统：CFI60无限远光学系统

2.照明系统：高亮度白色LED照明器（环保照明）——通过使用准直透镜、复眼光学器件和LED照明，在图像边缘也可获得明亮均匀的图像。采用的LED寿命长、功耗低，可减少灯泡更换次数，同时在所有放大倍率下均可提供同样的色温
3.调焦：同轴粗调焦/微调焦，行程：30mm，粗调焦：9.33mm/转，微调焦：0.1mm/转，粗移动扭矩可调，再定焦功能
4.物镜转换器：六孔物镜转化器
5.聚光镜：消色差聚光镜，N.A.值为0.90
6.镜筒：三目镜筒F（100/0、0/100）
7.目镜：10倍，22mm大视野目镜
8.可调载物台：右手柄2S夹片载物台，行程78(X) x 54(Y)mm，带游标校准，所有载物台的载物台手柄高度和扭矩均可调
9.系列物镜（半复消色差物镜）：具有在尤其是紫外线波长下透射率超高、视界平整的特点，此系列非常适合荧光观察和成像。可作为多功能物镜试用，可用于明视野、荧光和简易/敏感色偏光观察： 

10X物镜（N.A. 0.30，W.D. 16.0 mm）
20X物镜（N.A. 0.50，W.D. 2.1 mm）
40X物镜（N.A. 0.75，W.D. 0.66 mm）
100X物镜（N.A. 1.30，W.D. 0.16 mm）
10.590万像素CMOS相机
11.芯片大小：1/1.8英寸，6.91X4.92mm
12.物理像素：590万
13.拍摄像素：2880x2048，1440x1024
14.曝光时间：100微秒~30秒
15.感光度：等效ISO50~ISO3200
16.拍摄速度：15fps（2880*2048）；30fps（1440X1024）
17.图像分析软件：
18.硬件控制：支持多种本厂相机及第三方专业相机、支持各类显微镜及周边设备。
19.图像采集拍摄：支持动态图像拍摄、Z系列图像拍摄、多点图像拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据。
20.通道合并：荧光及明场图像叠加。
21.图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节。
22.手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器。
23.光强度线性分析：可选用5种交互式线条轮廓测量方法，沿任意路径连续表示来源图像的光强（任意线、两点线、水平线、垂直线及折线）。
24.ROI工具：各类形状ROI选取，ROI内统计分析功能。
25.自动化报告生成器：用户可创建含有图像、数据说明、测量数据、用户文本以及图表的自定义报告。可直接创建PDF文件。
附：投标书模板
深圳市宝安区人民医院2019年第00购

投标文件

项目编号：BYZBCG2019-00
项目序号：                                      

项目名称：                                      

投标单位：                                      
制造厂商：                                      
联系人:                                         
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          

日期：2019年    月    日                                           

备注：1、资料预审时，提交正本(胶装)1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG或PDF格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装)4份。3、节约纸张，请双面打印使用
目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书
8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期不小于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备： 

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长










   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                                职务：

谈判响应书
 

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

  地址：                 邮编：               
电话：                  传真：                
      谈判响应方名称：                    （公章）

      全权代表签字：                  
                        

 投标日期：        年   月   日

      

不得擅自改变此谈判响应书内容。
法定代表人证明书

单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安区人民医院

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：





正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：





职务和部门：





公章：







公章：







参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。
投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。
产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。
制造商情况简介
一、公司简介：

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________
同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 

	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备
项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划
主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________
· 项目详细实施/设计方案（如有）

· 通过认证的证书(原件备验交扫描件)

· 满足招标功能使用的全配置清单

· 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

· 产品说明书扫描件

· 产品彩页扫描件
深圳市宝安区人民医院2019年第00期
报价单
项目编号：BYZBCG2019-00  
投标单位：                                  
	序号
	设备名称
	注册名称
	规格型号
	品牌
	数量
	生产厂家
	最终报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）
	序号
	名称（耗品、配件品种）
	注册名称
	规格型号
	品牌
	数量
	生产厂家
	单价（人民币）
	对应投标的设备名称

	1.
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 


全权代表签字：（盖章）                               
日期：                    
备注：1、报价以人民币为结算单位。

   2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。
正本








