
深圳市宝安区人民医院
2019年第46期采购公告

采购编号：BYZBCG2019-46
根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开竞价采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下： 

一、采购项目的名称及数量：

	序号
	项目名称
	采购数量
	使用科室
	备注

	1
	内镜维保
	1年
	胃镜室
	参数附后

	2
	生物安全柜
	2套
	病理科
	参数附后

	3
	心脏彩色超声诊断仪三年全保
	3年
	心血管内科
	参数附后

	4
	病理样本分析前脱水包埋机
	1台
	病理科
	参数附后


二、报名时间和地点：即日起至2019年11月19 日下午4:00前将投标书正本(胶装形式)1份和相应电子版文件（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。
三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、谈判时间和地点：宝安人民医院网站http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/另行通知。参加谈判时，供应商须提供密封报价单和样品演示。报价单须注明品名、品牌、规格、单位、报价等详细项目。

五、联系电话: 0755-27788311-3933（卢先生、彭女士）。
深圳市宝安区人民医院                                                             2019年11月11 日
谈判须知
1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的制造商或由制造商授权的具有法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。
2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》（经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。
7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。
13、服务要求：维保24小时响应，4小时到位；凡医疗设备须提供3年免费全保；凡检验设备，须免费配质控液和定标液；凡带检查、检验项目的设备，须免费实现与深圳市宝安区人民医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取中标通知书，凭中标通知书5天内到设备科签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

	技术商务（65分）
	产品认可度（所投设备的技术特点、质量性能等指标进行综合评审）40分

	
	设备性能（根据样品及演示对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量进行综合评价）10分

	
	安装调试（横向对比安装、检测、验收、培训）3分

	
	售后计划（横向对比安售后服务计划）3分

	
	售后服务机构（投标人售后服务机构离本院位置远近）3分

	
	公司规模（按公司注册资金、技术人员和员工人数等因素）3分

	
	企业信誉（提供如ISO、CE、资信证明、守合同重信用等相关证书）3分

	报价（35分）
	报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35


（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区人民医院网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安区人民医院招标采购办签发《中标通知书》。

（二）中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，并处以5000元罚金。中标通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民医院签订合同。

深圳市宝安区人民医院招标办
附设备参数

1、 内镜维保(1年)
	需求方案

	申报书编号
	

	项目名称
	深圳市宝安区人民医院奥林巴斯消化内科软镜维保服务

	投标人资格要求
	1、投标人具有独立法人资格（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

2、投标人为深圳市政府采购中心注册的供应商，提供证明材料（注册卡或注册信息网页截图），加盖投标人公章；

3、投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

	服务范围简介（如物业情况、服务区域现状、项目背景等）
	深圳市宝安区人民医院奥林巴斯消化内科软镜维保服务（其它与周边仪器相关的不可维修的设备和耗品不属于维修范围,不列入合同范围内）

	服务期限
	壹年期

	服务需求及质量标准
	服务工作内容
	技术参数
1．维修服务：完全实施免费维修，零配件费、人工费、技术检测费及其它不可预测的费用均已包含于合同总价之中，保证零件为原厂维修零件，为确保维修品质和安全问题，如出现维修品质问题，医院有权要求服务商将设备交予奥林巴斯原厂维修，费用由服务商负责。

2.维修所需的零配件必须是合法合规的原厂配件，如维修的零配件无法出示合法证明，医院有权要求服务商将设备交予奥林巴斯原厂维修，零配件费用由服务商负责。
3. 定期保养：每年_4_次预防性保养,并提供报告单及维护记录；根据设备现状或科室需求，有针对性地对使用人员培训相关设备的操作技术，并参考医院维保管理要求提供年度维修、保养与性能质控报告。

4.设备清单：

序号
型号
编号
镜号
名称
1
GIF-Q260J
2403844
8
治疗胃镜
2
GIF-HQ290
2614393
10
普通胃镜
3
GIF-HQ290
2614386
14
普通胃镜
4
GIF-HQ290
2614415
15
普通胃镜
5
GIF-HQ290
2614436
16
普通胃镜
6
GIF-HQ290
2614407
18
普通胃镜
7
PCF-Q260AZI
2302276
25
放大肠镜
8
CF-H260AI
2405551
26
普通肠镜
9
CF-HQ290I
2612711
31
普通肠镜
10
CF-HQ290I
2612685
33
普通肠镜


	
	工作质量要求
	2．维修服务要求：

1.全国范围内开通400免费热线电话，能够提供快速诊断和技术支持服务。

2.维修响应时间为24小时 *365天，接到报修电话后12小时内响应，24小时内到现场维修。如不能解决问题，将提供相应备品。

3. 备品供应：服务商承诺3个工作日内提供相应备品，且备品必须是维修品同一系列的备品（如GIF-Q260J、PCF-Q260AZI、CF-H260AI、GIF-HQ290等必须提供该型号内镜）。
4. 服务商承诺，服务商以及受服务商指派从事维保服务的人员均具有相应的资格，完全能胜任服务的要求。服务商承诺将指定原厂工程师或经原厂培训认证的工程师（提供相应证书或者证明）专门负责甲方的维修和相应的培训工作，如指定工程师有变更，将另行通知甲方变更情况。周一至周五，一旦服务范围内的设备出现故障，工程师保证_24_小时内提供现场支持，并提供24小时×7天的电话支持。
5.服务商对设备进行的日常检查、维护、保养、维修等活动在没有更优的方案时，应严格按照设备原厂的维修保养要求进行。

	
	工作时间要求
	投标人须承诺接采购人故障报警电话后12个小时内做出响应;工程师必须在24小时内赶到现场处理故障。

	
	服务成果要求
	投标人必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

	
	质量标准
	1.投标人具有独立法人资格（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.修理厂家资质：为确保维修品质，服务商承诺修理厂家拥有以下三个认证证书：ISO9001认证，ISO13485认证、ISO14001认证。

3.提供每年不少于的两次的清洗、消毒保养培训，由原厂工程师或者原厂培训认可的工程师（提供相应证书或者证明）负责培训，并出具正式的培训记录。

	人员要求（岗位设置、数量、素质） 
	服务商以及受服务商指派从事维保服务的人员均具有相应的资格，完全能胜任服务的要求。服务商承诺将指定原厂工程师或经原厂培训认证的工程师（提供相应证书或者证明）专门负责甲方的维修和相应的培训工作，如指定工程师有变更，将另行通知甲方变更情况。周一至周五，一旦服务范围内的设备出现故障，工程师保证_24_小时内提供现场支持，并提供24小时×7天的电话支持。

	售后服务/后续服务要求
	1）定期保养：每年_4_次预防性保养,并提供报告单及维护记录；根据设备现状或科室需求，有针对性地对使用人员培训相关设备的操作技术，并参考医院维保管理要求提供年度维修、保养与性能质控报告。

2）提供每年不少于的两次的清洗、消毒保养培训，由原厂工程师或者原厂培训认可的工程师（提供相应证书或者证明）负责培训，并出具正式的培训记录。

	考核办法/验收方式
	投标人必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

	报价要求
	完全符合服务需求及数量标准要求下，要求报价不高于本设备维修保养报价。

	付款方式
	签订合同后3个月内支付合同全款。

	扶持中小微企业价格折扣
	所投软件/服务全部由小微企业提供价格折扣幅度（6%-10%）：
	所投软件/服务小微企业占投标报价30%或以上不足100%的价格折扣幅度（2%-3%）：

	小微企业联合体价格折扣（2%-3%）
	（大中型企业与小微企业组成联合体投标，小微企业产品或服务占合同份额达到30%或以上的）


2、生物安全柜(2套)
	需求方案

	科室
	病理科

	项目名称
	生物安全柜

	数量
	2台

	用途
	操作诊断性标本等具有感染性的实验材料时，用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料

	配置清单
	配置清单
产品名称
零部件名称
数量
生物安全柜
钢板烤漆箱体（苏净）
1个
可变风量送风机组（德国EBM风机）
1组
送风过滤器（美国进口HV滤膜）
1个
排风过滤器（美国进口HV滤膜）
1个
微电脑控制系统（苏净安泰）
1组
声光报警系统（苏净安泰）
1组
液晶显示面板（三星LED）
1块
风速传感器（日本芝铺）
2个
不锈钢台面（SUS304板材）
1块
滑动前窗（日本进口悬挂升降系统）
1只
压差器(美国DOWAY)
1只
紫外灯（飞扬）
1只
万向脚轮（万科）
4个
备用插座（西门子）
2只
支架及主机


	技术及质量参数要求
	功能要求
	1.5m ，可两人同时使用；

	
	质量标准
	*ISO9001-2000质量体系认证

	
	技术参数
	 
型号/参数
BSC-1004IIA2
空气洁净度
ULPA: ISO 4级
过滤器级别/过滤效率
ULPA: ≥99.9995%, @0.12μm
下降风速(m/s)
0.35
0.33
流入风速(m/s)
0.55
0.53
噪声(dB(A))
≤65
电源
AC220V,1φ,50Hz
交叉感染防护
A. 撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次
B. 狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次
人员防护
菌落总数≤5CFU./次
受试产品防护
菌落总数≤2CFU./次
额定功率(含备用插座)(kw)
1.65
1.75
1.85
1.85
重量(Kg)
260
300
360
400
工作区尺寸(W*D*H)(mm) 
1004*630*630
1304*630*630
1604*630*630
1804*630*630
外形尺寸(W*D*H)(mm)
1200*795*2050
1500*795*2050
1800*795*2050
2000*795*2050
照明灯规格和数量
24.5*①
31*①
36*①
36*①
紫外灯规格(W)和数量
25*①
30*①
40*①
40*①
照度(Lx)
≥900
排风方向
顶出



3、心脏彩色超声诊断仪三年全保
	需求方案

	配置清单
	1. 序列号：SG41500038的CX50飞利浦彩超整机保修3年。(含L12-3探头：453561616352；探头S5-1：453561616364.
2. 投标人所响应招标文件要求的硬件和软件必须配备给采购人，并保证采购人能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购人。

	技术及质量参数要求
	功能要求
	年正常开机率大于95%

	
	质量标准
	保修期内包含所有主机零备件、不限次数人工服务、每年2次以上整机保养。

	
	技术参数
	1、名称：飞利浦彩超维保服务

设备型号：CX50
服务时间： 3年
2、2、保修期内包含所有零备件、不限次数人工服务、 每年2次以上整机保养服务等。

3、 3、综合实施能力要求：

（1）投标人必须具备专业的飞利浦彩超维修能力，须有飞利浦原厂授权的维修资质。

（2）拥有3名或以上持有飞利浦彩超原厂维修培训证书的工程师，需提供证明材料。
（2）中国区内须设有备件库和保税库，以保证为用户提供及时准确的备件供应，提供相关仓库租用合同文件及保税库文件等证明文件。维修用件须为原厂生产全新备件，并保证维修后的技术参数与原机数据相同。
（3）投标人必须能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定（需提供实物并验证）。
（4）为保证响应效率，投标人需提供24小时800或400免费维修服务热线。
（5）电话响应时间：2小时；现场响应时间：第2个工作日内到达设备使用现场进行维修，排除故障。
（6）保证有在24小时内提供备品备件的能力，合同期内设备发生的维修备件一般情况下24小时到达医院，最长不超过七个工作日。



4、病理样本分析前脱水包埋机(1台)
	需求方案

	用途
	用于病理分析过程中的组织处理。实现对组织的固定、脱水、透明、浸蜡、包埋和冷冻处理。

	配置清单
	配置清单
1)
快速组织处理系统        1台
2)
脱水专用容器            3个
3)
容器支架                3个
4)
专用脱水架              3个
5)
浸蜡提篮              3个
6)
提篮提手                1个
7)
浸蜡专用支架            1个
8)
浸蜡缸盖                1个
9)
废液桶                1个
10)
废蜡箱                  1个
11)
暂存区蜡盒              1个
12)
废蜡袋                  1卷
13)
处理缸外密封盖          4个
14)
设备电源线      1根
15）设备使用说明书          1件
16) 设备手册  1件
17) 产品保修卡 1件
18) 产品检验报告1件
投标人所响应招标文件要求的硬件和软件必须配备给采购人，并保证采购人能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购人

	耗材
	价格1800元/瓶（每瓶可做15份-20份，相当于120元/份）

	技术及质量参数要求
	功能要求
	

	
	质量标准
	*符合中国食品、药品监督管理局医疗器械标准。

	
	技术参数
	1、尺寸    860mmX670mmX1350mm
2、重量      90Kg
3、显示器     高灵敏度10.2寸彩色触摸屏
4、温控精度    ±1℃
5、最大处理量  100个/批次
6、*处理缸:3个，相互独立工作；处理缸容积:1800ml；
7、*. 蜡缸:2个；浸蜡缸容积:4000ml，可同时对3个处理缸标本浸蜡；
8、*RTPS方法    iMultiHUC组织处理技术
9、蜡缸   2个，带残蜡回收装置  蜡缸容积      4000ml
10、完善的包埋系统

10.1大、小冷台，包埋台，暂存区，流蜡控制系统，包埋灯

11、组织脱水时间

11.1、大组织（直径≤1.5，厚度0.2cm）约60~90min

11.2、小组织（直径≤0.5，厚度0.2cm）约20~30min

12、强大的软件管理系统UI界面美观、操作简单

13、实时状态监控

14、标本处理量记录

15、远程故障报警


附：投标书模板
深圳市宝安区人民医院2019年第46购

投标文件

项目编号：BYZBCG2019-46 
项目序号：                                      

项目名称：                                      

投标单位：                                      
制造厂商：                                      
联系人:                                         
联系电话：                （手机）            （办公）
地址：                                          

日期：2019年    月    日                                           

备注：1、资料预审时，提交正本(胶装形式)1份，（1、纸质正本扫描件为JPEG格式，2、封面、价格一栏为空白的报价单为word2003格式交至深圳市宝安区人民医院门诊大楼17楼1710招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。（文件夹请命名为“项目序号-公司名称”如“8- XXXX公司”）。2、谈判现场，提交副本(胶装形式)4份。3、节约纸张，请双面打印使用
目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、企业法人营业执照（代理商）

6、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

7、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书
8、企业法人营业执照扫描件（制造商）

9、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

11、医疗器械注册登记证(有效期不小于三个月)扫描件（制造商）

12、税务登记证扫描件（制造商）

13、产品质量承诺书

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、报价表（报价栏空白）

19、项目详细实施/设计方案（如有）

20、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

21、满足招标功能使用的全配置清单

22、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

23、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

24、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册。

技术规格/要求偏离表

设备： 

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


此表可延长










   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                                职务：

谈判响应书
 

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。
4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

    地址：                  邮编：               
电话：                  传真：                

      谈判响应方名称：                    （公章）

      全权代表签字：                  
                        

 投标日期：        年   月   日

      

不得擅自改变此谈判响应书内容。
法定代表人证明书

单位名称：                                           

地    址：                                           

姓名：           性别：      年龄：      职务：          

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商：                                    

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：     年龄：           

联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       

投标人：                                         
法定代表人：                                     
授权委托日期：         年     月       日

授权书

致：深圳市宝安区人民医院

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（地址）
的
（投标人名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)我方兹授予
（投标人名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于

年

月

日签署本文件，
（投标人名称）
于

年
月

日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：





    出具授权书的制造厂商名称：





正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：





职务和部门：





公章：







公章：







参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。
投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。
产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。
制造商情况简介
一、公司简介：

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________
同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）
投标人名称__________________ 

	序号
	用户单位
	项目名称
	时间
	规模（金额）
	验收
	使用科室
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备
项目管理主要技术和售后服务人员情况表
	姓名
	部门和职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	售后服务部门人数
	


投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

售后服务计划
主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________
· 项目详细实施/设计方案（如有）

· 通过认证的证书(原件备验交扫描件)

· 满足招标功能使用的全配置清单

· 其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容

· 产品说明书扫描件

· 产品彩页扫描件
深圳市宝安区人民医院2019年第46期
报价单
项目编号：BYZBCG2019-46  
	设备名称
	投标产品注册名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：                                  
附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）
	序号
	名称（耗品、配件品种）
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价（人民币）
	对应的投标设备名称

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


全权代表签字：（盖章）                               
日期：                    
备注：1、报价以人民币为结算单位。

   2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单为准）。
正本








