小额医疗设备公开询价公示（项目编号：2024020124）

深圳市宝安区石岩人民医院就下表中的小额医疗设备进行分别公开询价，欢迎各厂家直接参加。请一次报出不得更改的价格，如满足三家供应商或厂家以上报价，我院将根据报价资料评审确定成交供应商，不足三家的项目无法正常确定成交，需重新公示。各项目报价金额不得超过预算金额，逾期发送邮箱或不符合规定的报价文件视为无效报价。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （共同报价） | 双极电凝钳 | 4把 | 3.312 | Φ5×330mm双动（直头）根据结构不同，双极，可360°旋转，钳头张开角度≥35°。 |
|  | 单极吸引器 | 4把 | 0.886 | Φ5×330mm带电凝、棒状、三孔，吸引器头部为棒状，吸引器阀推杆式，以此来满足操作者的各种需求。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
|  | 手动儿童病床 | 14 | 4.9 | 国产。 - 床体尺寸：长：1880±50mm；宽900±50mm；高650±50mm - 床板1770±50mm；宽700±50mm；1.2mm冷轧钢板表面喷塑处理。 - 铝合金护栏美观牢固、四个按钮式开关、四支气弹簧助力升降，操作轻便，并可分三级调节护栏高度。 - 四个五寸静音丝扣轮，刹车可靠 - 下置两个杂物盘、一个鞋盆架 - 高密度聚胺脂木板，耐用不变形 - 可折叠式伸缩摇把，高精度丝杆，双向到位保护，操作轻松。 - 床头、床尾各1支输液杆。 - 背部升降0°－75°，腿部升降0°－45°。 |
|  | 荧光显微镜 | 1 | 3 | 1.质量标准：生产厂家拥有省级显微成像工程技术中心；通过ISO90001质量认证体系认证；国家高新技术企业；连续5年以上获得守合同重信用企业证书；3A级信用企业；市级两高四新企业；CE/FCC认证；属于市级研究开发机构并取得医疗器械生产许可。 2.光学系统：模块化无限远光学系统。 3.观察筒：铰链式三目观察筒，5/5分光，0.5倍C型接口；视场数≥20，倾角30度。 4.目镜：10倍目镜，视场数≥20，且双眼屈光度可调。 5.物镜：4孔物镜转盘，针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜 平场消色差物镜4×，数值孔径：NA≥0.1；工作距离：WD≥27.8mm； 平场消色差物镜10×，数值孔径：NA≥0.25；工作距离：WD≥8mm； 平场消色差物镜40×，数值孔径：NA≥0.65；工作距离：WD≥0.6mm； 平场消色差物镜100×，数值孔径：NA≥1.25；工作距离：WD≥0.13mm； 6.调焦机构：粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程≥15mm，微调最小刻度≤2.5UM。 7.载物台：钢丝传动，尺寸≥120mm×132mm，活动范围≥76mm×30mm。 8.荧光光源：LED冷光源超长寿命，使用寿命≥30000小时，即开即用，亮度可调，荧光激发波段330-380nm。 9.荧光激发组：配置UV激发组，荧光激发波段330-380nm，最多可同时搭配4组荧光激发组（B/G/V/UV） 10.聚光镜：阿贝聚光镜,NA/1.25（浸油式）；内装孔径光阑。 11.LED透射照明系统：超长寿命LED光源，寿命≥30000小时，亮度可调。 12.配备摄像头使用进口传感器：1/2.5英寸高灵敏度芯片，真实物理像素≥500万。 13.光谱响应：380nm-650nm，帧频率:≥59fps@2592x1944。 14.支持TWAIN和DirectShow接口，优异的多相机性能，支持单PC上4相机全速工作，64M图像缓存；SDK二次开发，强大兼容能力。 15.软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。 16.软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。 17.定制真菌图文报告软件。 基本配置： 显微镜主机1个 荧光模块1个 软件1套 摄像头1个 |
|  | 插管喉镜（新生儿使用） | 2 | 1.2 | - 照明：高质量光纤及特别的叶片设计保证最佳视野和简单的插管操作；2.5VLED或氙气灯光照明；使用金属接触点将灯泡整合在手柄上，简化叶片高压杀菌步骤。 - 叶片：采用高品质光纤材质，优化光束传输。可拆除光纤管，无需工具即可拆除更换。较长使用寿命，高温高压消毒4000次以上，每次可高压杀菌134°C五分钟。表面精加工的不锈钢叶片，易于清洁。于1200次高温高压消毒处理后，使用2.5伏LED照明，光源持续输出距离40毫米，不少于8000Lux。 - 手柄：长150mm±10mm,直径18mm±3mm。所有叶片兼容符合ISO7376标准的手柄。 - 镀铬金属手柄，坚固耐用。手柄表面有凹槽，保证握柄安全。标准叶片固定设置，实用、抗磨损。金属接触点保证可靠照明。手柄底座，可轻松更换电池。 - 包含1个手柄+3个直叶片。 |

请通过邮件将以下文件加盖公章后，扫描合为一个PDF文档发送给设备科杨工（QQ邮箱：836222872），文件名称按照项目名称+公司名称命名，截止日期：2024年1月29日。深圳市宝安区石岩人民医院小额设备采购信息沟通QQ群：333475859，设备科联系电话：杨工0755-81219500-6670。

- 报价单（使用我院报价单模板）；

- 参数；

- 彩页；

- 产品医疗器械注册证/备案凭证/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理局证明页；

- 供应商及厂家公司资质；

- 价格依据（深圳三级或三甲医院近两年的成交价格合同或者发票，如有专用耗材，请注明）。

深圳市宝安区石岩人民医院设备科

2024年1月24日