深圳市宝安区人民医院

2024年第4期康复科、手术室设备7项采购公告

采购编号：BYZBCG2024-4

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行招标采购，欢迎合格供应商对下列产品和有关服务进行谈判。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

| 项目序号 | 项目名称 | 是否进口 | 是否有配套耗材 | 采购数量 | 单位 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁刺激（儿童） | 否 | 否 | 1 | 套 | 康复科 | 具体要求，详见附件 |
| 2 | 冲击波治疗仪 | 否 | 否 | 2 | 套 | 康复科 | 具体要求，详见附件 |
| 3 | 团体生物反馈（1拖4，脑电） | 否 | 否 | 1 | 套 | 康复科 | 具体要求，详见附件 |
| 4 | 中医经络检测仪 | 否 | 否 | 1 | 套 | 康复科 | 具体要求，详见附件 |
| 5 | 加温鼓风机 | 是 | 否 | 4 | 套 | 手术室 | 具体要求，详见附件 |
| 6 | 医用升温一体机 | 否 | 否 | 2 | 套 | 手术室 | 具体要求，详见附件 |
| 7 | 高档输液塔 | 否 | 否 | 2 | 套 | 手术室 | 具体要求，详见附件 |

二､报名时间和地点: 即日起至2024年3月1日下午4:00前,将1.法人或被授权人携投标书(正本1份(胶装成册))交至宝安区人民医院立体停车场出口对面A栋201室招标办预审;2.现场预审通过后电子版文件发送至电子邮箱,（电子版文件包括：标题格式：2024年＋期号＋项目序号+投标公司名称；资料一：投标书正本纸质扫描件(PDF格式)，资料二：封面､报价单(价格不填)为word格式｡）投标书不用密封,逾期送达或资料缺项者恕不接受｡

三､投标书要求:具体请下载以下 “详细文件”,严格按《投标书模板》准备相应资料｡

四､谈判时间和地点:待定并请关注深圳市宝安区人民医院官网-通知公告-招标公告通知｡参加谈判时,供应商须提供密封报价单和样品演示｡报价单须注明品名､品牌､规格､单位､报价等详细项目｡

五､联系电话: 0755-23051511(魏老师､万老师)｡

深圳市宝安区人民医院

2024年2月20日

谈判须知

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的具有独立法人资格的制造商或由制造商授权的具有独立法人资格的代理商。经销商必须取得产品制造商或该产品在中华人民共和国境内总经销商的有效授权，并提供有效授权文件。或有相应维保资质的第三方公司。

2、投标人必须在投标文件中附有国家主管部门核发的有效的《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》，经销商（除医疗器械注册人或备案人以外）必须提供《医疗器械经营企业许可证》（经营范围包含该产品）、《医疗器械注册证》、《注册登记表》和CCC认证（强制认证产品）。参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商，必须提供制造商授权书、产品彩页。必须提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人在中国大陆有销售业绩且能够提供良好的售后服务，设备使用无重大事故和不良投诉,承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给患者造成伤害的责任承诺内容）。

4、投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。

5、投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。中标人应配备一份纸质招标文件给采购方。

6、非单一来源产品竞价须三家或三家以上投标单位。竞价公司的价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的产品底价为废标。产品总报价不可高于人民币30万，超过30万元（含30万元）报价以上均视为弃标。

7、标价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。

8、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓名签字。每份投标书须由投标人法人或其授权代表正确签署。

9、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司公章。

10、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

11、投标方须承诺本次投标项目报价低于深圳市宝安区人民医院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，深圳市宝安区人民医院将追究投标方相应责任。

12、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

13、服务要求：凡设备须提供5年整机原厂免费全保，维修响应时间为24小时 *365天，接到报修电话后工程师必须在4小时内赶到现场处理故障。凡带检查、检验项目的设备和系统，须免费实现与医院信息化系统无缝衔接。

14、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

15、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

16、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向卖方提出索赔，买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受。

17、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,由招标办通知领取中标/成交结果通知书，凭结果通知书到深圳市宝安区人民医院采购科室签订合同。

18、本项目不允许挂靠和分包、转包，不接受联合体投标。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、采购将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价，现场递交）。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

| 序号 | 评分因素 | 分值范围 | 评分准则 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务（65分） | 产品认可度 | 40分 | 评审标准： 根据所投设备的技术特点、质量性能等指标横向比较，进行评分。 评分依据： 投标人需提供《技术条款偏离表》，完全符合招标要求的，得满分；注有▲的重要技术要求每1项负偏离，扣5分；其他一般技术要求每1项负偏离，扣 2分；如一般技术要求不足10项，则每项扣4分；扣完为止。 |  |
|  | 产品性能 | 10分 | 评审标准： 结合本项目的特点，对产品成熟性、稳定性、安全可靠性及其用户数量横向比较，进行评分。 评分依据： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得10分； 满足以上四项要求的评价为良，得7分； 满足以上三项要求的评价为中，得4分； 其它情况的评价为差，得1分。 |  |
|  | 安装调试 | 3分 | 评审标准： 对安装、检测、验收、培训计划等横向比较，进行评分。 评分依据： （1）完全响应招标文件要求； （2）安装、检测、验收方案贴合实际，施工图及文件完整； （3）培训计划内容全面、具体，可操作性强。 满足以上三项得3分；满足以上两项得2分 ；满足以上一项得1分；三项均不满足不得分。 |  |
|  | 售后计划 | 3分 | 评审标准： 横向对比售后服务计划。售后服务计划评价包括维保期及维修响应时间、应急预案等。 评分依据： （1）维保期及维修响应时间完全符合招标文件要求，得1分；（2）售后计划内容全面，可操作性强，得1分；（3）有科学合理应急预案的，得1分。满足以上三项得3分；满足以上两项得2分 ；满足以上一项得1分；三项均不满足不得分。 |  |
|  | 售后服务机构 | 3分 | 评审标准： 投标人常驻深圳市有售后服务机构的得3分;承诺中标后设立常驻深圳市售后服务机构的得3分;其余情形不得分。 评分依据： 提供投标人(或投标人分支机构)营业执照或办公场所的房产证明或房屋租赁合同扫描件或承诺函(格式内容自拟)，未按要求提供相关证明材料(或相关证明材料无法判断是否符合评分要求)的不计得分，原件备查。 |  |
|  | 公司技术支持 | 3分 | 在投标文件中： 1.提供技术团队情况的，得1分； 2.提供技术保障方案详情的，得1分； 3.提供工期保证，项目履约进度计划的，得1分。 未提供不得分。 |  |
|  | 企业诚信 | 3分 | 评审标准： 投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 评分依据： 投标人需提供证明材料（以提供诚信承诺为准）。 |  |
| 报价（35分） | 报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 |  |  |  |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结束后，院方将于三日内在深圳市宝安区人民医院官网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由深圳市宝安区人民医院招标办签发《中标/成交结果通知书》。

（二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。结果通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来深圳市宝安区人民院采购部门签订合同。

深圳市宝安区人民医院

附件：

一、经颅磁刺激（儿童）

【配置清单】

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁刺激器主机 | 1台 |
| 2 | 液态内循环冷却系统 | 1套 |
| 3 | 与惰性液态内循环冷却系统配套的圆形线圈和八字形线圈（儿童） | 2副 |
| 4 | 重复刺激定位帽 | 5套 |
| 5 | 管理与控制系统 | 1套 |
| 6 | 线圈支架 | 1套 |
| 7 | 运动诱发电位检测模块 | 1套 |

【功能要求】

刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。

【技术参数】

1. 产品性能要求：

1.1 刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。（需提供产品注册证）

1.2 ▲刺激线圈配置：圆形刺激线圈或八字形刺激线圈，能实现双面双向刺激，可根据用户需求免费提供蝶形和动物线圈供临床研究使用。（应出具刺激线圈图样，线圈背部加装冷却系统的不具备此功能，产品注册证有体现动物线圈型号，锥形线圈需提供实物联机图片）

1.3 刺激线圈无散热孔，防尘防水。

1.4 ▲冷却系统：内置的一体式液态内循环冷却系统，非风冷或分体的智能液态循环冷却技术。（需提供产品彩页证明）；

1.5  PC操作管理方式：能实现硬盘储存、USB储存；专家方案、病历管理、以及病历打印输出；刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护；工作站：移动式推车工作站、360°万向调节支架，便于临床操作。

2.主机技术指标

2.1 ▲刺激强度：1.5-6 Tesla, 连续可调，最大刺激强度达到6 Tesla，若最大刺激强度表述为双向波单边磁刺激强度，则应≥4Tesla。（需提供产品检验报告）；

2.2 ▲刺激频率：0-50Hz，连续可调，允差±5%，1Hz以内调节步长为0.1Hz，调节精度更高。(需提供产品操作界面截图和产品使用手册)

2.3 输出脉冲宽度：340μs±20μs，若脉冲宽度表述为双向波单边输出脉冲宽度，则应≧260μs。（需提供产品检验报告）

2.4  脉冲上升时间：50μs±10μs。

2.5 磁感应强度最大变化率：40KT-80KT/S。

2.6  单序列连续刺激时间单位为“秒”，时间精度为 0.01 秒。（需提供产品使用手册关键页）

3. 软件

3.1  PC操作管理方式：能实现硬盘储存、USB储存；专家方案、病历管理、以及病历打印输出；刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

3.2 多种刺激模式：单脉冲刺激、重复脉冲刺激、ITBS刺激、CTBS刺激。

3.3 治疗方案：内置临床常见标准方案。

3.4 温度显示与控制保护，刺激线圈表面温度:≤40℃。

3.5 惰性冷却液电阻率≥10MΩ。

4. 可升级模块

4.1 ▲可升级到近红外脑功能成像系统和智能磁刺激机器人系统，实现精准重复定位和有效地评估TMS疗效，方便用户进行脑功能方面更深层次的研究。（需提供近近红外产品注册证及彩页证明）

4.2  放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

5. 其他

5.1 应用该品牌产品发表文献多，便于研究发表文章。

5.2 临床用户多，便于同行交流以及进行多中心研究。

6. 运动诱发电位监测模块技术指标

6.1 通道数： 2通道。

6.2 ▲传输方式：有线模式，采样率：100kHz。（需提供国家药监局认可的第三方机构出具的检验报告）

二、冲击波治疗仪

【单台配置清单】

- 冲击波治疗机主机1台

- 手柄组件1套

- 手柄支架1个

- 电源线1根

- 保修卡1张

- 合格证1张

- 说明书1本

- 开口扳手1个

- 毛刷1个

- 安全操作事项卡1张

- 螺丝工具1套

【功能要求】

1. 采用气压弹道式冲击技术。

2. 创新人性化手柄显示和操作，使用时治疗参数调节和显示都在手柄屏幕上，参数调节便利，治疗过程不用暂停，可以直接通过手柄按键调整治疗压力、频率等参数。

3. 具有智能接触压力感应功能，手柄内置微型压力传感器，治疗过程的接触压力在手柄屏幕实时显示，避免因接触过紧或过松导致的消极治疗效果。

4. 具有手柄减震设计，显著降低使用者操作强度，缓解手肩部劳损风险。

5. 体外冲击波疗法能够治疗肌骨系统20余种疾病，包括冈上肌腱炎、肱骨外上髁炎、肱骨内上髁炎、足底筋膜炎、肌筋膜炎、跟腱炎、肱二头肌长头肌腱炎、股骨大转子滑囊炎等。

【技术参数】

1. 供电电压：a. c.220V

- 供电频率：50Hz

- 最大输入功率：220VA

- 防电击分类：1类

- 应用部分分类：B型

6.	保险丝型号：T4AL250V

7.	最大工作压力：≤500kPa

8.	碰撞频率：治疗机的子弹头与治疗头的碰撞频率为 1Hz~21Hz可调，步进为 1Hz, 碰撞频率误差应≤±10%

9.	最大能量密度：0.05J/cm², 误差≤10%

10.	最大穿透深度：10.0mm, 误差应≤±20%

11.	脉宽：治疗机输出压力波的脉宽为80μs， 误差应≤±10%

12.	产品外观尺寸：长427mm、宽310mm、高144mm

13.	工作条件：温度为 +5℃~+40℃，湿度为30%~75%，大气压力为75kPa~106kPa

14.	治疗机工作压力显示值与实际值误差：≤±10%

15.	空气压缩机最大输出压力应：≤750kPa

16.	能量稳定性：治疗机产生的压力波能量的稳定性应优于±20%

17.	计数器：治疗机应具有对单次治疗进行计数的计数器显示装置，计数误差应不超出设定值的±5%;

18.	管路耐压性能：治疗机的空气压缩机与控制手柄连接的管路能承受的压力应≥750kPa, 并且在该压力下保持1min, 管路应不破裂,不永久(塑性)变形，连接管路的接头也不应脱落；

19.	过压安全装置：（1）治疗机应具有过压安全装置，该安全装置应有足够的释放能力， 以保证当供给压力的控制装置失效时，所连接的系统压力不超过最大工作压力的 10%。（2）空气压缩机应具有压力释放装置，其要求应符合GB9706.1-2007标准中条款45.7的要求；

20.	治疗头疲劳性能：治疗机的治疗头的寿命周期为50 万次，在整个周期内治疗机的输出能量密度应符合能量稳定性的要求；

21.	耐腐蚀性：治疗头外表面应有良好的耐腐蚀性能，经耐腐蚀试验后，应无腐蚀痕迹，或经擦拭，简单清洗后即可除去轻微痕迹；

22.	治疗机气压不足的提示功能;

23.	治疗机除具有计数功能以外，还应具有以独立的计数器数(或计数功能) 记录子弹体与治疗头总的碰撞次数， 并且该计数器只能由制造商进行清零操作。

三、团体生物反馈（1拖4，脑电）

【配置清单】

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号接收器 信号接收器 | 1台 |
| 2 | 电源适配器(UE) | 1个 |
| 3 | DC电源延长线 | 1根 |
| 4 | USB方口数据线 | 2根 |
| 5 | 信号采集器 信号采集器（含脑电传感器） | 4个 |
| 6 | 心率传感器（重复性脉搏血氧饱和度探头） | 8个 |
| 7 | 计算机 笔记本（含虹软人脸识别增值版软件） | 1台 |
| 8 | 电脑鼠标 | 1个 |
| 9 | 鼠标垫 | 1个 |
| 10 | 生物反馈仪软件 | 1套 |
| 11 | 生物反馈仪使用说明书（含保修卡） | 1本 |
| 12 | 生物反馈仪操作规范挂牌 | 1个 |
| 13 | 合格证 | 1张 |
| 14 | 充电桩 | 1台 |
| 15 | 推车（含NFC读卡器） | 1台 |
| 16 | 黑白激光打印机 | 1台 |
| 17 | 质保详见产品《质保说明》 | 1套 |

【功能要求】

1. 能进行团体生物反馈；

2. 有4个脑电传感器，能同时做4个患者

【技术参数】

实时采集脑电、肌电等生理信号，AD采样位数≥24bit，AD采样率≥2000Hz。

1. 脑电采集

该产品符合国家医药行业YY0903-2013《脑电生物反馈仪》标准。

1.1电压测量：电压测量误差不超过±10%。

1.2共模抑制比：各通道不小于100dB。（需附检验报告）

1.3噪声电平：不大于2uV（峰-谷值）。（需附检验报告）

1.4幅频特性：1Hz~60Hz时，相对于10Hz的幅值，偏差不超过＋5% ~－10%。

1.5耐极化电压：以峰谷值100uv、周期1s标准方波的幅值为基准，加±300mV直流耐极化电压后，幅值偏差不超过标准方波的±5%。

1.6通频带：不窄于0.5 ~ 60Hz（不包括陷波波段）。

1.7时间间隔：误差不超过±5%。

1.8	输入阻抗：不小于5MΩ。

1.9	测量范围：应为1μV～5000μV。

1.10	分辨率：小于0.5μV。

2. 肌电采集

2.1测量范围：1μV～5000μV。

2.2反馈阈值准确度：反馈阈值100uV，在中心频率点测量时误差不大于标称值的±10%。

2.3工频噪声抑制：肌电输入端叠加一组幅值为100uV(峰-谷值)的工频正弦信号时，反馈指示不应改变。2.4示值准确度：误差不大于±10%或±2uV，两者取较大值。

2.5系统噪声：≤1 uV。

2.6通频带：不窄于20Hz~500Hz(-3dB)（不包括陷波波段）。

3. 脉搏速率

a)脉搏速率测量范围应不窄于30bpm～245bpm;

b)当脉搏速率测量范围为30bpm~59bpm时,其测量误差应为±1bpm;

c)当脉搏速率测量范围为60bpm～149bpm时,其测量误差应为±2bpm;

d）当脉搏速率测量范围为150bpm～245bpm 时,其测量误差应为±3bpm。

4. 无线数据传输性能要求

采用无线传输方式技术，可实现1个团体处理器对应多人信号采集器，对多人进行数据采集、分析、处理与交换。

信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率小于3%。（需附检验报告）

5. 软件功能

5.1 信号匹配

5.1.1人脸匹配：通过人脸识别实现患者用户与信号采集器的匹配。（需附检验报告）

5.1.2选择团体：支持在团体用户列表中选取特定的团体进行治疗、训练。

5.2 治疗方案

5.2.1评估：提供全参数基线评估、一般压力评估方案对用户心理状态和生理状态进行评估。

5.2.2治疗：提供呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等对用户进行心理干预与治疗。

5.2.3团体训练：提供开放式团体治疗、封闭式团体治疗对用户进行训练。

5.2.4方案组合：支持对评估、治疗与训练进行自定义组合。

5.2.5进程管理：支持进度显示，以及调整进程中方案。

5.3 患者管理

5.3.1个人信息管理：支持对个人信息进行查询和编辑。

5.3.2记录查询：支持对个人方案记录、评估记录、治疗记录和训练记录进行查询，并支持生成报告。

5.4 团体管理

支持查询团体成员信息和治疗方案信息。

5.5 方案管理

支持新建或删除方案。

5.6 系统设置

支持报告设置和自定义素材功能。

四、中医经络检测仪

【配置清单】

1. 多参数恒压探测极体   一只

2. 传导极体  一只

3. 配置高清激光打印机   一台

4. 工业工控主机4个usb口1个com口   一台

5. 中医经络检测分析系统 一套

6. 中医体质辨识五大版本系统（儿童；老年；孕妇；成年；五态人格） 一套

7. 移动终端实时在线互动系统  一套

8. 智能AI辩证系统  一套

【功能要求】

增配中医体质辨识问诊采集单元：（≥2000次数）

1. 可以对中医九大体质做辨识判定。

2. 对28种具体体质分型进行判断。

3. 提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。

4. 中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

5. 中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。

6、具备“中医综合问诊及体质辨识专家系统”的计算机软件功能，需提供相关证明材料。

【技术参数】

经络穴诊采集单元

1. 供电电源：220V，50Hz。

▲2. 设备测量的阻抗范围不小于100Ω～10KΩ；测量结果是连续显示，显示值与实际值的误差应≤±10%。设备的显示是阻抗值（Ω）。（提供相关证明材料）

▲3. 设备的检测电压为7.8V±0.2V（RMS）。（提供相关证明材料）

4. 设备的检测电流为直流输出，且检测电流应≤0.2mA（RMS）。

▲5. 检测电极的有效尺寸内径是9mm±10%。（提供相关证明材料）

▲6. 检测精度阻抗：R＜3Ω。 辅助电极阻抗：R＜3Ω。（提供相关证明材料）

7. 经络体征检测报告以数据或图表形式显示实测经络数据，规定正体征标准值，对非正常体征进行描述和判断；中医未病评测报告提示人体相关脏腑功能趋势；单经分析报告显示人体每条经络虚、实信息，中医脏腑关联器官和相对应的临床表现。

8. 检测端口：在产品技术要求中主机依据型号分类兼容USB多级采集端口；

9. 主机安全类别： 1类BF型；

10. 主机输入电压： AC220V；

11. 主机使用寿命： ≥15年

▲12. 医疗器械注册登记表中产品适用范围须体现：该产品依据传统中医经络理论，替代中医脉诊。对人体健康状况存在的倾向性或潜在性的不正常状况、问题、障碍做出初步判断，实施人体健康状态普查、筛查。

13. 配备多参数恒压采集器：可对压力、皮肤弹性刚度等检测因素进行量化并参与检测结果运算。

▲14. 通过采集器对人体的12条经络的24个原穴以及48个穴位进行真实的探测，对经络穴位信息进行采集、判读、分析，可以诊察人体脏腑的气血、阴阳、生理与病理的状况，判断人体功能及病理变化。最终对人体的健康状况给出一个综合评估报告，病人的经络检测分析结果报告单由“中医未病（亚健康）检测报告、经络脏腑虚实分析报告、经络熵分析报告”组成。

▲15. 具有“人体经络穴区及全息裸点数据信息采集系统”计算机软件功能。（提供相关证明材料）。

▲16. 具有“一种远程无线人体经络信息采集系统”计算机软件功能。（提供相关证明材料）。

▲17. 具备“中医辨证问诊系统”，基于（病）-（症）-（证）数据关联的中医AI大数据植入神经网络算法为核心，通过“互联网+中医大数据挖掘”技术架构，对受检者做出综合分析及判断的人工智能中医问诊系统。核心为辨证，通过显示的症状最终获得阴阳两虚的结论。（提供相关证明材料）。

▲18. 具备“移动端实时在线互动平台系统”，可让受检者通过微信的形式，接受相应的医疗服务，例如查看检测报告，查看与自己对应的养生方案，与专家进行实时互动沟通，查看知名专家的经典处方，查看应季的养生常识等。（提供相关证明材料）。

五、加温鼓风机

【单台配置清单】

1. 患者升温系统主机 1台

2. 送风管 1条

3. 底座 1台

4. 光盘 1张

5. 过滤网 3张

6. 保温毯 5张

7. 说明书 1本

【功能要求】

充气式加温方式给患者提供温暖，将热空气分布于人体周围，形成一个温暖的环境，用于预防和治疗低体温症。

【耗材】

一次性暖风充气套

【技术参数】

1. ▲采用充气式加温方式。

2. 运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档。

2.1 室温档：可作为病人降温策略的有益补充；

2.2 低档在31-33℃间，且误差≤±1.5℃；

2.3 中档在37-39℃间，且误差≤±1.5℃；

2.4 高档在42-44℃间，且误差≤±1.5℃。

3. ▲风速：最大风速不低于48CFM， 最小风速不低于41CFM，大流速保证快速提升核心体温。（彩页，检测报告，说明书）

4. 过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米。

5. ▲温度感应器≥3个，其中位于出风管口温度传感器≥2个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流 温度。（彩页，检测报告，说明书）

6. ▲升温性能要求：监测温度≤47℃时不会强制关机或者断电，仪器能正常运行，能保证设备的持续有效升温，利于术中术后保温连贯进行（彩页，检测报告，说明书）

7. 噪音：高速运行≤53分贝，低速运行≤48分贝。

8. 具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护。

9. 安全要求：

9.1过热测试：使用检测包直接在前面板调；

9.2校准：使用检测包直接在前面板调节；

9.3安全系统：具有图示及报警提示音功能；

9.4能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能 提示错误代码，可将所有这些信息都能直观的在主面板上显示。

10. ▲机器使用期限≥10年。（彩页，检测报告，说明书）

11. ▲生产企业需有ISO13485质量认证资质文件。（资质证书）

12. ▲产品成熟度和稳定度高，上市时间≥5年。

六、医用升温一体机

【单台配置清单】

- 医用升温毯主机   1 个

- 超韧复合纤维加温管 1 个

- 末梢循环加温组件  2 个

- 末梢循环加温连接线  1 个

- 高柔碳纤维加温毯  1 个

- 加温毯连接线  1 个

- 固定支架 1 个

- 固定支架螺丝 4 个

- 电源线 1 个

- 温度持续检测传感探头  1 个

- 使用说明书  1 个

【功能要求】

产品通过医用升温毯、末梢循环加温、输血输液加温三合一的升温部件对患者体温进行全方位的管理，降低患者低体温的发生率。通过医用升温毯对患者进行体表加温治疗，以及末梢循环加热系统的使用，可有效提升患者核心温度。通过输血输液加温装置对输注的血液、药液进行加温，减少输入液体与体温的温差。设备具有多种报警选择和消警功能，升温毯采用安全电压24V工作，无触电风险。设备具有无线传输功能，能将设备运行数据实时上传至监护系统以便科室对设备进行集中管理。

【技术参数】

| 内容 | 设备参数 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 防电击类型分类： Ⅰ类设备 防电击的程度分类： BF型 对进液的防护程度分类： IPX2 运行模式分： 连续运行 设备的额定电压： 220V 50Hz |
| 工作及储运条件 | 工作条件: a）环境温度：0℃～40℃ b）相对湿度：≤95% c）大气压力：70～106kPa。 储运条件: a）环境温度：-20℃～55℃ b）相对湿度：≤95% c）大气压力：50kPa～106kPa。 |
| 外观 | 外形应端正，表面应光亮整洁，不得有锋棱、毛刺、破损和变形。 文字和标志应准确、清晰、牢固。 显示字迹应无乱码、错码和缺笔画现象。 |
| 温度显示精度 | 温度显示精度为0.1℃。 |
| 温度显示功能 | 设备具有显示功能，可显示设备工作状态和故障信息，可显示人体体温。 |
| 温度控制设置范围 | 电热毯、足部电热垫的温度设置范围从33℃到40℃，步进0.1℃； 加温管的温度设置范围从33℃到43℃，步进0.1℃。 |
| 体温传感器 | 体温测量精度： 25.0-32.9℃最大允许公差±0.2℃ 33.0-39.0℃最大允许公差±0.1℃ 39.1-42.0℃最大允许公差±0.2℃ 体温报警设置范围：上限35.0℃～40.0℃；下限35.0℃～40.0℃。 体温报警设置分辨率：0.1℃。 体温报警误差：0.1℃。 |
| 工作噪声 | 设备正常工作时，噪音＜65dB（A）。 |
| 接触表面温度的控制精度 | 接触表面温度的平均值应不超过设定值的±1℃。 |
| 可接触表面的温度均匀性 | 电热毯的接触表面温度的平均值与单个测试点的平均温度之间的差值应不超过±1℃。 |
| 多种报警选择和消警功能 | a) 具有声音报警、灯光报警、文字描述三种报警方式功能； b) 具有报警静音功能； c) 具有报警暂停功能； |
| ▲体温传感器接入提醒 | 当体温传感器接入系统时，通过听觉或视觉方式提醒用户当前状态。 当体温传感器断开连接时，通过听觉或视觉方式提醒用户当前状态。 |
| ▲无线传输功能 | 设备具有无线传输功能。 |
| ▲自动功能 | 设备可根据体温传感器监测的人体温度，通过自动调节各部件输出功率，来控制人体温度，有效防止低体温发生的同时，大大减少人工操作，工作更专注。 |
| ▲中央管理平台 | 配合中央管理平台可实现对设备远程控制，和对设备各个部件使用状态的查看、管理及数据统计。并且数据可对接质控系统，让体温质控更轻松。 |
| ▲语音功能 | 设备可通过语音进行操控。 |
| ▲设备预热 | 可设定时间，设备自动启动，进行预热。 |
| ▲末梢循环加温功能 | 具有专利技术的，末梢循环加温功能，可提供高效的保温和升温作用。 |
| ▲高度集成化设计 | 四合一集成方案，将输血输液加温、医用升温毯和末梢循环加温功能一体化，减少设备的数量和体积。 |

七、高档输液塔

【单台配置清单】

- 体支架  1个

- 挂钩  4个

- 底座（带脚轮） 1个

- 垫片  2个

- 螺丝   1个

- 六角扳手  1个

- 说明书  1个

- 合格证  1个

【功能要求】

用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。适用于骨科、妇产科、泌尿外科、介入科、急诊科等相关手术。

【技术参数】

- 产品结构

1.1 冲洗液袋用加压器由五星底座、冲洗液袋用加压器主体、可升降挂钩部分组成。

2. 成份

2.1 由铝合金和不锈钢材料制成，可重复使用。

3. 产品性能

▲3.1 主体材质为医用级铝合金，上下纯金属盖封堵，八角形设计。

▲3.2四个独立可调节挂钩，对称设计，并可自行拆卸方便日常维护，采用不锈钢材质，可水平伸缩调节（范围3CM），高度调节范围为165.1~256.4cm，单钩承载不小于12KG，总负荷不小于48KG。

▲3.3 五星底座尺寸为L350±5mm，采用铝合金材质。

3.4 主体底部设置平衡块，配合大规格五星底座和医用静音万向脚轮，能承载更大重量而不易倾斜，并且移动方便灵活。

▲3.5 升降手柄为ABS材质，耐磨、绝缘，人体工程学设计，独特的弹力负荷开锁机制，轻松调节高度。

3.6 采用机械助力提升技术，非液压原理、非电池供电，无需充电，经久耐用，让冲洗液更换更方便。

3.7 清晰的刻度标尺，英寸和公分标识，让使用者更加直观快捷的选择各种高度。

3.8 清洁、消毒、维护保养简单、方便，无特殊要求。

正本

附：投标书模板

深圳市宝安区人民医院2024年第4期

投标文件

项目编号：BYZBCG2024-4

项目序号：

项目名称：

投标单位：

制造厂商：

联系人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：      年    月    日

备注:一､资料预审时,提交正本1份(纸质胶装封面)交至宝安区人民医院立体停车场出口对面A栋201室招标办预审,预审成功后发送电子版文件至招标办【电子版文件包括：标题格式：2024年＋期号＋项目序号+投标公司名称；资料一：投标书正本(胶装成册)纸质扫描件(PDF格式)，资料二：封面､报价单(价格不填)为word格式｡）】

二､谈判现场,提交副本4份(纸质胶装封面)､一份密封报价单｡

三､节约纸张,请双面打印｡

目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

4、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

5、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

6、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

7、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

8、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）（除医疗器械注册人或备案人以外），经销商必须提供《医疗器械经营企业许可证》

9、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

11、产品质量承诺书

12、投标人诚信承诺函

13、提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等2个官网的信用信息查询记录网络截图件

14、制造商情况简介

15、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件和扫描件）

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

17、售后服务计划

18、项目详细实施/设计方案（如有）

19、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

20、满足招标功能使用的全配置清单

21、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

22、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

23、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

24、报价表（报价不填）

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。

备注：1、纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，必须标注页码，双面打印。

2、投标人联系方式为异地号码的，请在号码前面加“0”。

3、投标书正本的每一页均应加盖公司公章其授权代表用姓名签字，法人代表授权书须有法人代表签名。

4、请各投标单位提前把标书PDF版、封面及报价单Word保存到本人邮箱，投标文件预审成功后立即发送至招标办邮箱。

1、技术规格/偏离表

设备：

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

# 职务：

2、谈判响应书

深圳市宝安区人民医院：

(谈判响应方单位全称授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方承诺本次投标项目报价低于贵院历史采购价，且为在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，我方愿意接受贵院提出的以下处罚:①终止合同；②对已使用（已用在病人身上）有违上述承诺的产品该院拒付相关费用；③如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，医院将追究投标方相应责任。

4、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

5、若中标，我方将按投标文件规定履行合同责任和义务。

6、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

7、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

不得擅自改变此谈判响应书内容。

3､法定代表人授权书

本授权委托书声明:我           (姓名)系             (投标人名称)的法定代表人,现授权委托我公司的            (姓名)为我公司的投标代表,代表我公司签署本项目的投标文件､参与项目投标､澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务｡在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务,我均予以承认｡

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效｡被授权人无转委托权｡

投标人代表:                  性别:

联系电话:              手机:

身份证号码:                       职务:

投标人(投标单位):

法定代表人签名或盖章:

授权委托日期:         年      月       日

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件(港澳台居民可提供往来通行证),非中国国籍管辖范围的,可提供公安部门认可的身份证明材料,否则将导致投标无效｡

备注:

1､禁止不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜｡

2､如法人代表出现转授权,则以最终参与评标现场会的被授权人为准｡

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

4、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（代理商）

5、医疗器械经营企业许可证扫描件（代理商）

6、制造商或代理商对本项目唯一有效授权证明书(有效期大于三个月)

致：深圳市宝安区人民医院

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号                 代理人进行下列有效的活动：

(1代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：						    出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

参加竞价的供应商必须为制造商或制造商对本项目指定的唯一的合法代理商。

投标人也可提供有效的制造商的长期经销商证书或代理证书。

7、企业法人有统一社会信用代码（三证合一）的《营业执照》扫描件（制造商）

8、医疗器械经营企业许可证扫描件（制造商）

9、医疗器械生产企业许可证扫描件（制造商）

10、医疗器械注册登记证(有效期大于三个月)扫描件（制造商）

11、产品质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成伤害的责任承诺内容）。

12、投标人诚信承诺函

致：深圳市宝安区人民医院:

我公司承诺,严格遵守有关法律法规和行业标准规范，依法诚信参加投标，自觉维护公平竞争秩序，在政府采购和本次投标中无下列行为:

(一)被纪检监察部门立案调查,违法违规事实成立的;

(二)未按规定签订､履行采购合同,造成严重后果的;

(三)隐瞒真实情况,提供虚假资料的;

(四)通过受让，租借或者挂靠资质投标的；

(五)以非法手段排斥其他供应商参与竞争的;

(六)与其他投标人串通投标的;

(七)在采购活动中应当回避而未回避的;

(八)恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招投标活动的;

(九)向采购项目相关人员行贿或者提供其他不当利益的;

(十)相同项目投标人之间存在关联关系、不同投标人高级管理人员之间存在交叉任职、人员混用或者亲属关系、经常性“抱团”投标等围标串标的；

(十一)中标率异常低、不以中标为目的投标的；

(十二)操纵投标或出借资质等行为导致中标率异常高的；

(十三)阻碍､抗拒主管部门监督检查的;

(十四)履约检查不及格或评价为差的;

(十五)主管部门认为的其他情形｡

如经查实存在违规违法行为的，将被取消投标或中标资格，并上报行政监督部门,按照规定纳入信用记录。

公司名称（加盖单位公章）：

年     月     日

13、2个指定网站的信用信息查询记录网络截图件

13.1、信用中国信用信息查询记录网络截图件

“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）

提示：必须显示信用记录情况

示例图片:

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

13.2、中国政府采购网信用信息查询记录网络截图件
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称 — 查找

示例图片:

查询截图时间：     年   月  日   时  分（北京时间）

注：供应商必须按要求提供自己单位的信用信息查询记录网络截图件。

14、制造商情况简介

一、公司简介

二、人员状况：

三、设备情况：

四、同类课题开发完成情况：

五、财务状况：

投标人代表：________________________

投标单位：__________________

15、同类项目成功案例一览表

（并请提供产品在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同关键页或验收报告扫描件）

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查

16、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

17、售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

4、主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

5、技术培训安排；

6、保修服务计划；

7、其它服务承诺。

投标人代表________________________

投标单位：________________________

18、项目详细实施/设计方案（如有）

19、通过认证的证书(原件备验交扫描件)

20、满足招标功能使用的全配置清单

21、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

22、产品说明书（能证明具备所要求的参数）

23、产品彩页（能证明具备所要求的参数的彩色原件）

24、深圳市宝安区人民医院2024年第4期

报价单（价格不填）

项目编号：BYZBCG2024-4

| 项目序号 | 设备名称 | 投标产品注册名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：

附：本项目主要配件（耗材）报价（凡医疗耗材须满足以下二者之一条件，并提供1年内有效合同或发票：①全国综合“三甲”医院一家，广东省综合“三甲”医院两家在用产品（试用产品不可）；②广东省综合“三甲”医院三家在用产品（试用产品不可）。）

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 投标产品注册名称 | 品牌 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（元） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注:1､报价以人民币为结算单位,报名预审时投标文件须包含报价单(价格不填)｡

2､此表在不改变格式内容时,可自行制作｡

3､谈判现场:递交填好报价的报价单(此报价单必须盖章并单独用信封密封,不要与其他文件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致,如不一致,以预审时提交的投标目录清单为准)｡