## 提交文件清单
深圳市宝安区中心医院磁共振成像系统（GE 1.5T MRI）两年维保服务项目调研提交文件汇总表
各企业：
下列医疗设备《调研设备清单》自即日起开展调研询价工作。本次调研截止时间：2024年5月24日17:30。逾期报名无效。报名资料至设备科邮箱496866266@qq.com。设备科联系电话：0755-27693054，联系人：黄老师
1.“.xlsx”格式文件：《深圳市宝安区中心医院磁共振成像系统（GE 1.5T MRI）维保服务调研清单》。
2.PDF格式文件： （1）《调研清单》； （2）供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）、银行开户许可证。医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营企业备案凭证以及医疗器械的维修资质； （3）制造商营业执照、产品的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案登记凭证、产品注册证； （4）近3年同类项目业绩（提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）证明材料)）； （5）能够为本项目配备的人员资质证明材料； （6）供应商认为需要提供的其他材料。
3.市场调研响应函。
4.授权书（法定代表人授权书、制造商授权书等）。
注意：上述文件打包压缩发邮箱，无公章（厂家或代理公章）、无联系方式、未提供合同及中标通知书/发票视为无效资料。

## 核磁维保服务调研清单
深圳市宝安区中心医院磁共振成像系统（GE 1.5T MRI）两年维保服务调研清单
序号 | 内容 | 维保单价（人民币：元/年） | 维保年限 | 市场报价总金额（人民币小写） | 报名公司名称 | 公司地址 | 公司联系人 | 联系电话 | 销售业绩（提供价格依据复印件）
1 | 首次报价
注：【1】报价已包含全部税费在内的项目实施过程中的所有费用。 【2】报价需包含设备完整配置。

## 需求响应一览表
深圳市宝安区中心医院磁共振成像系统（GE 1.5T MRI）需求响应一览表
说明：供应商必须对下表内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。下表要求为通用版本，可能与具体的要求不同，请以所投的要求为准。
序号 | 商务条款 (对应用户需求书的要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述
1 | 1.投标人或授权投标人的厂商，至少配备三名全职有原厂认证同类机型维修资质的工程师提供服务，需提供有效的原厂服务资质证明文件； 2.投标人或授权投标人的厂商需具有GE GE 1.5T MRI SIGNA CREATOR专用励磁、匀场工具，以及专用射频调试工具，需提供相应资料证明该资产属于投标人或授权厂商（包括但不限于购置发票，固定资产清单等）。 3.为保证响应效率，投标人需提供1名驻点人员，常驻采购单位指定办公场所并协助采购单位进行日常维修及文档资料管理工作。
2 | ▲国内具备同品牌、≥核磁设备维保经验(提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）证明材料)。
3 | 开机率保证：设备的开机率≥95%(按全年365天计算)，若设备开机率低于95%，每低于一个百分点，扣除合同总额3%作为该年度保修款。
4 | 服务响应：1.提供免费热线电话，24小时×365天有工程师接听，为用户提供快速诊断和技术支持服务。 2. 电话响应时间：2小时，若电话或网络技术支持无法解决故障问题，维保商需在收到通知后48小时内内到达设备使用现场进行维修，排除故障。 3.保证有在24小时内提供备品备件的能力，设备发生的维修备件一般情况下24小时到达医院，最长不超过七个工作日。
5 | ▲备件： 1.保修范围内能提供维修所需配件,所更换配件必须是同一型号原生产厂家配件(供应商需承诺供货时可提供球管报关单和商检证明)，必须是符合国家有关质量安全标准的合格产品，必须是符合机器的品质标准的合格产品，保障不会对设备质量或图像产生不良影响(提供相关服务承诺函并加盖公章)。投标人提供的梯度、射频及备件可接受第三方单位检测，如为二手梯度、射频及备件，医院有权不支付合同款项；如因二手梯度、射频及备件给医院带来其他经济损失（如上级监管单位处罚等），投标人则需承担相关赔偿及责任。 2. 提供原厂的数字化远程故障筛排系统，提前预知设备整机及主要零部件的问题，确保设备最高开机率。通过远程系统24小时不间断监测设备运行健康状况（液氦、制冷、温湿度、数据库系统、梯度、射频等核心信息），提供自动预警、主动预防型保障和维修方案。 3.保证配件（全新）使用质量，应符合国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。 4.在《国家医疗器械目录》内的配件，应提供产品合格证明文件，进口产品应提供进口报关资料或商检证明等。 5.产品所有技术性能、规格及参数，应不低于该设备性能指标的要求。 6.建立备件库，保证配件的及时、有效，涉及安全的易损、消耗配件须提供全新配件，配件质保不低于厂商承诺。
6 | 预防性维护(PM) 应根据所维护设备的具体情况，参考厂家使用说明书及有关技术资料，制定相应预防性维护 (PM) 的内容、时间周期、详细步骤及测试方法，每年提供1.5T MR设备保养≥4次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门的标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的PM Report。 预防性维护 (PM) 的内容应包括： 1.机器清洁； 2.性能测试及校准； 3.必要的机械或电气环境的检查； 4.提供计划性的定期维护报告，且经原厂资深专家审核合格； 5.对1.5T MR设备每次保养时进行小匀场, 并达到原厂要求保养标准，不合格时，进行大匀场等。 6.加强设备维护保养（清洁）的深度，以保证设备良好运行。 7.利用医疗设备管理系统，建立医疗设备维修保养的全过程记录；根据维修保养记录，动态掌握和分析设备故障的原因，了解配件的更换情况。 8.预防性维护 (PM) 工作结束后，应向采购方提交作业报告和设备状况评估报告。
7 | 安全性能检测和校准 1.必须定期对设备进行安全、性能检测与校准。 2.电气安全性检测需使用通用电气安全测试仪和专用的测试设备，对设备定期进行电气安全测试，并做好记录建档。 3.设备性能检测要求，按国家相关标准执行，对偏差超出规定的必须进行相应校准，合格后才能临床使用。 4.定期对设备的数据进行备份。 5.对列入国家强检项目的设备须在监管部门检测前完成设备检测并符合要求。
8 | 故障维修 1. 售后服务公司应向采购方提供 800/400 报修热线或手机报修电话，保证全年 365 天 24 小时全天候响应。保证在约定的时间期限内赶到现场进行维修。 2.制定维修工作流程，包括维修故障信息的收集、维修故障处理以及完成报告及评价等方面。 3.维修人员应及时记录维修过程，包括故障原因、维修工作内容、维修材料消耗等，并填写完整规范化的维修报告。 4.在及时排除故障的同时，做出相对应的应急措施，及时告知使用人员避免该类故障的正确做法。 5.设备维修后达到完好待用状态。
9 | 设备维修、维护、检测记录 1.维保方应建立设备维修、维护、检测记录文档，实现信息化管理，以便质量安全信息的统计、分析、评价，达到资源共享及持续改进的效果。记录检查结果，包括保养中发现的问题、故障代码摘录、处理意见及措施。 2.设备的维修、维护、检测结果数据应向采购方开放，以便于医院设备管理者进行医疗器械使用质量管理。 3.服务方需向采购方提供《设备年度维护保养计划》、《设备年度运行报告》、《设备年度保养报告》，以便采购方了解设备的运行状态。
10 | 2年整机维保服务，含人工（驻点工程师1人）、所有配件（第三方医疗设备除外）、整机部分、AW工作站、制冷系统（冷头，氦压机，水冷机）、液氮添加、诊断线圈保用（如无法维修免费更换）。
11 | 服务商需提供预防性保养中需更换的损耗品（费用已包含在项目总报价中）。
12 | 每次维修、保养均有详细的工作过程记录，使用科室负责人和设备科工程师签字，并现场交由采购人设备科留存。
13 | 合同期内的工程师服务费、差旅费、配件更换（包含所有配件）等因维修服务所产生的费用全部包含在供应商的报价中。

## 响应函
市场调研响应函
致：深圳市宝安区中心医院 （响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，我方就参加本次市场调研有关事项郑重声明如下： 一、我方完全理解并接受市场调研公告所有要求。 二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。 三、我方承诺：此次报名产品不管是市场调研，还是后续院内招标采购、政府采购等方式与医院有业务往来，价格不高于广东省医用设备及耗材采购监管平台的最新参考价，同时不高于此次市场调研价格，其性能参数、配置、维保不低于此次市场调研结果。 三、与此次市场调研相关一切正式往来信函请寄： 地址 ： 传真： 电话 ： 电子邮件： 法定代表人（ 或被授权人（签字）： 响应供应商名称（公章） 年 月 日

## 授权书
法定代表人授权书
致:深圳市宝安区中心医院 本授权书申明：注册于 （国家或地区）的 （公司全称）法定代表人（法定代表人姓名、职务） 授权 （全权代表姓名）为全权代表,参加贵院组织的 （项目名称）项目市场调研活动，全权代表我方处理市场调研活动中的一切事宜。 本授权书于 年 月 日签字生效，有效期至本项目结束。特此声明。 单位名称： 地址： 法定代表人签字：_______________ 供应商代表（被授权人）签字盖章：_______________ 响应供应商名称（公章） 年 月 日
粘贴法人身份证明（复印件正、反两面） 粘贴被授权人身份证明（复印件正、反两面）