深圳市宝安区石岩人民医院2024年第17期小额医疗设备询价公告

**（项目编号：SYCG20240906）**

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区石岩人民医院拟对部分小额医疗设备进行公开询价（详见附件），欢迎各厂家或供应商直接报价，**请一次报出不得更改的价格**。如满足3家以上供应商或厂家报价，我院将根据报价资料评审确定成交供应商，不足3家的项目无法正常确定成交。各项目报价金额不得超过预算金额，逾期发送邮箱或不符合规定的报价文件视为无效报价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **国产/进口** | **数量** | **预算总价**  **（万元）** | **要求** |
| 1 | 牙科微动力系统 | 国产 | 1 | 4.5 | 1、双水路选择，水箱可装蒸馏水或纯净水，配合内水道弯机使用；也可以直供灭菌冷却生理盐水；  2、无刷电机，扭矩≥3.5N·cm，马达空载转速1000—41500r/min，跳动＜0.02mm，振动<0.5gp，噪音<50dB，冷光LED灯（照度>40000lx）；  3、马达规格：重量≤68g，尺寸≤Φ22x76.7mm；  4、保险管参数：2×T1、6AL 250V；  5、主机尺寸(不含水箱)≤155mm×167mm×227mm；  6、采用多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完成；  7、扳手式蠕动泵，简单易用，无需额外培训。蠕动泵流量0-120mL/min，6档水量控制；  8、冷却系统：内置风冷系统；  9、消毒方式：马达可承受134℃左右高温高压灭菌；  10、采用5英寸彩色LCD触摸屏，按临床实际用途配备了“修复模式”和“拔牙模式”，且采用中文程序（拔牙模式：拔牙、冲洗；修复模式：备牙、精修、破冠、自定义），速度调节采用“进度条快速调节”和“+/-号精准调节”双重控制方式。玻璃屏幕易清洁，可擦拭消毒；  11、功能：适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机，覆盖高低速手机功能，6个预设程序功能，自动记忆参数；  12、有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序，无需取下车针就可以冲洗拔牙伤口；  13、1：3拔牙手机和1：5修复手机均为光纤手机。 |

请通过邮件将以下文件**加盖公章**后，扫描**合为一个PDF文档**发送给设备科刘工（邮箱：syyysbk@baoan.gov.cn），文件名称按照**项目名称+公司名称命名**，**截止日期：2024年9月9日**。深圳市宝安区石岩人民医院小额设备采购信息沟通QQ群：333475859，设备科联系电话：刘工0755-81219563。

1. 报价单（使用我院报价单模板）；
2. 参数；
3. 彩页；
4. 产品医疗器械注册证/备案凭证/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理局证明页；
5. 供应商及厂家公司资质；
6. 价格依据（深圳三级或三甲医院近两年的成交价格合同或者发票，如有专机专用耗材，请注明）。

深圳市宝安区石岩人民医院设备科

2024年9月14日