**深圳市宝安区石岩人民医院2024年第18期小额医疗设备询价公告**

**（项目编号：SYCG20240909）**

根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区石岩人民医院拟对社康小额医疗设备进行公开询价（详见附件），欢迎各厂家或供应商直接报价，**请一次报出不得更改的价格**。如满足3家以上供应商或厂家报价，我院将根据报价资料评审确定成交供应商，不足3家的项目无法正常确定成交。各项目报价金额不得超过预算金额，逾期发送邮箱或不符合规定的报价文件视为无效报价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **国产/进口** | **数量** | **总预算**  **（万元）** | **备注** |
| 1 | 电脑中频治疗仪 | 国产 | 2 | 1.3 | 1、输出通道：4路输出通道，可同步或异步工作  2、处方数量：预设≥99个专家治疗处方可存贮于系统中  3、输出的电流有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理  4、调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波  5、调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz  6、调节幅度：幅度为0%~100%  7、输出限制：在500Ω负载下，输出电流≤80mA（r.m.s）  8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%  9、产品尺寸：≤350mm（L）x275mm（W）x130mm（H）  10、输入功率：≤100VA |
| 2 | 红外治疗仪 | 国产 | 2 | 4.8 | 1、全触摸屏≥10寸  2、柜式一体机型  3、输出通道：单治疗头输出  4、温度设定：30℃～60℃，每5℃可调  5、时间设定：1～60min，每1分钟可调  6、红外光波长范围：760nm～1000nm  7、光功率：≥8mw  8、有效辐照面：单个光源的照射面积≥40cm²  9、连续工作时间：≥4h |
| 3 | 经皮黄疸测试仪 | 国产 | 3 | 2.7 | 1、检测方法：光反射式  2、显示：液晶屏幕显示三位数值，可清除错误数据自动报警。切换滚动显示单位（mg/dl、umol/l）  3、光源：氙闪光灯  4、电源：≥4.8V反复充电电池组  5、快速充电：充电时间≤3小时  6、测量次数：充电后至少测量500次  7、校正功能：自动校正  8、校验盘：对“00”显示00.0或00.1，对“20”显示20.0±1  9、示值误差：0-20为±1，大于20为±1.5  10、准确度：不大于预定值的6%  11、重复性：重复性（CV）不大于3%  12、提示功能：电池电压低于4.4V时，能显示符号，提示电池需充电  13、平均测量功能：可设置2～5次平均测量方式 |
| 4 | 三目显微镜 | 国产 | 3 | 3.6 | 1、光学系统：有限远色差校正光学系统  2、目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X/18mm视度可调  3、镜筒：30°观察头，铰链式双目三通360°旋转  4、物镜：有限远消色差物镜(4X/10X/40X/100X)  （标配）10x目镜下实现放大倍数:(40X、100X、400X、1000X)  5、内定位四孔转换器  6、载物台：双层机械式载物台≥140mm\*132mm，移动范围≥76mm\*50mm，精度0.1mm  7、调焦机构：行程（调焦范围）≥28mm,微调精0.002mm.带有防止下滑的调节松紧装置和防止打坏切片的上限位装置聚光镜预调中心支架  8、聚光镜：NA=1.25柯拉照明聚光镜组，预置中心，齿轮齿条升降  9、照明系统：自适应100V-240V宽电压；开关电源一体化亮度连续可调设计，预置中心6V20W卤素灯(固定式柯拉照明) |
| 5 | 多功能牵引床 | 国产 | 1 | 2 | 1、牵引速度：0-15mm/s  2、腰椎牵引力：0-999N（可调）、颈椎牵引力：0-350N（可调）  3、牵引行程：腰椎0-250mm、颈椎0-300mm  4、总时间：：0-99min（可调）、持续时间：0-9min（可调）、间歇时间：0-9min（可调）  5、阶梯牵引系统时间：5s  6、成角角度：上0-20°、下0-20°（可调）  7、摇摆角度：左0-28°、右0-28°（可调）  8、整机尺寸≥256×60×70cm |
| 6 | 干眼超声雾化  治疗仪 | 国产 | 18 | 0.9 | 1、雾气量：＞2mL/min  2、超声波工作频率：1.7MHz  3、进液的防护程度：IPXO  4、噪音：＜50dB(A) |
| 7 | 自动体重身高计 | 国产 | 5 | 0.6845 | 1、称重范围:0-200kg,分度值:100g  2、带去皮功能  3、身高测量范围:70-190cm，分度值:0.5cm  4、产品尺寸≥63\*28\*92cm  5、台面尺寸≥40\*28cm  6、使用环境:温度0℃~40℃，湿度≤90%RH  7、电源:适配器6V1000mA，4V4Ah电瓶  8、显示:LCD(带背光) |
| 8 | 妇科多功能  检查床 | 国产 | 3 | 1.2 | 1、产品材质：不锈钢201#  2、上层台面由方管焊接而成，分为背板、座板、腿板三块  3、底座立柱由直径38圆管折弯焊接而成  4、背板调节范围：上折≥75°，下折≥10°（三挡调节）  5、腿板调节范围：下折≥40°（三挡调节）  6、底部保护胶帽具有4个42#黑色胶帽保护地面  7、腿部腿托配有2个ABS腿托架  8、每个腿托配有绑带2个，用于固定腿部  9、腿托架由12#钢筋和固定旋钮来调整腿托架的高度 |
| 9 | 口腔综合治疗仪（儿童） | 国产 | 1 | 4.5 | 1、自品牌高速手机2支：儿童专用迷你型头壳手机，机头数控加工一体结构。4孔快换接头式，具有水路“防回吸”功能。冷却形式：单点喷雾，转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。  2、自品牌气动低速手机1套：含直、弯机，转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。  3、三用枪2支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。  4、医生操作台：医生位控制面板设有全电脑薄膜控制按键，包括：电源指示灯、设置键、复位键、椅位记忆1、椅位记忆2、水杯加热键、观片灯键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、痰位键、急救位键、牙椅升、降、俯、仰键；具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置（痰盂与漱口本身不联动）；具备一键急救功能。  5、助手操作台：二关节旋转式助手架；助手位设有薄膜控制按键：具有口腔灯、漱口水、冲盂水、复位键、椅位记忆1以及牙科椅升、降、俯、仰相关功能；助手单元有4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留）。  6、感应式LED口腔灯：自动感应操作模式；口腔灯开启与关闭可通过口腔灯感应区、手动扳柄开关、医生控制台、助手控制台、脚开关五个位置；口腔灯采用无级调光，光照柔和；口腔灯电压：AC12V-24V；功率：20W；照度：7000lux—40000lux；色温：5000K—6000K；光斑：80X160mm；感应范围：20—80mm；口腔灯把手方便拉伸、锁定和拆卸，可高温消毒，避免交叉感染。  7、痰盂：内嵌式陶瓷漱口盆结合主箱体，下水流畅，易清洁消毒。  8、器械盘：超大器械盘尺寸≥625mm（长）\*410mm（宽），可承载1.5千克。配有透明整体防污罩；采用气压锁定装置；设有总气开关；独立防脱式五联枪架，预留洁牙机升级位，可根据实际需求进行枪架扩充，枪架可向器械盘内旋转55°，可向器械盘外旋转35°；内置有3.5寸安全低压观片灯，采用背光源设计；器械盘侧面外置可视气压表、总气开关及独立式水量调节旋钮。  9、主箱体：采用注塑工艺。  10、强、弱吸吸唾系统：内置式强、弱吸过滤装置，配有强、弱吸清洗过滤网。  11、净化水系统：采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，也满足管路消毒需要；外置式纯净水瓶，方便拆卸加水。  12、冲盂漱口定量给水自动控制系统：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，水温适中。  13、多媒体影音播放系统：多媒体影音播放系统采用超清屏幕的平板电脑。设计便于拆装，多媒体支架可进行角度调节。多媒体可连接wifi，可播放视频、音乐有效缓解儿童紧张情绪，方便医生治疗。  14、牙科（患者）椅：牙椅具有记忆电机，断电不丢失；牙椅座椅和靠背联动设计，靠背运动2°~65°；牙椅具有抬腿补偿结构，最低椅位：395mm，最高椅位：750mm。；多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围达100mm。牙科椅承载能力≥150Kg；双扶手设计，外扶手可向下旋转；牙椅靠背及坐垫均配有搭配缝制安全绑带。  15、脚开关：可控制患者椅位运动；可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。；可控制高速手机单喷气/无水操作；可控制高速手机吹屑气操作；可控制手术灯开启及关闭。  16、全面安全保障控制：牙椅具有安全保护功能，牙椅在下降和靠背在“仰”的动作过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚和防压腿功能；牙椅具有即停功能；无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，有效避免意外发生；当手机工作时，牙科椅被自动锁定；设置负载短路及过载保护。  17、可升级选配全自动管路消毒，可升级选配全自动管路消毒系统，一键式全自动管路消毒系统。自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后一键启动，轻松实现整个消毒过程。医生座椅1套：座椅高度可调节，最低椅位425mm，行程120mm，座垫可在水平面内360°灵活旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴。 |
| 10 | 抢救车 | 国产 | 4 | 1.6 | 1、方形台面，中部凹陷设计并嵌透明软玻璃，以防刮伤  2、抽屉配置：两小抽、两中抽、一大抽，内置插条分格片且可自由分格，每个抽屉可独立从抽屉框中拿出  3、中控联排锁  4、不锈钢护栏、静音输液架可自由升降  5、其他配件：一个污物桶、一个置物盒、除颤器平台、氧气瓶支架、除颤板、除颤板挂架、电源延长线及插座、脚轮（二个带刹、二个不带刹） |
| 11 | 留观床 | 国产 | 3 | 0.9 | 1、产品尺寸≥长2070\*宽900\*高500mm 2、床框采用≥40\*80mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.2mm 3、床面板采用冷轧板，厚度为1.0m冷轧钢板  4、采用静音耐磨脚轮独刹车  5、可调解式点滴架1支，引流袋挂钩，床框四角带有输液架孔  6、背板升降角度:0-75°±5°（可调） 7、腿板升降角度:0-45°±5°（可调） |
| 12 | 洗胃机 | 国产 | 2 | 1 | 1、采用压力传感器和计算机单板机控制,实时动态参数显示 2、自动数码显示洗胃压力和洗胃次数,发光二级管显示洗胃状态 3、进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，并可随时清零 4、大通径管路进出，确保不会堵塞 5、进、出胃压力可根据不同的患者需要任意设置 6、压力绝对值在47kPa～67kPa范围 7、工作噪音：≤65dB(A) 8、进胃压力设置：≤0.067MPa 9、出胃压力设置：≥-0.067MPa 10、进胃液量：≤350ml/次，出胃液量：≤450ml/次 11、进出胃时间：≤30s/次 |
| 13 | 治疗推车 | 国产 | 10 | 1.94 | 两抽上下带护栏 |

请通过邮件将以下文件**加盖公章**后，扫描**合为一个PDF文档**发送给设备科刘工（邮箱：syyysbk@baoan.gov.cn），文件名称按照**项目名称+公司名称命名**，**截止日期：2024年10月12日**。深圳市宝安区石岩人民医院小额设备采购信息沟通QQ群：333475859，设备科联系电话：刘工0755-81219563。

1.报价单（使用我院报价单模板）；

2.参数；

3.彩页；

4.产品医疗器械注册证/备案凭证/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理局证明页；

5.供应商及厂家公司资质；

6.价格依据（深圳三级或三甲医院近两年的成交价格合同或者发票，如有专机专用耗材，请注明）。

深圳市宝安区石岩人民医院设备科

2024年9月29日