## 需求参数征求意见表
需求参数征求意见表
需求参数条款 | 供应商响应情况（请填写实际服务内容） | 供应商满足情况（填满足/不满足） | 修改建议 | 修改理由 （详细说明）
★一、服务范围
设备名称：西门子3.0T核磁共振成像系统/设备型号：MAGNETOM Prisma/数量：1台/套
设备名称：艾美康机房空调/设备机器号：BHY171018SAU/F251030ZY；BHY171019SAU/F251031XM)/数量：2台/套
二、维保范围及目的要求
★1、维保范围：
包含西门子3.0T核磁共振成像系统（MAGNTOM Prisma）整机全保服务（包含人工、保养、全部备件)及两台精密空调维护保养。
2、目的要求:
全面为此设备保驾护航，保证开机率。将停机的可能风险降到最低，更好的维护和管理设备；以真正保障此设备带来的经济与社会效益，不让设备停机，不让患者等待。
三、项目服务要求
1、安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。
①制定检查计划
②机械安全检查
③电气安全检查
④记录检查结果
2、预防性保养:
①记录并安排保养时间
②按照保养计划更换损耗部件
3、检测
①按照厂家标准进行调校
②确认各项技术指标及性能
4、记录设备状况：提供设备原厂保养内容清单，按照设备出厂使用维护要求，每六个月至少一次维护保养服务，服务包含但不限于安全检查，影像质量检测，设备除尘，运行状态检查等，预防性保养中需更换的损耗品由服务商提供，损耗品均由服务商提供。
5、升级要求：按照服务商建议及要求提供的升级，免费提供以下升级服务
①持续监控设备是否需要升级
②提供安全升级, 必须在原厂官方网站发布的升级公告规定时间内完成。
③记录升级程序及工作记录
★6、开机率：全保服备的设备在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按一年365天计算，如果此开机率由于成交供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，合同期将相应的延长七个日历日。
7、远程服务：
根据用户要求，提供嵌入式的远程服务，远程实时监测设备运行状态，远程技术故障支持及远程临床应用支持，提供设备使用管理效率报告。MR能够远程监测液氦水平和磁体状态，能通过远程检查和报告液氦水平和磁体状态。
8、工时：
在保修合同范围内所约定的人工费用由服务商支付，享受优先派工，节假日加班免费。
9、备件要求：
★①保修包含设备MAGNETOM Prisma（磁体、再安装及所需备品备件、其它厂家之产品及其服务外）的所有备件，备件供应要及时、充足。
★②为保证维修质量以及图像效果，所有备件必须是未拆封原厂备件。
★③有完善的零配件机制，国内提供进口零备件保税仓库。
★④高级诊断
在整个维修期间，必须保证能及时（2小时内）获得维修钥匙service key,并保证不违反国家知识产权相关的各种法律法规。
⑤运送备件应优先于无合同客户，与设备品牌全球后勤网络快速连接。
⑥报废备件退回服务商处理。
★⑦全保服务包含全部备件（磁体、再安装及所需备品备件、其它厂家之产品及其服务外）。
10、热线服务及响应时间：全国范围内400客户服务专线电话，24小时×365天有原厂工程师接听，为用户快速诊断和技术支持服务。
11、培训要求：每年提供2次培训。
★12、维修网点：在珠三角地区设有长期稳定的维修服务机构。
★四、项目管理要求
在我市内服务机构需配备有至少5名全职的、原厂认证合格的工程师，其中一名至少服务年限≥10年。
人员说明：供应商投标时可按相关拟安排人员评分项的评分准则提供具体人员及证明材料，提供的人员在中标后均须配备到本项目。如投标时提供的具体人员条件或数量低于上述人员要求的，供应商中标后须按上述人员要求补充配备人员，但不得对投标报价进行调整。
★五、付款方式
1、维保服务费分2次付清，付款前提供发票； 2、第一次支付合同总金额的50%，合同签订后的三个月内，提供正式发票后支付； 3、第二次支付合同总金额的50%，合同履约期满后，提供正式发票及年度维保服务报告后支付。
★六、报价要求
投标报价应以人民币报价，为壹年的服务总费用。本项目服务费用包括但不限于：人员成本费、设备配件更换费、维修费、保养费、通讯费、设备配件费用、办公费用、管理费用、法定税费、合理利润以及不可预见风险预备金等依据当时管理情况和责任承担相应赔偿费用等本项目涉及的一切费用。中标方应承担未来时期人工工资、物价上涨等因素对服务价格造成的影响和由此产生的风险。
其他增值服务 |  |  | （可自行添加）

## 评分表征求意见表
评分表征求意见表
评分条款 |  |  |  |  | 供应商响应情况（请填写实际服务内容） | 供应商满足情况（填满足/不满足） | 修改建议 | 修改理由 （详细说明）
序号 | 评分项 |  |  | 权重(%)
1 | 价格 |  |  | 10
2 | 技术部分 |  |  | 58
| 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则
| 1 | 实施方案 | 12 | （一）评分内容：
1.针对本项目的招标需求制定服务实施方案（包括但不限于工作措施、工作方法、工作手段、工作流程）。
（1）具有工作措施方案；
（2）具有工作方法方案；
（3）具有工作手段机制；
（4）具有工作流程方案。
满足以上四项要求的得50%；满足以上三项要求的评价得30%；满足以上二项要求的得20%；满足任意一点得10%；未满足不得分；
2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审,评审标准如下:
①评审为优（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程详细、针对性强、可操作性强）的加50%；
②评审为良（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程较为详细、有一定的针对性，方案可操作）的加30%；
③评审为中(工作措施、工作方法、工作手段、工作流程不详细、针对性一般，方案具有一定的操作性）的加10%；
④评审为差（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程简单笼统、针对性弱，方案操作性差）的得0分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。
未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
| 2 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 10 | （一）评分内容：
1.考察投标人是否具备完整、规范的安全管理和应急方案，并有充足的应急资源储备及较强的应急调配响应能力。
（1）具有完整、规范的安全管理；
（2）具有应急调配能力方案；
（3）应急资源储备充足；
（4）具有应急预案体系。
满足以上四项要求的得50%；满足以上三项要求的评价得30%；满足以上二项要求的得20%；满足任意一点得10%；未满足不得分；
2.在此基础上，根据各供应商的具体响应内容进一步评审:
评审为优：内容详实具体且符合项目实际，可行性强，加50%；
评审为良：内容较详实具体且较符合项目实际，可行性较强，加30%；
评审为中：内容详实性一般，项目实际符合性一般，可行性一般，加20%；
评审为差：未提供方案，得0%分。
如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。
未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
| 3 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 7 | （一）评分内容：
1.投标人提供的项目完成（服务期满）后的服务承诺函是否具备：
（1）服务响应速度；
（2）备件供应方案。
满足以上两项要求的得40%；满足任意一项的得20%；未满足不得分；
2.此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审,评审标准如下:
评审为优（投标人对项目完成（服务期满）后的服务响应速度快，备件供应方案全面、实用性强的）的加40%；
评审为良（投标人对项目完成（服务期满）后的服务响应速度较快，备件供应方案较全面、实用性较强）的加30%；
评审为中（投标人对项目完成（服务期满）后的服务响应速度一般，备件供应方案一般、实用性一般的）的加20%；
评审为差（投标人对项目完成（服务期满）后的服务响应速度慢，备件供应方案差、实用性差的）的得0分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。
未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
| 4 | 维修服务响应承诺 | 5 | （一）评审内容：
投标人承诺维修响应时间4小时内电话响应，故障停机情况下24小时内到达现场。一般维修停机不超过3天，特殊情况备件72小时内到货。
（二）证明材料：
提供符合要求的维修服务响应承诺函（格式自定）得100%，否则不得分。未提供或未按要求提供或提供的承诺函不清晰导致无法判断的不得分。
| 5 | 用户需求书非星号响应度 | 12 | 以投标文件《商务（服务）条款偏离表》为评价依据，完全符合招标要求的，得100%。可偏离项有1项负偏离扣10%，最低0分。
| 6 | 拟安排项目的主要团队成员（主要技术人员）情况 | 12 | 评审内容：
投标人拟投入本项目团队成员情况：
1、具有相关机构颁发的医疗认证服务工程师证（服务资质含医疗影像等常规维修服务），每提供1人得10%，本项最高得50%；
2、具有核磁共振成像系统类维保服务经验的，每提供1人得50%，本项最高得50%；
以上两项合计最高得100%。同1人同时具有证书和经验的不重复计分，按可获得最高分计分。
证明材料：
第1项提供相关有效证书或相关截图；第2项提供相关经验合同关键页扫描件，如合同关键页未能体现该人员参与项目，则需同时提供合同甲方出具并加盖公章（或业务章）的经验证明材料。同时提供相关人员开标日前一个月在本公司缴纳且载有社保部门（或税务部门）公章（或业务章）的社保缴交证明材料[如开标日上一个月的社保材料因社保部门（或税务部门）原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。
未按要求提供相关材料或不清晰导致无法判断内容的不得分，原件备查。
3 | 商务部分 |  |  | 27
| 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则
| 1 | 认证情况 | 6 | 评审内容：
投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书，每通过一项有效认证的得34%，最高得100%。
证明材料：
提供有效机构颁发的有效期内的认证证书扫描件及认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）。说明：1.证书与查询信息截图必须同时提供，缺一不可。未同时提供的不得分，后果由投标人自行承担。2.投标人应确保认证证书在开标当天仍处于有效状态，并对所提供的证书及查询截图的真实性负责，如出现与事实不符的情形，视同隐瞒真实情况，提供虚假资料，将依法承担相应的法律责任。3.质疑投诉处理中对证书是否有效的认定，以国家认监委网站【全国认证认可信息公共服务平台（//cx.cnca.cn）】查询结果为准。
未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的不得分，原件备查。
| 2 | 投标人经验情况评价 | 14 | 评审内容：
2019年1月1日（以合同签订日期为准）以后，投标人具有核磁共振成像系统类维保服务经验的，且项目服务评价为满意或优秀或优或良好的(如服务评价证明不能反映上述评价内容的不得分)，每个满意或优秀或优或良好的评价证明得20%,最高得100%。
证明材料：
提供合同关键页扫描件（包含但不限于合同双方单位名称、合同项目名称、双方的落款盖章及签订日期等）及合同甲方出具并加盖公章（或业务章）的服务评价证明材料（如验收报告或履约评价表等）。
同一项目续签合同的不重复计分；每个项目须单独开具评价证明。如涉及到需要判断是否为同一项目续签的情形，如项目名称相同、出具评价证明单位相同的，投标人应提供能判别为不属同一项目续签的相关证明材料（如中标通知书或能反映不属同一项目续签的合同关键页），如不能判别，评标委员会有权对投标人作出不利判断。项目名称相同、出具服务评价证明单位相同，但是经过重新组织招标、招标编号不同的，不属同一项目续签。
未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的不计得分。
| 3 | 服务网点 | 7 | 评分内容：
1.投标人具有在深圳市注册的固定服务网点（即投标人注册地在深圳市范围内或设有分公司等合法注册的分支机构）的得 100%。
2.投标人在深圳市无注册的固定服务网点，但承诺中标后在深圳市范围内设置的得100%。
证明材料：
提供投标人（或投标人分支机构）营业执照或办公场所的房产证明或房屋租赁合同扫描件或承诺函（格式内容自拟），原件备查，未提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
4 | 其他部分
| 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则
| 1 | 诚信分 | 5 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由政府集中采购机构工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。