市场调研设备报价单

深圳市宝安区中医院：

我公司承诺参与贵院二期设备市场调研项目所提供资料的合法、合规及对客观真实性负责，现对相关产品报价如下：

| 序号 | 调研批次 | 设备名称 | 主要功能要求 | 类型 | 推荐品牌 | 推荐型号 | 建议质保年限 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 清洗机自动装卸载系统（带装卸载平台） | 实现全自动清洗机，负压清洗机.多舱清洗机的机器人机器人自动装卸载及转运 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 灭菌器自动装卸载系统（带装卸载平台） | 实现高温蒸汽灭菌器的机器人机器人自动装卸载及转运 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 清洗架自动回传轨道 | 1.自动检测，自动传送和停止 2.配套多舱清洗消毒器使用，清洗架与转动车与所有清洗机通用兼容 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 清洗架智能立体存储库 | 1立体智能存储量可以存储≥15个清洗架 2.配置码垛自动机器人 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 自动打包回转平台系统 | 1.定制化设计的外形尺寸 2.实现自动打包传送 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 器械智能识别工作站 | 回收器械的智能识别工作站 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 管腔器械检测工作站 | 1.配置一体机电脑一台配置检测系统放置推车一台 2.管径2.2mm，有效长度1.5m)30万像素高清传感器并配置LED光源具有拍照和录像功能 3.快速截图留证.生成检测报告 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 信息追溯管理系统 | 1.对消毒中心内的用水，用电，用汽进行智能监控，实现成本核算和自动控制，对手术器械包追溯管理 2.智慧调度各智能化动作单元，例如物流机器人.清洗架立体库等，实现物流机器人按设定路线和节拍进行工作，自动与清洗和灭菌设备对接交互，按需从清洗架立体库自动存取清洗架 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 能量吊塔 | 1.航空级铝合金材质 2.操作面板带有带插座.网线.压缩气接口，可安装电脑.压力气枪 3.双平台设计，可以防止打印机，扫描枪等 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 智能回收发放物流机器人（手术室-供应室） | 实现手术室与供应室之间机器人自动乘梯，智能发放 | 国产 |  |  |  |  |
| 2 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 压力蒸汽灭菌器. | 1.容积：≥1300Ｌ 2.内腔夹套采用316L不锈钢 3.主体寿命：15年/30000次灭菌循环 4.自动门结构：左右平移门，双开门 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 高温生物阅读器 | 1.10min出结果，用于高温蒸汽灭菌的生物监测培养 2.≥10个培养孔 3.自动打印报告，无需外接打印机 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 小型快速蒸汽灭菌器 | 1.预真空灭菌 2.内置水箱 3.容积：≥80L 4.带打印功能 | 国产 |  |  |  |  |
| 3 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 智能多腔式全自动清洗消毒器 | 1.清洗+消毒+干燥+超声四舱结构 2.单腔容积：≥550L，清洗架可以和单腔清洗机适配 3.连续清洗效率：≤12分钟/架次 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘检测仪 | 1.具有十个以上的附件，满足各种器械监测 2.具有声.光.影三种方式同时报警提 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 医用除锈机 | 1对锈迹较为严重的器械利用超声辅助系统或辅助抛光轮进行辅助除锈 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 智能洗手盆 | 1.槽体：环保有机人造大理石材质 2.槽体外层：耐腐蚀，耐酸碱不饱和胶衣树脂 3.要求：防溅水设计，前护板挡水 4.水龙头：壁挂式水龙头 感应器：日本红外感应技术采用特殊算法，在保持0.1S快速识别感应的同时，同时采用特殊结构，防止水珠沾在感应器上导致的误动作 | 国产 |  |  |  |  |
| 4 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 大型多功能清洗消毒器 | 1.容积 ≥5000L 2.清洗硬质容器盒，污箱，转运车，污物回收车，手术鞋等 - 3.双开门 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 医用超声波清洗机 | 1.变频清洗超声波清洗机，至少具有三种频率 2.具有灌流功能，可以实现3-8mm管腔的对接 | 国产 |  |  |  |  |
| 5 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 单腔全自动清洗消毒器 | 1.清洗舱容积：≥550L 一次装置不少于18个器械托盘 2.具有湿热消毒和化学消毒 3.加热方式：汽电一体 4.具备手术机器人器械清洗装置及程序 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 专用器械清洗装载架 | 1.达芬奇手术机器人器械清洗架1个 2.呼吸管道清洗架1个 3.换药碗清洗架1个 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 蛋白快速拭子检测 | 用于医疗器械清洗效果的蛋白含量检测 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | ATP荧光检测仪 | 1.产品检测范围：0-4200RLU 2.产品检测精度：10-15-10-18 mol ATP 5.产品存储数据：8000条 | 国产 |  |  |  |  |
| 6 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 脉动真空清洗消毒器（减压沸腾） | 1.负压脉动清洗+超声波清洗+真空干燥+热力消毒 2.容积：≥200L 3.舱体采用316L及以上不锈钢 4.舱体水位液位可调 5.装载量：不少于12套腔镜器械 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 封口机 | 1.自动进纸.切割.封口功能 2.液晶触摸屏 3.带六项信息打印 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 纸塑封装工作台 | 1.材质：不锈钢 2.配置：纸塑袋框×1，纸袋切割机×1，篮筐×1，五孔插座×1，五孔插座带开关×1，网线接口×1，灯罩×1 | 国产 |  |  |  |  |
| 7 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 软式内镜清洗消毒器 | 1.双缸上下舱体，每次可同时洗消消毒2条内镜 2.通道式，透明玻璃门，自动升降门 3.一次性使用的过氧乙酸消毒剂一用一排 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 洁净内镜干燥储存柜（带追塑） | 1.长效储存，≥72小时保持正压储存的无菌状态 2.双开门结构，每次可以贮存≥16条软式内镜 | 国产 |  |  |  |  |
| 8 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 低温甲醛灭菌器 | 1.容积：≥140L 2.采用小于5%的低溶度甲醛溶液，并具备安全自动穿刺系统 3.全过程负压灭菌 4.双开门 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 甲醛生物阅读器 | 1.1小时出结果，用于低温甲醛灭菌的生物监测培养 2.1h读取生物监测结果 3.10个培养孔 4.7英寸800*480TFT256万色屏幕 5.与机身一体棕色磨砂防尘罩 6.培养结果自动打印，储存10000条记录 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 有害气体环境浓度监测系统 | 1.用于监测环境中过氧化氢.甲醛.的浓度 2.报警控制主机对浓度数据进行存储和分析处理，可分别计算出15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值 | 国产 |  |  |  |  |
| 9 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1.双门.电动升降门 2.灭菌室容积：≥150L 3.具有手术机器人器械灭菌兼容性认证 4.带过氧化氢浓度检测 5.卡匣式注入方式 6.可灭菌软镜 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 低温等离子生物阅读器 | 1.≤10分钟小时出结果，用于过氧化氢低温灭菌的生物监测培养 2.自动打印报告，无需外接打印机 3.≥10个培养孔 | 国产 |  |  |  |  |
| 10 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 多功能清洗消毒中心 | 1.门板及控制面板材质为白色钢化玻璃，整洁干净易清洁.寿命长 2.清洗槽体采用316L不锈钢，其余采用304优质不锈钢，耐腐蚀耐细菌滋生 3.可根据实际情况选择蒸汽清洗槽.酶洗槽.超声槽.终末漂洗槽.煮沸消毒槽及干燥台定制化组合 4.最大可满足701mm内镜及手术器械清洗 5.按照需求定制口腔器械清洗工作站，普通器械清洗工作站，硬式内镜清洗工作站，精密器械清洗工作站，特殊感染器械清洗工作站 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 洗眼器 | 1.公称压力：1.0Mpa 2.工作压力：0.2~0.4Mpa 3.洗眼流量：≥11.4L/min | 国产 |  |  |  |  |
| 11 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 软式内镜清洗工作站 | 1.实现对软式内镜的清洗.消毒.终末漂洗.干燥 2.槽体采用不锈钢一次性拉伸成型，台面采用耐腐蚀不锈钢结构，背板采用进口高分子复合材料 3.配置清洗槽，消毒槽，漂洗槽，干燥台 4.清洗槽，消毒槽配置灌流器 | 国产 |  |  |  |  |
| 12 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 口腔手机清洗注油机 | 1.一次处理≥32把牙科手机 2.完成牙科手机的清洗，消毒，润滑，干燥 3.中心辐射式注油盘，中心辐射式注油盘可满足器械要求，手动注油的装备 | 国产 |  |  |  |  |
| 13 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 洁净电热蒸汽发生器 | 1.功率：≥120KW 2.无需办理特种设备使用证 3.柜体和内腔，管路全不锈钢结构 4.产生洁净蒸汽源 5.自动排污功能 | 国产 |  |  |  |  |
| 14 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 灭菌器械盒 | 1.各种规格尺寸（全尺寸,/1/2,3/4可选） 2.铝盖结构 3.同时具备热敏锁和疏水阀 4.配硬质容器装载架和内置硅胶带 | 国产 |  |  |  |  |
| 15 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 中心集中供液系统（酶油） | 1.自动提供清洗酶.上油液等耗材 2.管路连接到各台清洗设备 | 国产 |  |  |  |  |
| 16 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 医用真空干燥柜 | 1.容积：100L，由2个容积50L的舱体组成 2.装载量：4个器械托盘 3.用于细长管腔类器械的低温干燥 4.负压低温（50-55oC）干燥 双开门 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 双门互锁电动升降传递窗 | 1.双门电动升降.按钮控制, 2.采用钢化玻璃视窗.透明度高.整洁美观带有双重安全保护装置,操作更安全 3.双门互锁,密封性好,能有效隔绝空气流通,舱体内配紫外线灯可用于传递清洗架 | 国产 |  |  |  |  |
| 17 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 医用干燥柜 | 1.主要对人工清洗器械进行干燥处理 2.容积：500L 3.双开门 4.可以干燥16个托盘或者36根管道 5.分区多段加热，温度均匀性高，温度不懂小于2℃ 6.电吸门，无需排风设计 | 国产 |  |  |  |  |
|  |  | 电动升降传递窗 | 1.材质不锈钢 2.电动升降.按钮控制.操作简单方便 3.用途：作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域 | 国产 |  |  |  |  |
| 18 | 第三批（清洗消毒相关设备） | 小型纤显微器械清洗机 | 台式结构，容积30-50L，可对于精密器械实现自动清洗消毒 | 国产 |  |  |  |  |

报名公司（公章）：

日期：2025年×月×日